Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky na předmět plnění

1.1.	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 1 ks sušící a skladovací skříně včetně adaptérů a 1 ks mycího dezinfektoru včetně adaptérů pro použití v endoskopickém centru zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele,  montáže a  uvedení  do provozu,  instruktáže  obsluhy v souladu se zákonem č. 366/2017 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.	Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

1.3.	Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

1.4.	Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 366/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízením vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001  Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcím i nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

- s harmonizovanými českým i technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1.5	Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min ./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6. Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  |  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) |  | Kde uvedeno/prokazováno v nabídce (např. strana v nabídce….) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ks - Automatický dezinfektor endoskopů určený pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu v jednom desinfekčním cyklu vč. adaptérů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednokomorová myčka a dezinfektor pro flexibilní endoskopy |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 2. | Nezávislé testování každého pracovního kanálu endoskopu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 3. | Dotykový ovládací panel s barevným displejem min. 7“ |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | …………… |
| 4. | Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 5. | Součástí je čtečka čárových kódů – podpora načtení kódu obsluhy a endoskopu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 6. | Hlučnost max. 45 dB - Zadavatel upravuje technický parametr: Hlučnost max. 55+/- 5 dB |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 7. | Kapacita min. 11,5 l |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 8. | Motorizované víko s automatickým otevíráním |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |
| 9. | Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | …………… |
| 10. | Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci a závěrečný oplach |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | …………… |
| 11. | Automatická dezinfekce myčky a filtrů |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | …………… |
| 12. | Vzduchový filtr min. 0,2μm HEPA 13, vodní filtr min. 1 μm + 0,2μm, životnost filtrů min. 3 měsíce |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | …………… |
| 13. | Čas mytí max. 30 min. |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | …………… |
| 14. | Dodání včetně adaptérů typu: - Výrobce Fuji: EUS: EG-58OUR EUS: EG-580-UT kolonoskop EC-760R-VM/VI/VL kolonoskop EC-740TM/TL - Výrobce Olympus: gastroskopy GIF-XP190N TJF-Q180V SIF-Q18 0 GIF-2TH180 GIF 1TH190 GIF 1TQ180 GF UCT180 - Výrobce Pentax : Videobronchoskop EB15-J10 |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne | ………… |

|  |  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno/prokazováno v nabídce (např. strana v nabídce….) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ks - Sušící a skladovací skříň pro 20 ks endoskopů vč. adaptérů |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skříň pro sušení a skladování 20 ks flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce a včetně všech potřebných adaptérů. |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 2. | Sušící skříň s vertikálním sušením pro 20 endoskopů včetně dodání požadovaných adaptérů |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 3. | Připojení na centrální rozvod vzduchu, možnost upgrade o integrovaný kompresor |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 4. | Závěsný systém pro endoskopy (celkem 20 pozic) včetně všech propojovacích konektorů k endoskopům – endoskopy musí viset kompletně ve vzduchu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 5. | Minimální doba skladování 7 dní |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 6. | Odkládací misky na příslušenství ke každému endoskopu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 7. | Kontinuální vertikální proudění vzduchu pro efektivní sušení |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |
| 8. | Součástí je čtečka čárových kódů – podpora načtení kódu obsluhy a endoskopu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |
| 9. | Možnost dovybavení čtečkou RFID |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 10. | Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 11. | Možnost stažení protokolu na paměťovou kartu nebo odeslání do NIS pomocí ethernetového připojení |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 12. | Barevný dotykový displej pro snadnou obsluhu s barevným kódováním, které indikuje stav procesu sušení, dobu uložení endoskopu, prázdný slot a chybu cyklu. |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |
| 13. | Hlučnost max. 45 db - Zadavatel upravuje technický parametr: Hlučnost max. 50+/- 5 dB |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 14. | Vzhledem k omezenému prostoru maximální rozměry sušící skříně: délka skříně max. 184 cm (210 cm včetně otevírání dveří) – Zadavatel upravuje technický parametr: Max. přípustná délka zařízení určena hodnotou 185 cm. Zadavatel tak může akceptovat max. délku přístroje 185 cm +/- 3 cm |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 15. | Hepa filtr |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ………… |
| 16. | Určený pro všechny typy flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti (Olympus, Fujinon). Jedná se o tyto typy endoskopů, které budou umístěny ve skříni (adaptéry): Výrobce Fuji - kolonoskopie - EC-760R-VM/VI/VL 7 ks - EC-740TM/TL 1 ks - EUS:EG-58OUR 1 ks - EUS: EG-580-UT 1 ks Výrobce Olympus – gastroskopie - GIF-XP190N 2 ks - TJF-Q180V 3 ks - SIF-Q180 1 ks - GIF-2TH180 1 ks - GIF 1TH190 1 ks - GIF 1TQ180 1 ks - GF UCT180 1 ks |  | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |

1.7.	OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží:

- popis, fotografie nabízeného zboží

- produktový list s technickou specifikací nabízeného zboží

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění

- výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějí distribuci a servis obecných zdravotnických prostředků tvořících předmět VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL

Podrobnosti k předložení viz zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění

veřejné zakázky.

V  .................................  dne   .......................

………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení