Technická specifikace – minimální požadavky zadavatele

22 ks síťových glukometrů a 19 ks klasických glukometrů a testovací proužků

.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): ……xxxx

Testovací proužky

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | min. rozsah. 0,6 – 33,0 mmol/l | ano-ne ………mmol/l | ……. |
| 2. | typ vzorku: kapilární, venózní, artérie | ano-ne | ……. |
| 3. | metoda měření - elektrochemická | ano-ne | ……. |
| 4. | samokalibrace – provedení automatické kalibrace glukometru při použití nového balení testovacích proužků | ano-ne | ……. |
| 5. | eliminace interferencí – stanovení glukósy testačními proužky nesmí být ovlivněno interferenty (zejména hodnotou hematokritu, maltózy, xylózy a kyseliny askorbové) | ano-ne | …….. |
| 6. | analytická přesnost dle kriterií normy ČSN EN ISO 15189.2013 | ano-ne | ……. |
| 7. | aspirace vzorku – proužek musí být opatřen samonasávacím systémem bez potřeby otírání přebytečné krve | ano-ne | ……. |
| 8. | požadované testovací proužky musí být schopné měřit kontrolní vzorky | ano-ne | ……. |

Síťové glukometry

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | objem vzorku max. 2 μl | ano-ne ……. μl | ……. |
| 2. | doba měření max. 10s | ano-ne ………s | ……. |
| 3. | min. rozsah. 0,6 – 33,0 mmol/l | ano-ne ………mmol/l | ……. |
| 4. | typ vzorku: kapilární, venózní, artérie | ano-ne | ……. |
| 5. | metoda měření - elektrochemická | ano-ne | ……. |
| 6. | kalibrace – kalibrace proužků na plazmu, při měření musí být zabezpečena kalibrace | ano-ne | ……. |
| 7. | eliminace interferencí – stanovení glukósy testačními proužky nesmí být ovlivněno interferenty (zejména hodnotou hematokritu, maltózy, xylózy a kyseliny askorbové) | ano-ne | …….. |
| 8. | analytická přesnost dle kriterií normy ČSN EN ISO 15189.2013 | ano-ne | ……. |
| 9. | čtečka čárových kódů- glukometry musí být opatřeny systémem, který jednoznačně identifikuje pacienta a autora měření, časový údaj naměřené hodnoty glukosy, ID autora i pacienta musí být možné vložit rovněž manuálně | ano-ne | ……. |
| 10. | historie naměřených výsledků- možnost nahlédnout do historie | ano-ne | ……. |
| 11. | sledování exspirace proužků – možnost kontroly exspirace používaných testovacích proužků | ano-ne | ……. |
| 12. | display - dotykový, barevný, podsvícený | ano-ne | ……. |
| 13. | možnost dezinfekce-povrch, který lze bezpečně a dostatečně dezinfikovat a čistit | ano-ne | ……. |
| 14. | datový port- možnost přenosu naměřených výsledků na glukometru prostřednictvím informačních systémů FONS OpenLIMS Stapro | ano-ne | ……. |
| 15. | profesionální glukometry budou mít dokovací stanice a budou opatřené řídícím softwarem | ano-ne | ……. |
| 16. | glukometry budou připojeny na vyhrazenou datovou síť LAN, která je pro tyto potřeby vybudována včetně připravených UTP kabelů potřebných délek. Připojení je rychlostí je 10/100/1000 Mbps. | ano-ne | ……. |
| 17. | pro funkční odzkoušení a předvedení glukometru je nutné dodat v rámci dodávky spotřební materiál v počtu 10 ks proužků ke každému glukometru | ano-ne | ……. |

Nesíťové glukometry

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | objem vzorku max. 2 μl | ano-ne ……. μl | ……. |
| 2. | doba měření max. 10s | ano-ne ………s | ……. |
| 3. | min. rozsah. 0,6 – 33,0 mmol/l | ano-ne ………mmol/l | ……. |
| 4. | typ vzorku: kapilární, venózní, artérie | ano-ne | ……. |
| 5. | metoda měření - elektrochemická | ano-ne | ……. |
| 6. | kalibrace – kalibrace proužků na plazmu, při měření musí být zabezpečena kalibrace | ano-ne | ……. |
| 7. | eliminace interferencí – stanovení glukósy testačními proužky nesmí být ovlivněno interferenty (zejména hodnotou hematokritu, maltózy, xylózy a kyseliny askorbové) | ano-ne | …….. |
| 8. | analytická přesnost dle kriterií normy ČSN EN ISO 15189.2013 | ano-ne | ……. |
| 9. | historie naměřených výsledků - možnost nahlédnout do historie | ano-ne | ……. |
| 10. | možnost dezinfekce-povrch, který lze bezpečně a dostatečně dezinfikovat a čistit | ano-ne | ……. |
| 11. | pro funkční odzkoušení a předvedení glukometru je nutné dodat v rámci dodávky spotřební materiál v počtu 10 ks proužků ke každému glukometru | ano-ne | ……. |
| 12. | testovací proužky musí být kompatibilní se síťovými glukometry | ano-ne | ……. |

Systém kontroly kvality

| 1. | kontrolní vzorky – minimálně dvouhladinový systém interní kontroly kvality výrobce s uvedenými cílovými hodnotami | ano-ne ….. hladina | ……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | mezilaboratorní porovnání - glukometry musí být součástí vyhodnocení systému EHK (např. SEKK) s dlouhodobě úspěšným vyhodnocením, počet účastníků v jednom kontrolním cyklu musí být minimálně 50 | ano-ne …. účastníků | ……. |

Další technické požadavky

| 1. | bezplatná výpůjčka softwaru pro dálkovou správu systému, který umožňuje kontrolu stavu glukometrů, kontrolu a možnost centrálního nastavení parametrů pro provoz včetně blokace, možnost nahlížení na naměřené výsledky pacientů a interní kontroly případně statistické výstupy | ano-ne | ……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | bezplatná technická podpora při řešení technických a analytických problémů do 24 hodin po nahlášení závady (informační servis, záložní glukometry) | ano-ne | ……. |
| 3. | bezplatné a pravidelné školení obsluhy glukometrů 1 x ročně | ano-ne | ……. |
| 4. | ukončení expirace testovacích proužků v době dodávky je nejméně 6 měsíců. | ano-ne | ……. |
| 5. | dodavatel si na vlastní náklady zajistí integraci a předávání dat ze systému glukometrů do informačního systému FONS OpenLIMS Stapro | ano-ne | ……. |
| 6. | dodávky spotřebního materiálu budou dodány do 72 hodin po obdržení a písemném potvrzení objednávky | ano-ne | ……. |

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |