## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název zakázky: Robotické zařízení pro nácvik a obnovu chůze
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Robotické zařízení k nácviku a obnově mobility převážně neurologických či traumatologických pacientů. Zařízení obsahuje bezpečnostní prvky, které zastaví systém v případě nebezpečí poškození pacienta. Systém umožňuje vysoce individuální nastavení a sledování výsledků terapie. Je určen primárně pro dospělé pacienty s perspektivní možností využití i pro dětské pacienty. Léčba je určena zejména pro neurologické pacienty (např. se spinálním poškozením na úrovni plegie nebo těžké parézy DK, po iktu - s neschopností aktivního přenosu zatížení na paretickou DK, s neschopností identifikace střední osy těla), traumatologicko-ortopedické pacienty (při frakturách DK a pánve, po TEP - nácvik přenosu zatížení na postiženou DK, kontrolovaný nácvik částečné zátěže, nácvik lokomočních schopností), traumatologicko-chirurgické pacienty (amputace DK - nácvik přenosu zatížení na protézu, výcvik balančních a lokomočních schopností v protéze). Zařízení umožňuje velmi časnou a intenzivní rehabilitaci. Dovolí tak velmi brzy využít regenerační potenciál organismu a neuroplasticitu mozku. Včasná rehabilitace je účinnější a zkracuje délku celého rehabilitačního procesu. Šetří též sílu fyzioterapeuta, který má tak čas se intezivněji věnovat individuálním potřebám konkrétního pacienta. Jde o vysoce fyziologickou terapii chůze s nezbytnou zpětnou vazbou, kde integrované prvky virtuální reality jsou motivujícím faktorem pro pacienta. Přístroj musí splňovat parametry výkonu dle číselníku VZP, kód 21020 "Terapie na přístrojích s využitím principu biologické zpětné vazby": "Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje." Přístroj musí rovněž splňovat parametry výkonu dle číselníku VZP, kód 21030 "Kinezioterapie s využitím robotické technologie pro vertikalizaci a nácvik chůze": "Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb dolních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu nebo celého pacienta, včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové)."
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Základní požadavky na systém
Systém pro cílený lokomoční trénink s roboticky vedeným pohybem v kyčelních a kolenních kloubech, využívající kombinace pohyblivého chodníku, robotických ortéz a odlehčení pacienta
Obsluhu systému musí být zvládnutelná jedním fyzioterapeutem
Pohyb dolních končetin je zajišťován pomocí robotických ortéz pro vedení kyčelních a kolenních kloubů a pomocí pohyblivého chodníku
Maximální hmotnost pacienta min. 135 kg (hodnoceným parametrem je maximální přípustná hmotnost pacienta v jednotkách "kg"; účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede maximální přípustnou hmotnost pacienta, uvedenou v návodu k obsluze, technickém listu nebo obdobném dokumentu, vydaného výrobcem nabízeného zařízení, přičemž tato hmotnost musí činit min. 135 kg.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace. |  |  | 45%
Maximální výška pacienta min. 195 cm
Šířka pánve pacienta v rozsahu min. 29 - 51 cm
Umožnění volného fyziologického pohybu pánve při chůzi (transverzální rotace cca ±3° s minimálním laterálním pohybem) z důvodu zajištění správného biomechanického pohybu pánve (tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 2 body, dle vzorce uvedeného v bodu 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 10%
Režimy cvičení v minimálním rozsahu: - plně pasivní (přístroj vykonává veškerý pohyb za pacienta) - iniciovaný (pokud po proběhnutí počáteční kalibrační sekvence pacient projeví úsilí, dá tak impuls robotickým ortézám a ty potom pokračují v dalším pohybu) - asistovaný (terapeut nastavuje cílové parametry chůze, kterých musí pacient dosáhnout) - aktivní (umožnění pohybu pacienta po pohyblivém chodníku s odlehčením hmotnosti, bez použití robotických ortéz)
Maximální přípustné vnější rozměry systému vč. nájezdové rampy a s otevřenými robotickými ortézami: DxŠxV: 405x274x275cm
2. Robotické ortézy
Elektropohony pro tvorbu a vedení pohybu v kyčelním a kolenním kloubu
Robotické ortézy nastavitelné pro pacienty s délkou femuru v rozsahu min. 35 - 47 cm
Možnost rozšíření použitelnosti robotických ortéz (příp. možnost rozšíření o speciální robotické ortézy) pro pacienty s délkou femuru od min. 29 cm výše
Využití informací o pacientově aktivní participaci v systému rozšířené reality - herním prostředí, orientovaným na specifické terapeutické cíle, podněcující motivaci a aktivní zapojení pacienta v terapii pro zvýšení jejího efektu
Synchronizace pohybu ortéz s pohyblivým chodníkem
Manžety pro upnutí dolních končetin k robotickým ortézám
Ergonomický tvar upínacích manžet pro zajištění maximálního pohodlí pacienta
3. Pohyblivý chodník
Synchronizace pohybu pohyblivého chodníku s robotickými ortézami
Integrované snímače pro kontinuální monitoring pohybu nohou pacienta
Rychlost pohybu pásu při použití robotických ortéz v rozsahu min. 0 - 3,2 km/h
Rychlost pohybu pásu bez použití robotických ortéz v rozsahu min. 0 - 10 km/h
Možnost využití samostatně, s odlehčovacím systémem, nebo v plném zapojení s odlehčovacím systémem a robotickými ortézami
Nastavitelná madla pro horní končetiny pacienta
Odnímatelná madla pro horní končetiny pacienta za účelem tréninku stability v režimu bez použití robotických ortéz (tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14 Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 2 body, dle vzorce uvedeného v bodu 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 10%
Nájezdová rampa, umožňující transport pacienta na pojízdném křesle o šířce min. 60 cm
4. Podpora tělesné hmotnosti pacienta
Integrovaný, elektricky ovládaný zvedací systém
Statický i dynamický režim odlehčení pacienta se softwarově nastavitelnou konstantní mírou odlehčení ve všech fázích cyklu chůze pro umožnění fyziologické výchylky těžiště těla ve vertikálním směru
Podpora tělesné hmotnosti v rozsahu min. 0 - 85 kg, kontinuálně nastavitelná bez nutnosti přerušení terapie (hodnoceným parametrem je rozsah veličiny v jednotkách "kg", vyjádřený v absolutní hodnotě jako rozdíl limitních hodnot dané veličiny; účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede rozsah podpory tělesné hmotnosti, uvedený v návodu k obsluze, technickém listu nebo obdobném dokumentu, vydaného výrobcem nabízeného zařízení, přičemž tento rozsah musí činit min. 0 - 85 kg.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TRV4 - viz bod 14 Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
Možnost využití odlehčovacího systému k manuální terapii nad pohyblivým pásem, bez použití robotických ortéz
Zobrazení hmotnosti pacienta a míry odlehčení na monitoru fyzioterapeuta
Ergonomický pacientský postroj, zajišťující podporu posturálního svalstva i pro pacienty s vysokou míšní lézí
Pacientský postroj lze nasadit vsedě, vleže, nebo vestoje jedním fyzioterapeutem
Součástí dodávky musí být pacientský postroj ve velikostech, umožňujících terapii pacientů s fyziologickými proporcemi, odpovídajícími běžné skladbě populace, ale i s limitními fyziologickými proporcemi, uvedenými v bodu 1 "Základní požadavky na systém"
5. Augmentovaná zpětná vazba
Integrovaný režim zpětné vazby formou rozšířené reality, poskytující vizualizaci výkonu pacienta v reálném čase
Systém zpětné vazby, využívající kontinuálního měření aktivity pacienta pomocí snímačů, umístěných v robotických ortézách a pohyblivém chodníku
Možnost volby různých prostředí rozšířené reality, zaměřených na specifické terapeutické cíle
Virtuální scenérie, synchronizované s pohybem pásu pohyblivého chodníku
Integrovaný multitasking modul, který umožňuje pacientovi během nácviku chůze vykonávat jednoduché úkoly, např. zapojení horních končetin do terapie, a docílit tak automatizaci chůze. Tento mód je určen zejména pro pacienty, schopné chůze s lokomoční pomůckou (např. holí, chodítkem apod.) a využívá se v režimu bez robotických ortéz, pouze se zavěšením ve zvedacím systému. Herní aplikace jsou navrženy tak, aby pacienti trénovali současně i kognitivní funkce, jako dělení pozornosti, paměť, nebo rychlost reakcí. Jedná se vždy o komplexní nácvik koordinace pohybů a kognitivních funkcí. Pacienti se současně zbavují strachu z pádu při upuštění lokomoční pomůcky či přenášení předmětů v interiéru. (Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 14 Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 2 body, dle vzorce uvedeného v bodu 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 10%
Obrazovka s úhlopříčkou min. 30" pro augmentovanou zpětnou vazbu
6. Systém ovládání
Dotyková obrazovka s úhlopříčkou min. 15" pro ovládání systému fyzioterapeutem
Individuální nastavení parametrů terapie
Přednastavený fyziologický vzor chůze s možností individuální úpravy důležitých parametrů chůze (minimálně délka a šířka kroku, rychlost, rozsah pohybu)
Individuální nastavení parametrů chůze (min. rozsah pohybu v kyčelním a kolenním kloubu), nebo přednastavené chůzové profily s rozdílně definovanými rozsahy pohybu pro koleno a kyčel
SW nástroje pro hodnocení výsledků terapie na úrovni jednoho tréninku i dlouhodobé léčby, umožňující měření pokroku dosaženého pacientem, s možností zpracování dat do formy exportovatelných zpráv a grafů
Integrovaná databáze pacientů, terapiíí a jejich výsledků
Dálkový ovladač, umožňující fyzioterapeutovi ovládat určité části systému bez nutné přítomnosti u ovládacího pultu
7. Bezpečnostní prvky
Integrované bezpečnostní tlačítko pro vypnutí systému fyzioterapeutem v případě nebezpečí
Pohyb pacienta po pohyblivém chodníku je snímán bezpečnostními senzory, které zastaví systém v případě dosažení nebezpečné pozice nohy s rizikem poranění
Prevence nadměrné zátěže - automatické zastavení systému při překročení definovaných limitů terapie
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
technická podpora a asistence při připojení zařízení do datové sítě LAN a nemocničního informačního systému zadavatele ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v trvání min. dvou pracovních dnů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého dodaného SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)