Technické podmínky								Příloha č. 2

VZ: Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Popis přístroje/Název přístroje |  |
| Komplexní systém pro monitorování, záznam a analýzu tlaků a propulzivní peristaltiky gastrointestinálního traktu ve vysokém rozlišení (tzv. high-resolution manometrie / HRM) - manometrie jícnu ve vysokém rozlišení a 3D manometrie anorektální oblasti ve vysokém rozlišení včetně zátěžových funkcí svěračů, s možností dalšího rozšíření o 3D monitoring dolního jícnového svěrače. Systém dále zahrnuje ambulatorní měření pH jícnu a měřením intralumenového odporu jícnu. |  |
| Požadavky na manometrii |  |
| Systém založený na polovodičové technologii snímání. |  |
| Jícnová sonda - měření ve vysokém rozlišení (HRM), min. 36 měřicích kanálů po 12 senzorech. |  |
| Průměr jícnové sondy max. 5 mm. |  |
| Minimální počet použití jícnové sondy 200 měření. |  |
| Anorektální 3D sonda - měření ve vysokém rozlišení (HRM), min. 16 měřicích kanálů po 16 senzorech. |  |
| Průměr anorektální 3D sondy max. 12 mm. |  |
| Minimální počet použití 3D anorektální sondy 200 měření. |  |
| Software k obsluze měření, automatické analýze naměřených dat, archivaci a exportu dat, umožňující aplikaci nejnovějších norem. |  |
| Softwarová kompatibilita s poptávaným systémem pro monitoraci pH a impedance jícnu (přenos naměřených anatomických poměrů pacienta do obslužného software pro pH metr). |  |
| Požadavky na monitoring pH |  |
| Systém pro monitoring pH a impedance jícnu vč. příslušenství. |  |
| Doba měření nastavitelná od 24 do 48 hodin. |  |
| Měření pH pomocí 1 nebo 2 kanálů. |  |
| Měření impedance jícnu 6 kanály. |  |
| Možnost záznamu událostí pomocí tlačítek (např. čas jídla, změna polohy, symptomy). |  |
| Připojení systému k PC přes USB. |  |
| Softwarová kompatibilita a možnost přenosu dat z poptávané high-resolution manometrie. |  |
| Software pro stahování a automatickou analýzu naměřených dat, archivaci a export dat. |  |
| Kalibrační trubice a kalibrační set pro monitoring pH. |  |
| Požadavky ostatní |  |
| Katétry k pořizovanému systému vedené v sazebníku ZUM. |  |
| Kompletní ovládací PC stanice pro správu systému, min. konfigurace CPU Intel Core i5-4460, 4 GB RAM, 256 GB SSD, DVD RW, 4x USB, LAN. Operační systém Win 10 Pro. |  |
| Displej LCD dotykový min. 21“. |  |
| Laserová tiskárna barevná se síťovým portem, používající v ČR běžně dostupný spotřební materiál. Optický válec musí být součástí tonerové kazety. |  |
| Napájecí záložní zdroj UPS umožňující bezpečně dokončit právě probíhající měřicí proceduru včetně uložení výsledků. |  |
| Vozík s bržděnými kolečky a izolovaným transformátorem. |  |
| Instalační práce a služby |  |
| Záruka na všechny komponenty dodávky min. 24 měsíců. |  |
| Instalace a zaškolení obsluhujícího personálu. |  |
| Po domluvě se zadavatelem možná asistence aplikačního specialisty při prvních výkonech. |  |

Součástí nabídky bude:

- prohlášení o shodě

- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení

- návod k obsluze v českém jazyce

- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.

Při předání zdravotnického prostředku požadujeme (obsaženo v ceně):

- doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště

- instalace, uvedení do provozu

- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky a vstupní validace dodaného zařízení

- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy

- dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě (např. CD, Flash disk, apod.), protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

- zajištění zálohy systému a dat v PC na dedikovaný disk v součinnosti s útvarem ICT zadavatele

Pravidelné prohlídky, validace, revize a opravy prováděné v rámci platné záruční doby bezplatně:

- pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

- pravidelné prohlídky a validace přístroje 1x ročně