# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I

# Dílčí část A) Ultrazvukové přístroje a RTG s příslušenstvím

### Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Ultrazvukový přístroj s širokým spektrem použití pro RDG oddělení	1

### Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Ultrazvukový přístroj přenosný pro ARO	1

Ultrazvukový přístroj přenosný pro JIP interny	1

Mobilní výkonný RTG přístroj pro nepřímou digitalizaci (pro ARO)	1

RTG pojízdný s C ramenem pro JIP interny	1

### Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Ultrazvukový přístroj 4D /záznam o videosekvencích/ včetně videa pro gynekologicko-porodnické oddělení	1

Ultrazvukový přístroj pro lůžkové interní oddělení včetně kardiologické sondy	1

### Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie pro RDG	1

### Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Ultrazvukový přístroj pro RDG včetně sono	1

### Oblastní nemocnice Jičín a.s., lokalita nemocnice Nový Bydžov

Zařízení pro nepřímou digitalizaci včetně příslušenství	1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚZ PRO RDG VČETNĚ SONO

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Základní požadavky:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Sonografický přístroj nejvyšší výkonnostní třídy, vysoce mobilní, ale i s vysokou mechanickou odolností. Obsluha musí být přehledná, pomocí robustní mechanicky odolné klávesnice, nežádoucí jsou dotykové displeje a jiné fóliové klávesnice. Jsou požadovány širokopásmové, maticové sondy s „pinless“ provedením konektoru. Plochý monitor s úhlopříčkou min. 48 cm (19“), s velkým pozorovacím úhlem. |  |  |
| Rychlý náběh do plné funkčnosti pro emergentní užití a převoz – max. do 20 sec. Možnost úplného sklopení monitoru do vodorovné polohy pro transport. |  |  |
| Dynamika systému musí přesahovat 210dB, frekvenční rozsah minimálně 1 – 18 MHz |  |  |
| Snímková frekvence musí dosahovat alespoň 1000 snímků/ sec |  |  |
| Je požadováno alespoň 18 zobrazovacích frekvencí, které musí být diskrétně stavitelné v oblasti zobrazení na fundamentálních i harmonických frekvencích a frekvencích Dopplerského zobrazení |  |  |
| Připojení sond musí být nízkošumové, tedy s použitím „pinless“ technologie |  |  |
| Automatická optimalizace parametrů B obrazu i Dopplerovských parametrů |  |  |
| Nezávislý steering B obrazu a všech ROI i v protisměrech |  |  |
| Elektronické připojení 4 snímacích sond |  |  |
| Zoom typu R/W dostupný v živém i „frozen“ obrazu, kinosmyčce a dual obrazu |  |  |
| HD zoom s volitelnou ROI, aktivní i v Dooplerovském i Compound zobrazení |  |  |
| Hmotnost do 170 kg, šířka přístroje do 70 cm. |  |  |
| Zobrazovací módy a metody: |  |  |
| Všechny standardní módy včetně THI, SCW, DTI a anatomicky stavitelného M |  |  |
| Kompoundní zobrazení s alespoň 13 směry vektoru |  |  |
| Duální zobrazení B+B, B+CFM, B+ M, CEUS + B |  |  |
| Panoramatické zobrazení alespoň 200 cm včetně CFM ( barevného Doppleru) a možností měření |  |  |
| Zobrazení s kontrastními látkami HMI i LMI, |  |  |
| Duální zobrazení B + KontrastB, zobrazení perfuze včetně „peak hold“ (mikrovaskularizace) |  |  |
| Zobrazení Youngova modulu pasivní (elastografie) |  |  |
| Zobrazení Youngova modulu aktivní (shear wave imaging) přítomné na konvexní sondě, lineární sondě i fázovaném sektoru. |  |  |
| Kvantifikace rychlosti střihové vlny v m/sec, možnost více měření a jejich současný záznam. |  |  |
| Diagnostický software a měření: |  |  |
| Standardní měření vzdáleností, délek, objemů, úhlů, poměrů bez omezení počtu měření v obrazu |  |  |
| Grafické i číselné hodnocení IMT, Framinghamovo skóre, relativní cévní stáří. |  |  |
| Automatická detekce rozhraní echogenity včetně měření průměrů, ploch a objemů v 3D zobrazeních |  |  |
| Komplexní kvantifikace perfuze kontrastu nejméně v 8 ROI včetně tvorby perfuzních grafů v kontrastním zobrazení prováděná přímo v přístroji, číselné hodnocení |  |  |
| Parametrické hodnocení mechanických vlastností tkáně ( elasticita) |  |  |
| Číselné hodnocení mech. parametrů tkáně - měření rychlosti a iniciačního tlaku shear wave |  |  |
| Sondy a jejich příslušenství: |  |  |
| Konvexní abdominální (1 – 6 MHz) |  |  |
| Lineární vysokofrekvenční s ultrajemným rozlišením a footprintem více než 55 mm (6 – 18 MHz) |  |  |
| Lineární středofrekvenční s footprintem menším než 40 mm včetně resterilizovatelného punkčního vodiče (5 – 14 MHz) |  |  |
| Lineární nízkofrekvenční s footprintem menším než 40 mm včetně resterilizovatelného punkčního vodiče (4 – 9 MHz) |  |  |
| Fázová sektorová s footprintem menším než 20 mm (1 – 4 MHz) |  |  |
| Endokavitální sonda s koncovým radiem max 22 mm (4 – 9 MHz) |  |  |
| Záznamová zařízení a připojení k periferiím |  |  |
| Kompletní DICOM komunikace |  |  |
| Záznam na CD/DVD, alespoň 1TB HDD pro live záznamy kontrastních ( CEUS) vyšetření |  |  |
| Termoprinter s obsluhou přímo z klávesnice |  |  |
| Alespoň 4x USB2, z toho alespoň 2 přímo na klávesnici |  |  |
| VGA výstup pro přídavný monitor, kompozitní videosignál na BNC |  |  |

UZ přístroj 1 kus

JIP Interny nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Přístroj je určen pro odd.JIP Interny nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Ultrazvukový systém střední výkonnostní třídy.

Předpoklad rychlé, spolehlivé a přesné diagnostiky srdce, břicha a velkých cév.

Jedná se o snadno pohyblivý stacionární ultrazvuk.

Základní charakteristika:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| velmi kvalitní 2D zobrazení |  |  |
| vysoce citlivý Doppler-frekventní rozsah 1-17 MHz |  |  |
| integrovaný databázový systém |  |  |
| 19 “ LED monitor s HD rozlišením |  |  |
| vysoká mobilita |  |  |
| barevný dotykový ovládací panel |  |  |
| 4 aktivní konektory pro připojení 2D sond |  |  |
| Širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence |  |  |
| dynamický rozsah min 180 dB |  |  |
| Plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu, |  |  |
| v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |
| ukládání a úprava smyček |  |  |
| automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení |  |  |
| automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI ,RI |  |  |
| výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase |  |  |
| programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti |  |  |
| uživatelská nastavení pro každou sondu |  |  |
| optimalizace parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka,plocha,objem…) |  |  |
| Zobrazovací mody |  |  |
| B-mod, B/B mod, M mod, Color Doppler, Power Doppler, spektrální Doppler včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mod v reálném čase |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí (vysoce citlivý širokopásmový doppler) |  |  |
| Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou- současné zobrazení B obrazu a B-obrazu včetně CFM (dual live mod) |  |  |
| Harmonické zobrazení, pulsní inverzní harmonické zobrazení,inverzní harmonické zobrazení |  |  |
| HPFR |  |  |
| Paměťová smyčka |  |  |
| Anatomický M-mod |  |  |
| Vícestupňové kompaundní zobrazení |  |  |
| SRF-Speckle Reduction Filter |  |  |
| Postprocessingová technologie pro zvýšení kvality UZ obrazu |  |  |
| trapezoidní zobrazení |  |  |
| EKG modul |  |  |
| Softwarové vybavení |  |  |
| softwarové vybavení pro kardiologii |  |  |
| SVV pro automatické měření IMT |  |  |
| automatická archivace dat na externí datové pole |  |  |
| panoramatické zobrazení |  |  |
| Konektivita a ukládání dat |  |  |
| vestavěná zařízení: CD/DVD-RW, USB, LAN |  |  |
| Externí zařízení:Flash memory, UCB zařízení |  |  |
| Přímý tisk obrazů a reportů |  |  |
| vnitřní digitální archivační systém |  |  |
| ukládání UZ obrazů, CINE smyček |  |  |
| možnost srovnání a proměřování UZ obrazů nasnímaných v různých časových obdobích |  |  |
| kapacita paměti 500 GB |  |  |
| možnost odesílání e-mailů |  |  |
| měření a popisy v uložených obrazech |  |  |
| možnost síťového zapojení |  |  |
| export dat v běžných počítačových formátech |  |  |
| Sondy |  |  |
| Odchylky v rozumné míře jsou přípustné, ale šíře a klinický charakter pásma je nutno dodržet. |  |  |
| Konvexní 1-4 MHz |  |  |
| Lineární 5-13MHz |  |  |
| Kardiologická/transkraniální 2-4MHz |  |  |

UZ přístroj 1 kus

Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod

Požadavky na ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Obsluha musí být přehledná pomocí mechanicky odolné klávesnice, nežádoucí jsou dotykové displeje a jiné foliové klávesnice. |  |  |
| Sondy jsou požadovány širokopásmové, maticové s "pinless" provedením konektoru. |  |  |
| Monitor je třeba plochý s úhlopříčkou minimálně 48 cm(19"), s velkým pozorovacím úhlem. |  |  |
| Přístroj musí umožňovat kvalitní 2D, 3D a 4D zobrazení, je nutný rychlý náběh do plné funkčnosti pro emergentní užití a převoz s možností úplného sklopení monitoru do vodorovné polohy pro transport. |  |  |
| Dynamika systému musí přesahovat 210 dB, frekvenční rozsah minimálně 1-13 MHz. |  |  |
| Snímková frekvence musí dosahovat alespoň 1000 snímků/sec. Je požadováno alespoň 18 zobrazovacích frekvencí, které musí být diskrétně stavitelné v oblasti zobrazení na fundamentálních i harmonických frekvencích a frekvencích Dopplerovského zobrazení. Připojení sond musí být nízkošumové, tedy s použitím "pinless" technologie. Je nutná automatická optimalizace parametrů B obrazu i Dopplerovských parametrů. |  |  |
| Přístroj dále musí splňovat požadavek nezávislého steeringu B obrazu a všech ROI i v protisměrech, elektronické připojení 4 snímacích sond, zoom typu R/W dostupný v živém i „frozen" obrazu, kinosmyčce a dual obrazu, taktéž HD zoom s volitelnou ROI, aktivní i v Dopplerovském i Compound zobrazení. Šířka vzhledem k omezeným prostorám vyšetřovací místnosti do 70 cm. |  |  |
| Požadavky na zobrazovací módy a metody: |  |  |
| Všechny standardní módy včetně THI ,SCW, DTI s anatomicky stavitelným M, Compound zobrazení s alespoň 13 směry vektoru, duální zobrazení B+B, B+CFM, B+M, panoramatické zobrazení alespoň 200 cm včetně CFM(barevného Doppleru) a možnosti měření, zobrazení 3D a 4D včetně křivkového renderingu, amnioskopického renderingu a "multislice" zobrazení, zobrazení STIC pro fetální echo. |  |  |
| Diagnostický software a měření: |  |  |
| Standardní měření vzdáleností, délek, objemů, úhlů, poměrů bez omezení počtu měření v obrazu, automatické měření parametrů fetální biometrie BPD, HC, OFD, TBD, APBD, AC, FL atd., automatická detekce rozhraní echogenity včetně měření průměrů, ploch a objemů v 3D zobrazeních. |  |  |
| sondy |  |  |
| Odchylky v rozumné míře jsou přípustné, ale šíře a klinický charakter pásma je nutno dodržet. |  |  |
| konvexní abdominální 2 - 6 MHz |  |  |
| konvexní 4D abdominální 1 - 6 MHz |  |  |
| endokavitální sonda s koncovým radiem max. 22 mm 4 - 9 MHz |  |  |
| Záznamová zařízení a připojení k periferiím: |  |  |
| Kompletní DICOM komunikace včetně "worklist" |  |  |
| Záznam na CD/DVD, alespoň 1,5 TB HDD pro live záznamy 4D vyšetření |  |  |
| Termoprinter s obsluhou přímo z klávesnice |  |  |
| Alespoň 4x USB 2, |  |  |
| VGA výstup pro přídavný monitor, kompozitní videosignál na BNC |  |  |
| Přídavná zařízení: |  |  |
| Přídavný VGA monitor min.21" pro sledování UZ obrazu pacientkou |  |  |

UZ přístroj 1 kus

Interní odd. ON Náchod a.s.

Požadujeme UZV pro abdominální a cévní diagnostiku nejvyšší třídy. Je požadován přístroj s minimálně následující konfigurací:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Ovládání |  |  |
| přístroj musí být lehce ovladatelný, snadno přizpůsobitelný pro různá UZ vyšetření, musí být převozitelný jednou osobou, |  |  |
| minimálně 18“ plochý monitor, |  |  |
| poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, současně musí být výškově stavitelná i poloha obslužného pultu |  |  |
| obslužný pult musí být lehce přístupný, klávesnice musí být odolná, mechanická, nikoli fóliová nebo dotyková, obsluha tiskárny a dalších periferních zařízení z hlavního ovládacího panelu, |  |  |
| 4 elektronické porty pro připojení sond umožňující práci na čtyřech sondách. |  |  |
| dynamický rozsah více než 200 dB, frekvenční rozsah přístroje 1-13 MHz, |  |  |
| dostatečně dimenzovaný HDD, alespoň 160 GB |  |  |
| Pracovní režimy (zobrazovací módy) |  |  |
| vysoce kvalitní B-Mode na základních i harmonických frekvencích, |  |  |
| možnost skládání obrazu v B-Mode pomocí více linií – compound imaging |  |  |
| M-Mode, barevný M-Mode, anatomický M-Mode, |  |  |
| Vysoká obrazová rychlost alespoň 1100 snímků/sec |  |  |
| spektrální doppler pulzní (PW) |  |  |
| spektrální doppler kontinuální (CW) |  |  |
| barevné dopplerovské mapování rychlosti (CFM, CFI), |  |  |
| barevné dopplerovské mapování energie (Color Angio, Power Doppler) včetně směrového energetického dopplera, |  |  |
| trapezoidální tvar sektoru (výseče) při zobrazení lineární sondou s možností rozšíření zobrazovacího pole o cca. 15° bilaterálně, |  |  |
| -panoramatické zobrazení pole alespoň 60 cm |  |  |
| možnost rozdělení monitoru na zobrazení B-Modu a B-Modu s CFM v reálném čase, |  |  |
| kombinace módů, duplexní a triplexní zobrazení v reálném čase i přepínané formě, |  |  |
| hloubka zobrazovaného pole 30 cm. |  |  |
| Další vlastnosti, které jsou požadovány |  |  |
| aplikační programové vybavení pro provádění RDG vyšetření včetně vyšetření cévních, možnost měření v živém i zmraženém režimu, |  |  |
| aplikační programové vybavení pro provádění kardiologických vyšetření včetně vyšetření jícnovou sondou |  |  |
| aplikační programové vybavení pro provádění intrakardiologických vyšetření vyšetření intrakardiálním katetrem ICE |  |  |
| zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole a možnost zvětšování zamrazeného obrazu, |  |  |
| vlastní databáze pacientských a obrazových dat, možnost provádění všech kalkulací a měření na smyčce uložené v pacientské databázi, |  |  |
| automatická inverze barevného spektra, |  |  |
| -automatické kalkulace spektrální křivky pro vaskulární aplikace na zamražené i nezamražené dopplerovské křivce s automatickými výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, |  |  |
| automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu, |  |  |
| automatické optimalizace 2D zobrazení s automatickou úpravou gainu, TGC |  |  |
| Dokumentace a komunikace s PACS |  |  |
| černobílý printer, |  |  |
| výstup na CD-R/RW volitelné ve formátu DICOM, TIFF, JPG a AVI, |  |  |
| komunikace ve formátu DICOM pro kompletní DICOM 3.0 |  |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| Širokopásmové sondy s možností harmonického zobrazení |  |  |
| Odchylky rozumné míře jsou přípustné, ale šíře a klinický charakter pásma je nutno dodržet. |  |  |
| lineární sonda s frekvenčním rozsahem 5-10 MHz pro vaskulární vyšetření |  |  |
| sektorová sonda s frekvenčním rozsahem 1 – 5 MHz pro vyšetření TCD a obecné kardio |  |  |
| abdominální sonda cca 2-5 MHz, harmonické zobrazení |  |  |
| jícnová sonda pro dospělé, frekvenční rozsah cca. 3 – 9 MHz |  |  |

Ultrazvukový přístroj pro rdg. oddělení 1 kus

RDG odd. Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Požadujeme přístroj nejvyšší technologické úrovně, který je schopen provádět vyšetření pro radiologické obory bez jakýchkoliv omezení.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Přístroj musí být vysoce mobilní, dobře převozitelný, umožňovat rychlou dobou startu po převozu do 30 sec. |  |  |
| Musí být vybaven vysoce kvalitním, plochým monitorem s úhlopříčkou alespoň 19" (49 cm). Dynamika systému musí přesahovat 210 dB a snímková frekvence musí dosahovat alespoň 1000 snímků/sec. |  |  |
| Přístroj musí být vybaven dostatečnou paměťovou kapacitou na HDD, alespoň 1,5TB. |  |  |
| Přístroj musí umožňovat automatickou optimalizaci zobrazovacích parametrů s dynamickým obnovováním ve všech druzích provozu, tedy 2D, v Dopplerských zobrazeních, 3D a 4D. Přístroj musí využívat nízkošumové připojení ("pinless") všech sond. Konstrukce musí být robustní, odolná vysokému provoznímu zatížení, klávesnice nesmí být fóliová nebo "touch screen" nýbrž musí být klasická, mechanická. |  |  |
| V dalším musí nezbytně splňovat tyto parametry: |  |  |
| Základní zobrazení B mód |  |  |
| Alespoň 18 volitelných frekvencí na každé sondě |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na všech lineárních sondách. |  |  |
| B mód steering alespoň 30 o i proti D steeringu |  |  |
| Zoom dostupný v živém, zamraženém i duálním obrazu a v kino smyčce |  |  |
| HD zoom (zvětšení se zvětšením informační hustoty obrazu) |  |  |
| Prostorové kompoundní zobrazení s alespoň 13 vysílacími úhly, stavitelné alespoň v 5 stupních |  |  |
| Software pro potlačení vlivu obrazových "specklí" ("Speckle reduction") |  |  |
| Stavitelná hodnota rychlosti UZV pro vyšetření lipidózní tkáně (Fatty Tissue |  |  |
| Imaging) |  |  |
| Dopplerovská zobrazení |  |  |
| Barevný Doppler CDV, CDE s detekovatelnou rychlostí 450 cm/sec |  |  |
| Spektrální PW Doppler s rychlostí až 20 m/sec |  |  |
| Dopplerovský steering alespoň 30° |  |  |
| M mód kombinovatelný s barevným Dopplerem a THI a compoundním zobrazením |  |  |
| Požadovaná zobrazení a diagnostické metody (software) |  |  |
| Zobrazení s kontrastními látkami všech typů |  |  |
| ADI (HMI), LOC (HMI), CPS (Non-linear Fundamental CAl) |  |  |
| Měření a evaluace kontrastních studií a perfuzních parametrů formou perfuzních křivek TIC i formou numerických parametrů slope, AT, TTP, Beta |  |  |
| Elastografie pasivního typu včetně barevného kódování a parametrického hodnocení. |  |  |
| Automatické trasování rozhraní a automatické měření a konturování objektů včetně protokolu ve 2 D obrazu |  |  |
| Možnost rozšíření o aktivní elastografii shear vawe a kvantifikaci střihové tuhosti tkáně formou rychlosti střihové vlny v m/sec ("shear vawe velocity", ARFI) |  |  |
| Možnost rozšíření o číselné hodnocení stupně fibrotizace (shear vawe speed) |  |  |
| Možnost rozšíření o automatickou fůzi obrazové informace z jiných modalit- např. CT s UZ obrazem |  |  |
| Konektivita systému |  |  |
| Kompletní komunikace DICOM |  |  |
| Nejméně 4 porty USB 2.0, z toho alespoň 2 přímo na ovládacím panelu |  |  |
| 100 Mb/s - base T ethernet |  |  |
| výstup pro přídavný S VGA monitor |  |  |
| Management obrazů, klipů a dat, záznamová media |  |  |
| Záznam DICOM i PC kompatibilních formátů obrazů, protokolů a klipů na HD, následné zpracování v interní pracovní stanici. Kapacita HD minimálně 1,5 TB |  |  |
| Možnost sekvenčně otevírat záznamy konkrétních pacientů a přidávat další vyšetření pod jedno ID |  |  |
| Integrovaná mechanika CD, DVD a možností záznamu s volitelnou kompresí |  |  |
| Požadované sondy |  |  |
| Jsou požadovány nízkošumové "pinless" sondy s možností fokuzace ve 3 kolmých rovinách (maticové). Odchylky rozumné míře jsou přípustné, ale šíře a klinický charakter pásma je nutno dodržet. |  |  |
| Konvexní abdominální 2D ,frekvence 2 - 6 MHz |  |  |
| Lineární abdom. a cévní 2D, frekvence 4 -9 MHz, footprint max 40 mm |  |  |
| Lineární small parts 2D, frekvence 5 -14 MHz, |  |  |
| Požadovaná záznamová zařízení |  |  |
| Černobílý digitální terrnoprinter |  |  |

Mobilní výkonný RTG přístroj pro nepřímou digitalizaci 1 kus

ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Mobilní rentgenový skiagrafický analogový přístroj |  |  |
| Motorický pojezd přístroje |  |  |
| Možnost provozu snímkování na baterie, bez připojení k síti |  |  |
| Přizpůsobení provozu na jednotkách intenzivní péče – snadná údržba, dezinfikovatelnost, antistatická úprava |  |  |
| Možnost otáčení primární clony v rozsahu min. 90° |  |  |
| rameno rentgenky s dosahem ohniska do výšky až 210 cm |  |  |
| rameno rentgenky s dosahem ohniska do vzdálenosti až 125cm |  |  |
| Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů |  |  |
| Maximální výkon vysokofrekvenčního generátoru minimálně 30 kW |  |  |
| Maximální výstupní hodnoty minimálně: napětí 133 kV; proudu 450 mA |  |  |
| Rozsah napětí na rentgence minimálně 40 – 133 kV |  |  |
| Expoziční čas od 1 ms |  |  |
| Tepelná kapacita monobloku (celého zářiče) minimálně 1 MHU |  |  |
| Rotační anoda s rychlostí otáčení min. 9.000 ot/min. |  |  |
| Velikost ohniska cca 0,8 mm |  |  |
| Možnost manuálního nastavení vymezení snímkovaného pole prostřednictvím primární clony se světelnou indikací, která je s automatickým či manuálním zhasínáním |  |  |
| Zabudované měřidlo ohniskové vzdálenosti |  |  |
| DAP metr integrovaný v primární cloně pro měření povrchové dávky |  |  |
| Určený pro snímkování na lůžku ve stísněných prostorách, šířka přístroje max. 60 cm |  |  |
| Zásobník alespoň na 5 ks kazet (35 x 43 cm) |  |  |
| Možnost dálkového ovládání expozice infračerveným ovladačem s dosahem až 10m |  |  |
| Napájení standardní jednofázové 50 Hz, 230 V, 16 A |  |  |

RTG s C ramenem

JIP interny nemocnice Rychnov nad Kněžnou

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Dobře ergonomicky vyřešený přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním. |  |  |
| Jednoduchá manipulace, snadná přeprava i mezi podlažími pomocí výtahu (uvést rozměry a váhu), možnost odpojení monitorovacího vozíku od přístroje. |  |  |
| Dobře vyvážené C rameno, které splňuje následující požadavky: |  |  |
| Horizontální pohyb min. 200 mm, |  |  |
| Boční vyklonění v rozsahu +/- 10°, |  |  |
| Motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 400 mm, |  |  |
| Možnost orbitálního otáčení v rozsahu min. 120°, |  |  |
| Možnost bočního naklápění v rozsahu min. +/- 180°, |  |  |
| Ohnisková vzdálenost cca. 950 mm, |  |  |
| Volný prostor mezi zesilovačem a RTG zářičem cca. 750 mm, |  |  |
| Hloubka C ramena min. 610 mm měřeno od vnitřní hrany C ramena ke středu rentgenky, |  |  |
| Vysokofrekvenční výkonný generátor (2,0 kW)s různými druhy provozu a min. 5 uživatelsky volitelnými, orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie a digitální radiografie, |  |  |
| Rentgenka s malým ohniskem ( max. 0,6 mm) a vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování s ochranou proti přetížení, aktivní chlazení rentgenky, pevná, irisová i polopropustné clony pro získání velmi kvalitního obrazu, |  |  |
| Kontinuální a pulsní skiaskopie se škálou frekvencí 1 – 8 pulsů/sec, možnost digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu, |  |  |
| Vstupní pole obrazového zesilovače cca 9“ a možností alespoň 1x zoom, |  |  |
| Kvalitní zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišení 1024 x 1024, |  |  |
| CCD kamera s vysokým rozlišením s následným plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu kapacitou min. 10 000 obrázků v rozlišení min. 1024 x 1024/12 bitů na pevném disku, |  |  |
| Postprocesingové digitální zpracování obrazu, softwarové funkce (změna jasu a kontrastu, negace, otáčení obrazu, zvýraznění hran, lupa, anotace apod.), |  |  |
| Paměť posledního obrazu LIH s možností digitální rotace bez záření +/- 360°a zobrazení pohybu irisových a polopropustných clon na monitoru bez záření, |  |  |
| Dva neblikající speciální medicínské černobílé monitory o úhlopříčce min 18“ s vysokým kontrastem s možností zobrazení referenčního obrazu na pojízdném monitorovacím vozíku, |  |  |
| Alfanumerická klávesnice pro zadávání pacientských dat, |  |  |
| Přímé připojení do počítačové sítě PACS pro export a možnost dalšího zpracování obrázků ve formátu DICOM 3, |  |  |
| DAP metr zobrazení dávky dle Atomového zákona, |  |  |
| Uzemňovací kabel |  |  |

UZ Přístroj 1 kus

ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| barevný přenosný výkonný ultrazvukový přístroj |  |  |
| min. 15“ barevný LCD displej, zvýšený kontrast a jas, vysoké rozlišení, panoramatické zobrazení – možnost měření v takto vytvořeném obraze, rychlé přepnutí zobrazení výseče UZ obrázku na celou obrazovku |  |  |
| módy: 2D, M-Mode, CW, barevný Doppler, PWD |  |  |
| software pro optimalizaci viditelnosti jehly při „blokádách“, SW vybavení pro kardiologii |  |  |
| lineární sonda 4 - 13 MHz, max. šíře 40 mm |  |  |
| konvexní sonda 1 – 6 MHz |  |  |
| Kardiologická/transkrinální sonda 2 4 MHz |  |  |
| Odchylky rozumné míře jsou přípustné, ale šíře a klinický charakter pásma je nutno dodržet. |  |  |
| 2 porty pro současné připojení obou sond současně |  |  |
| presety na malé části, cévní, muskuloskeletální, nervové, žilní |  |  |
| DICOM 3.0 store, print, worklist |  |  |
| Možnost snadného exportu dat přes flash paměť – do PC např. přes USB port ve formátu MPEG 4, JPEG, BMP, HTML, DICOM 3 |  |  |
| připojitelnost k digitální síti |  |  |
| ukládání, kopírování, tisknutí snímků |  |  |
| všestranné využití, měření a kalkulace pro internu, kardiologii, gynekologii a porodnictví, traumatologie, urologii, cévní, endokrinologii, pediatrii, neurologii, pohotovost |  |  |
| baterií (1,5 až 3 hodiny provozu) |  |  |
| výškově stavitelný pojízdný stolek |  |  |

Zařízení pro nepřímou digitalizaci včetně příslušenství

Oblastní nemocnice Jičín a.s, pracoviště Nemocnice Nový Bydžov, Malátova 493, 504 01 Nový Bydžov

Oblastní nemocnice Jičín a.s. provozuje systém pro správu, archivaci a distribuci obrazových dat MARIE PACS dodaný spol. OR-CZ spol. s.r.o. (www.orcz.cz) v Nemocnici Jičín. V Nemocnici Jičín jsou umístěny též servery nemocničního informačního systému (NIS) mpa od firmy ICZ a.s a radiologického informačního sytému (RIS) Radius od firmy Steiner. Na koncových stanicích je nainstalován operační systém Windows. Spojení mezi nemocnicemi je radiové.
V rámci plnění této veřejné zakázky požadujeme rozšíření bezfilmového provozu o níže specifikované komponenty, kterými jsou:
Zařízení pro nepřímou digitalizaci RTG pracoviště, obsahující čtecí zařízení s ovládacím HW a SW pro zpracování a úpravu snímků, soubor kazet, diagnostické stanice, klinické stanice pro lékařský náhled, klinické pracovní stanice, vše včetně potřebného HW a SW pro komunikaci v prostředí MARIE PACS a souvisejících instalačních prací.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| 1 Zařízení pro nepřímou digitalizaci |  |  |
| 1.1 CR1, CR2 |  |  |
| Celkový počet 2 ks |  |  |
| Zařízení pro digitalizaci RTG obrazu pomocí kazet s paměťovou folií |  |  |
| Bezkontaktní způsob zpracování folie |  |  |
| Zařízení musí umožňovat čtení kazet formátů 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm a 35x43cm |  |  |
| Podpora zpracování dlouhých snímků (35x84cm, nebo více) |  |  |
| Volitelná rozlišovací schopnost skenování s nejlepším rozlišením max. 100μm |  |  |
| Rychlost snímání min. 54 kazet formátu 35x43cm za hodinu při rozlišení 100μm (nebo lepším) |  |  |
| Možnost současného zpracování více pacientů - přerušení a obnovení vyšetření |  |  |
| Podpora DICOM funkcí - min. DICOM Modality Worklist, DICOM Store |  |  |
| Identifikace kazet prostřednictvím RF nebo čtečky čárového kódu |  |  |
| Data acquisition min. 12 bit/pix |  |  |
| Shodný typ kazet s fólií pro CR 1 i CR2 (umožnění čtení stejných kazet v CR1 i CR2) |  |  |
| Ovládací stanice: |  |  |
| ovládací PC, klávesnice, optická myš, OS MS Windows 7 nebo vyšší |  |  |
| uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |
| min.17“ dotykový LCD panel |  |  |
| software pro zadávání pacientských dat, prohlížení a zpracování obrazu, anotace, vkládání značek L/R, rotace, převrácení, software umožňující programy pro orgánové předvolby, software pro automatickou optimalizaci obrazu podle předvoleb |  |  |
| možnost pojmenování a úprav programových předvoleb |  |  |
| software pro automatické maskování pozadí černou s možností ruční úpravy maskované oblasti |  |  |
| možnost zadávat hodnoty použité při RTG expozici |  |  |
| podpora automatického rozesílání pořízených obrazů do více destinací (min. 3) |  |  |
| 1.2 Kazety (celkem 14 ks) |  |  |
| 4 ks kazet s fólií formátu 18x24 cm |  |  |
| 4 ks kazet s fólií formátu 24x30 cm |  |  |
| 2 ks kazet s fólií formátu 35x35 cm |  |  |
| 4 ks kazet s fólií formátu 35x43 cm |  |  |
| Použití všech kazet v obou CR systémech |  |  |
| 2 Diagnostické stanice |  |  |
| 2.1 Typ 1 - třímonitorová diagnostická pracovní stanice 3MPix MONO |  |  |
| Celkový počet 1 ks |  |  |
| PC v min. konfiguraci: Intel Core i7 3,6GHz (nebo odpovídající ekvivalent), 8GB RAM DDR3, 1x SSD HDD 128GB pro systém, 1x HDD 500GB pro data, 1Gbit LAN |  |  |
| DVDRW, včetně vypalovacího SW |  |  |
| USB klávesnice a laserová myš vč. gelové podložky |  |  |
| Záložní zdroj napájení s kapacitou min. 650VA |  |  |
| Dvojice certifikovaných diagnostických monochromatických LCD monitorů 3MPix s min. parametry: rozlišení 2048x1536, portrait/landscape, úhlopříčka 21,3“, svítivost 1400 cd/m2, kontrast 900:1, pozor. úhel 176°, přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení, splnění normy EN 60601-1 |  |  |
| Speciální medicínská karta, výstup 2x10 bit. |  |  |
| Barevný LCD monitor pro NIS/RIS, Windows a další aplikace s min. parametry: úhlopříčka 19“, rozlišení 1280x1024, výškově nastavitelný, svítivost 250cd/m2, kontrast 1000:1 |  |  |
| Stanice musí splňovat požadavek pro nepřetržitý provoz |  |  |
| OS MS Windows 7 Pro Cz 64-bit nebo vyšší |  |  |
| Licence diagnostického SW dle níže uvedené specifikace, uvedené v bodu 2.3 |  |  |
| Stanice musí umožňovat instalaci dalších aplikací (nesmí být uzamčena) |  |  |
| 2.2 Typ 2 - dvoumonitorová diagnostická pracovní stanice 3MPix MONO |  |  |
| Celkový počet 1 ks |  |  |
| PC v min. konfiguraci: CPU Intel Core i7 3,6GHz (nebo odpovídající ekvivalent), 8GB RAM DDR3, 1x SSD HDD 128GB pro systém, 1x HDD 500GB pro data, 1Gbit LAN |  |  |
| DVDRW, včetně vypalovacího SW |  |  |
| USB klávesnice a laserová myš vč. gelové podložky |  |  |
| Záložní zdroj napájení s kapacitou min. 650VA |  |  |
| Jeden certifikovaný diagnostický monochromatický LCD monitor 3MPix s min. parametry: rozlišení 2048x1536, portrait/landscape, úhlopříčka 21,3“, svítivost 1400 cd/m2, kontrast 900:1, pozor. úhel 176°, přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení, splňující normu EN 60601-1 |  |  |
| 1 ks speciální medicínská karta, výstup 2x10 bit. |  |  |
| Barevný LCD monitor pro NIS/RIS, Windows a další aplikace s min. parametry: úhlopříčka 19“, rozlišení 1280x1024, výškově nastavitelný, svítivost 250cd/m2, kontrast 1000:1 |  |  |
| Stanice musí splňovat požadavek pro nepřetržitý provoz |  |  |
| OS MS Windows 7 Pro Cz 64-bit nebo vyšší |  |  |
| Licence diagnostického SW dle níže uvedené specifikace, uvedené v bodu 2.3 |  |  |
| Stanice musí umožňovat instalaci dalších aplikací (nesmí být uzamčena) |  |  |
| 2.3 Požadavky na multimodalitní diagnostický SW pro diagnostické stanice |  |  |
| České prostředí SW |  |  |
| Nativní 64-bit. aplikace |  |  |
| Certifikace „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdrav. prostředků IIb nebo vyšší“ |  |  |
| Kompatibilita s DICOM 3.x |  |  |
| Kompatibilita s provozovaným řešením MARIE PACS (dodavatel spol. OR-CZ, spol. s r.o., www.orcz.cz) |  |  |
| DICOM výstup pro export dat a schopnost realizovat služby DICOM: Query / Retrive, Send, Print |  |  |
| Podpora komunikace prostřednictvím protokolu MARIE PrivateChannel |  |  |
| Podpora technologií pre-fetch a pre-push v návaznosti na centrální PACS systém |  |  |
| Možnost výběru a třídění obrazů podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení |  |  |
| Možnost rotace obrazů, měření délky, denzity, plochy, úhlu, možnost zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu |  |  |
| Možnost vepsání anotace na snímek a jeho následné uložení |  |  |
| Možnost vypalování obrazů na CD/DVD v DICOM struktuře a včetně prohlížeče (s certifikací „ZP ve třídě IIb nebo vyšší" a v českém jazyce), který se spustí po vložení do PC s OS MS Windows |  |  |
| Možnost třídění pacientů dle požadujícího pracoviště |  |  |
| Možnost třídění snímků pro odesílání na konkrétní místa |  |  |
| Možnost vytvoření speciální série při popisu vyšetření s vybranými snímky |  |  |
| Možnost uložení snímků ve změněném stavu - okno, zoom, jas, kontrast, atd. |  |  |
| Kompletní podpora digitální subtrakce |  |  |
| Podpora MPR, MIP |  |  |
| Podpora pro přehrávání smyček např. z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod. |  |  |
| Podpora plné správy lokálního DICOM archivu |  |  |
| Podpora administrace a oprav DICOM dat (lokálně i v centrálním archivu), pokud byla tato chybně zadána (vč. možnosti sloučení a rozdělení vyšetření) |  |  |
| Import Non-DICOM formátů a převod na DICOM data, např. přijaté snímky v BMP, JPEG apod. |  |  |
| Export obrazových dat min. do formátů BMP, JPEG |  |  |
| 2.4 Další požadavky na diagnostické pracovní stanice |  |  |
| Předmětem plnění veřejné zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou - doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, kalibrace diag. monitorů vč. vystavení měřicího protokolu, napojení na stávající PACS vč. případně potřebných služeb dodavatele PACS, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v záruční době zahrnující i kalibraci monitorů vč. vystavení protokolů. |  |  |

| 3 Klinická stanice pro lékařský náhled |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkový počet 1 ks |  |  |
| PC v min. konfiguraci: CPU Intel Core i5 3 GHz (nebo odpovídající ekvivalent), 4GB RAM DDR3, HDD 500GB, 100/1000 LAN |  |  |
| DVDRW včetně vypalovacího SW |  |  |
| USB klávesnice a optická myš vč. podložky |  |  |
| Barevný monitor pro prohlížení ve zdravotnictví s min. parametry: úhlopříčka 23", rozlišení 1920x1080, podpora portrait i landscape, stabilizace podsvitu, podpora DICOM kalibrace, svítivost 250 cd/m2, kontrast 1000:1 |  |  |
| Barevný LCD monitor pro NIS/RIS, Windows a další aplikace s min. parametry: úhlopříčka 19“, rozlišení 1280x1024, výškově nastavitelný, svítivost 250cd/m2, kontrast 1000:1 |  |  |
| OS MS Windows 7 Pro Cz 64-bit nebo vyšší |  |  |
| SW licence pokročilého klinického prohlížeče dle specifikace, uvedené v bodu 3.1 |  |  |
| Stanice musí umožňovat instalaci dalších aplikací (nesmí být uzamčena) |  |  |
| 3.1 Požadavky na pokročilý klinický prohlížeč |  |  |
| České prostředí SW |  |  |
| Nativní 64-bit. aplikace |  |  |
| Certifikace „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdrav. prostředků IIb nebo vyšší“ |  |  |
| Kompatibilita s DICOM 3.x |  |  |
| Kompatibilita s provozovaným řešením MARIE PACS (dodavatel spol. OR-CZ, spol. s r.o., www.orcz.cz) |  |  |
| DICOM služby: Query / Retrive, Print |  |  |
| Podpora komunikace prostřednictvím protokolu MARIE PrivateChannel (minimálně směrem „server -> stanice“) |  |  |
| Možnost výběru a třídění obrazů podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení |  |  |
| Možnost rotace obrazů, měření délky, denzity, plochy, úhlu, možnost zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu |  |  |
| Možnost vepsání anotace na snímek a jeho následné lokální uložení |  |  |
| Možnost vypalování obrazů na CD/DVD v DICOM struktuře a včetně prohlížeče (s certifikací „ZP ve třídě IIb nebo vyšší" a v českém jazyce), který se spustí po vložení do PC s OS MS Windows |  |  |
| Možnost třídění pacientů dle požadujícího pracoviště |  |  |
| Možnost třídění snímků pro odesílání na konkrétní místa |  |  |
| Možnost lokálního uložení snímků ve změněném stavu - okno, zoom, jas, kontrast, atd. |  |  |
| Podpora pro přehrávání smyček např. z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod. |  |  |
| Podpora správy lokálního DICOM archivu |  |  |
| Podpora administrace a oprav DICOM dat v lokálním archivu |  |  |
| 3.2 Další požadavky na klinickou pracovní stanici pro lékařský náhled |  |  |
| Předmětem plnění veřejné zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou - doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, kalibrace monitoru vč. vystavení měřicího protokolu, napojení na stávající PACS vč. případně potřebných služeb dodavatele PACS, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v záruční době zahrnující i kalibraci monitoru vč. vystavení protokolu. |  |  |
| 4 Klinické pracovní stanice |  |  |
| 4.1 Typ 1 - klinická pracovní stanice s pokročilým klinickým prohlížečem |  |  |
| Cekový počet 1 ks |  |  |
| PC v min. konfiguraci: CPU Intel Core i5 3 GHz (nebo odpovídající ekvivalent), 4GB RAM, HDD 500GB, 100/1000 LAN |  |  |
| DVDRW včetně vypalovacího SW |  |  |
| USB klávesnice a optická myš vč. podložky |  |  |
| Barevný monitor pro prohlížení ve zdravotnictví s min. parametry: úhlopříčka 23", rozlišení 1920x1080, podpora portrait i landscape, stabilizace podsvitu, podpora DICOM kalibrace, svítivost 250 cd/m2, kontrast 1000:1 |  |  |
| OS MS Windows 7 Pro Cz 64-bit nebo vyšší |  |  |
| SW licence pokročilého klinického prohlížeče dle specifikace, uvedené v bodu 3.1 |  |  |
| Stanice musí umožňovat instalaci dalších aplikací (nesmí být uzamčena) |  |  |
| 4.2 Typ 2 - klinická pracovní stanice s klinickým prohlížečem |  |  |
| Cekový počet 1 ks |  |  |
| PC v min. konfiguraci: CPU Intel Core i5 3 GHz (nebo odpovídající ekvivalent), 4GB RAM, HDD 500GB, 100/1000 LAN |  |  |
| DVDRW včetně vypalovacího SW |  |  |
| USB klávesnice a optická myš vč. podložky |  |  |
| Barevný monitor pro prohlížení ve zdravotnictví s min. parametry: úhlopříčka 23", rozlišení 1920x1080, podpora portrait i landscape, stabilizace podsvitu, podpora DICOM kalibrace, svítivost 250 cd/m2, kontrast 1000:1 |  |  |
| OS MS Windows 7 Pro Cz 64-bit nebo vyšší |  |  |
| Stanice musí umožňovat instalaci dalších aplikací (nesmí být uzamčena) |  |  |
| Na stanici bude instalována SW licence klinického prohlížeče MARIE xVisionView (dodavatel OR-CZ, spol. s r.o., www.orcz.cz) v rámci multilicence nemocnice |  |  |
| 4.3 Další požadavky na klinické pracovní stanice |  |  |
| Předmětem plnění veřejné zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou - doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, kalibrace monitorů vč. vystavení měřicího protokolu, zprovoznění stanice vč. instalace klienta klinického prohlížeče provozovaného nemocnicí (licence není předmětem dodávky), napojení na stávající PACS vč. případně potřebných služeb dodavatele PACS, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v záruční době zahrnující i kalibraci monitorů vč. vystavení protokolů. |  |  |

| Ultrazvukový přístroj pro RDG 1 kus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  |  |
| Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie pro obecnou diagnostiku |  |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |  |
| 1 Ultrazvukový přístroj |  |  |  |
| Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření |  |  |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech |  |  |  |
| Výškově a stranově nastavitelná poloha obslužného pultu |  |  |  |
| Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje |  |  |  |
| Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |  |  |
| Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1 – 18 MHz |  |  |  |
| Min. čtyři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy |  |  |  |
| LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“ s vysokou rozlišovací schopností |  |  |  |
| Pomocná barevná dotyková LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací |  |  |  |
| Požadovaná zobrazení: |  |  |  |
| B-mode na základních frekvencích |  |  |  |
| B-mode na harmonických frekvencích |  |  |  |
| PW - pulzní doppler |  |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |  |  |
| Simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |  |  |
| Synchronizované zobrazení ultrazvukového vyšetření s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje |  |  |  |
| Zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy jako součást přístroje |  |  |  |
| Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti včetně rozsáhlých možností kvantifikační a kvantitativní analýzy v reálném čase během vyšetřování - požadováno u konvexních a lineárních sond |  |  |  |
| Modul pro zobrazení s použitím kontrastní látky včetně kvantifikace perfuze kontrastní látky ve sledované oblasti pro stanovenou oblast zájmu |  |  |  |
| Možnost rozšíření o vysokofrekvenční matrixovou lineární sondu |  |  |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  |  |
| Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: |  |  |  |
| DICOM Verification/Service |  |  |  |
| DICOM Print |  |  |  |
| DICOM Storage |  |  |  |
| DICOM Query/Retrieve |  |  |  |
| DICOM Worklist |  |  |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice |  |  |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) |  |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |  |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |  |  |
| Hloubka vyšetřitelnosti min. 30 cm |  |  |  |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 3000 snímků |  |  |  |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec |  |  |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) |  |  |  |
| Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW |  |  |  |
| Interní HDD s kapacitou min. 250 GB |  |  |  |
| Archivace snímků ve formátech JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |  |  |
| Min. 3 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení |  |  |  |
| Přímý RAW data výstup |  |  |  |
| B/W printer s digitálním vstupem |  |  |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení |  |  |  |
| 2 Ultrazvukové sondy |  |  |  |
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 - 6 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích |  |  |  |
| Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 6 - 14 MHz, aktivní šíře min. 50 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích |  |  |  |
| Vysokofrekvenční mikrokonvexní sonda s horní limitní frekvencí min. 6 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích |  |  |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 6 - 12 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích |  |  |  |
| Odchylky v rozumné míře jsou přípustné, avšak šíře sond a klinický charakter frekvenčního pásma je nutno dodržet |  |  |  |