# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II

Dílčí část A) Terapeutický RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii

### Oblastní nemocnice Jičín a.s. 	počet

Terapeutický RTG pro ozařovny	1

### Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii	1

# Terapeutický RTG pro ozařovny

Oblastní nemocnice Jičín a.s. – 1 kus

Ortovoltážní RTG přístroj pro povrchové a polohloubkové ozařování

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Specifikace svazku |  |  |
| Metal-keramická rtg lampa s výstupními parametry: |  |  |
| - napětí v rozmezí min. 20 – 210 kV |  |  |
| - proud v rozmezí min. 0 – 20 mA |  |  |
| - výkon v rozmezí min. 400 – 3000 W |  |  |
| Min. 9 předvolených klinických energií |  |  |
| Ovládací konzole |  |  |
| Automatická startovací procedura |  |  |
| Pracovní režimy: |  |  |
| Fyzikální režim s parametry: |  |  |
| - kódovaný přístup pomocí klíče |  |  |
| - zadávání údajů o kalibraci, filtrech a aplikátorech |  |  |
| - specifikace časových limitů |  |  |
| Léčebný režim s parametry: |  |  |
| - předepsání a provedení ozařování |  |  |
| Dvoukanálový monitorovací systém obsahující: |  |  |
| - systém pro monitorování dávky |  |  |
| - záložní časový spínač |  |  |
| Radiační ochrana |  |  |
| Bezpečnostní blokování: |  |  |
| - nouzový spínač |  |  |
| - blokování dveří |  |  |
| - kódování filtrů a aplikátorů |  |  |
| Filtry a aplikátory |  |  |
| Kódovací systém pro rozpoznání filtrů a aplikátorů |  |  |
| Součástí dodávky min. 7 ks kódovaných klinických filtrů a 1 ks kódovaný zahřívací filtr |  |  |
| Rozsah HVL1 od max. 1.0 Al do min. 2.0 Cu |  |  |
| Min. 10 ks kódovaných aplikátorů, z toho: |  |  |
| - min. 4ks kruhových aplikátorů o průměru v rozmezí min. 3 - 6 cm, OK 20 - 30 cm |  |  |
| - min. 6ks pravoúhlých (čtvercových nebo obdélníkových) aplikátorů, OK 30 - 50 cm |  |  |
| Možnost otočení aplikátorů o 90° bez nutnosti jejich vyjmutí |  |  |
| Stropní stativ |  |  |
| Plně vyvážený systém s elektromagnetickými brzdami |  |  |
| Stupně rotace lampy: |  |  |
| - okolo teleskopického sloupu v rozmezí min.180º ± 90º |  |  |
| - okolo horizontálního ramena v rozmezí min. 270º ± 135º |  |  |
| - náklon lampy min.100º (+40º až -60 º) |  |  |
| Počet teleskopických sekcí: min. 4 |  |  |
| Vertikální pohyb: min. 1500 mm |  |  |
| Longituduální pohyb: min. 3500 mm |  |  |
| Transverzální pohyb: min. 2200 mm |  |  |
| RTG generátor a chladící zařízení |  |  |
| Výkon min. 3000 W |  |  |
| Stabilita napětí a proudu krátkodobě max. 0,05% /hod. z nastavené hodnoty |  |  |
| Stabilita napětí a proudu dlouhodobě max. 0,1% /hod. z nastavené hodnoty |  |  |
| Reprodukovatelnost napětí a proudu max. 0,1% |  |  |
| Přesnost napětí a proudu: max. 2%, resp. 1% |  |  |
| Chladicí systém voda - voda |  |  |
| Dozimetrie |  |  |
| Doplnění stávajícícho dozimetrického systému pro zajištění zkoušek provozní stálosti rtg přístroje (absolutní a relativní dozimetrie) vybavením, kompatibilním se stávajícím zařízením vč. SW (dozimetr UNIDOS T10002): |  |  |
| - ionizační komora na měkké záření s TNC konektorem a plastovým fantomem pro zpětný rozptyl |  |  |
| - sada filtrů pro měření polotloušťky |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Ozařovací lůžko: |  |  |
| - vertikální pohyb elektricky ovládaný |  |  |
| - bržděná kolečka |  |  |
| Úložný systém pro ukládání filtrů (integrovaný v přístroji, nebo externí) |  |  |
| Instalační práce a služby |  |  |
| Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména: |  |  |
| zajištění statického posudku pro nosnost stropu v místě instalace stropního stativu (strop ozařovny je zároveň podlahou, na níž je instalován CT systém) |  |  |
| zajištění statického posudku pro transportní trasu zařízení do místa instalace, vyžaduje-li to charakter tohoto zařízení |  |  |
| vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace a její předložení odpovědným zástupcům ON Jičín ke schválení min. 14 kalendářních dnů před začátkem plánované demontáže stávajícího ozařovače |  |  |
| zajištění demontáže všech součástí stávajícího ozařovače CESIOTERAX 3N, jejich transportu mimo budovu, odvozu a ekologické likvidace s vystavením protokolu o ekologické likvidaci (náklady na likvidaci zdroje ionizujícícho záření v SÚRAO hradí ON Jičín) |  |  |
| v případě potřeby zajištění nezbytných stavebních úprav v místě plnění |  |  |
| v případě potřeby návrh řešení chlazení vzduchu pro zajištění jeho optimální teploty v ozařovně, dle platných hygienických norem a s ohledem na výrobcem doporučené provozní parametry zařízení, vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace, dodávka a instalace potřebné technologie |  |  |
| zhotovení přívodů vody a odpadu pro instalované zařízení |  |  |
| posouzení dostatečnosti, případně výměna elektroinstalace (dodávka a výměna elektrického rozvaděče včetně silového napájecího kabelu z hlavního rozvaděče budovy) |  |  |
| posouzení dostatečnosti, případně úprava nebo výměna osvětlení v ozařovně |  |  |
| úpravy, případně instalace nových kabelových kanálů, vyžaduje-li to instalované zařízení |  |  |
| dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad) |  |  |
| dodávka a instalace nové antistatické podlahové krytiny, pokud během plnění zakázky dojde k poškození nebo zásahu do struktury stávající antistatické podlahové krytiny takovým způsobem, že bude narušena její celistvost nebo znemožněna její plná funkčnost, včetně provedení výchozí elektrické revize |  |  |
| vymalování stěn ozařovny otěruvzdornou malbou v barevném odstínu dle výběru nemocnice, případně instalace obkladu, bude-li v ozařovně muset být umístěno umyvadlo z důvodu požadavku použité technologie nebo příslušných hygienických norem |  |  |
| odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky |  |  |
| výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká |  |  |
| provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu |  |  |
| součinnost s nemocnicí při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření |  |  |
| prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení z technického i terapeutického hlediska |  |  |
| uvedení zařízení do klinického provozu |  |  |
| připojení zařízení do stávajícího NIS zadavatele, pokud toto instalovaný systém umožňuje |  |  |
| dodání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, prohlášení o shodě vydaná výrobcem na všechny dodané stanovené výrobky, protokoly o zkouškách a měřeních |  |  |
| předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu |  |  |
| poskytování záručního servisu |  |  |
| další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu |  |  |
| Zvláštní požadavky |  |  |
| Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech ozařovny |  |  |
| Uchazeč musí doložit v nabídce kompletní transportní trasu zařízení a návrh prostorového uspořádání pracoviště v zadavatelem definovaném prostoru, přičemž je třeba vzít v úvahu i přístup a manipulaci s pacientským lůžkem v ozařovně |  |  |
| Nejsou přípustné povrchové instalace kabelových kanálů |  |  |
| Podlaha ozařovny musí mít antistatický povrch a součástí její případné dodávky a instalace je i výchozí elektrická revize |  |  |
| Uchazeč bere na vědomí, že zhotoviteli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují platné legislativě a normám a rovněž požadavkům zhotovitele (např. přívodní silový napájecí kabel k rozvaděči, nouzové vypínače, optická závora apod.) |  |  |
| Při dimenzování výkonu chladicí jednotky, určené k chlazení vzduchu v ozařovně, je nutno uvažovat nejen vlastní tepelný výkon zařízení, ale zároveň i tepelný výkon, který dodává do prostor pracoviště centrální vzduchotechnika pavilonu RDG prostřednictvím vzduchu, který není chlazený a zejména v letních měsících zatěžuje prostředí předpokládaným tepelným výkonem cca 5kW |  |  |
| Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod. |  |  |
| Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady |  |  |

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO POLE IONIZAČNÍCH KOMOR + SOFTWARE

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 1 kus

Specifikace 2D array

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| min 720 ionizačních komor |  |  |
| min 26x26cm2 v 10 mm síti |  |  |
| min dávkový limit 1000 Gy |  |  |
| velikost detektorů 0,5 cmx0,5x0,5 cm (0,125cm3) |  |  |
| 10 mm centrum-centrum, 5 mm okraj-okraj |  |  |
| Min počet měřících bodů 2900 |  |  |
| Měřené kvantity: Absorbovaná dávka ve vodě (Gy), absorbovaný dávkový příkon k vodě (Gy/min) |  |  |
| Rozlišení: 1mGy nebo 1 mGy/min |  |  |
| Měřící rozsah (0,5...45) Gy/min |  |  |
| Referenčí bod 7.5 mm pod povrchem |  |  |
| PC spojení RS232, Ethernet |  |  |
| Centrálni ionizační komora součástí |  |  |
| Kalibrace ve výrobním závodě pro absolutní dozimetrii (Co-60) |  |  |
| Vyhodnocovací SW součástí |  |  |
| SW na zpracování filmů součástí |  |  |
| Kvalitativní Linac Q.A. součástí |  |  |
| Elektronika oddělená od měřící části |  |  |
| Vhodnost pro použití 30x30 fantomu |  |  |
| Požadavky |  |  |
| Notebook |  |  |
| Microsoft® Windows®(XP Professional, Vista® Business x32/x64, Windows 7 Professional x32/x64) |  |  |
| Multi-core processor, 2 GHz |  |  |
| RAM 4GB |  |  |
| Hard disk 500 MB pro aplikace, 1,5 GB pro .NET Framework 2.0, 3.5 and 4.0+ |  |  |