# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II

## Dílčí část C) Sterilizátor

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 	počet

Parní dvoudveřový sterilizátor pro centrální sterilizaci	1

# Sterilizátor pro centrální sterilizaci

Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 1 kus

Parní dvoudveřový sterilizátor pro centrální sterilizaci

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Splnění požadavků na zdravotnický prostředek dle platné legislativy, zejména vyhl. č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 |  |  |
| Vnější rozměry: Š1300 x H1640 x V1918 mm (náhrada stávajícího přístroje ve vymezeném prostoru) |  |  |
| Možnost zabudování do dvou stávajících nerezových stěn na straně setovacího a čistého prostoru, s odděleným servisním prostorem mezi těmito stěnami |  |  |
| Využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů) |  |  |
| Celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem |  |  |
| Prokládací dvoudveřové provedení |  |  |
| Kombinované napájení parou (integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním plus možnost přepnutí na externí zdroj medicinální páry) |  |  |
| Motorické ovládání dveří sterilizační komory |  |  |
| Vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou |  |  |
| Snadné ovládání prostřednictvím dotykového displeje |  |  |
| Komunikace s obsluhou v českém jazyce |  |  |
| Detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře |  |  |
| Zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 2 ks zavážecí vozík) |  |  |
| Integrovaná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu |  |  |
| Integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji |  |  |
| SW pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) a jeho instalace a zprovoznění na stávající externí PC stanici, s možností tisku protokolů (dodávka potřebných HW komponent, kabeláže, konektorů apod. je součástí dodávky) |  |  |
| Instalační práce a služby |  |  |
| Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména: |  |  |
| demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího sterilizátoru BMT 6612-2 FED s vystavením protokolu o ekologické likvidaci |  |  |
| doprava a montáž nového sterilizátoru do stávajících prostor s připojením na stávající přívody médií (el. energie, medicinální pára, tlakový vzduch, surová a upravená voda, odpad), případná úprava nerezových stěn a přívodů médií v případě dodávky sterilizátoru s jinými rozměry, než má stávající přístroj |  |  |
| odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky |  |  |
| provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření s dodáním písemných protokolů o těchto zkouškách a měřeních |  |  |
| výchozí el. revize s dodáním písemné revizní zprávy |  |  |
| výchozí validace s dodáním písemného validačního protokolu |  |  |
| uvedení do klinického provozu |  |  |
| prokazatelné zaškolení obsluhy |  |  |
| dodání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě v rozsahu min. návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě vydané výrobcem, protokoly o zkouškách, měřeních a validaci |  |  |
| předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu |  |  |
| poskytování záručního servisu |  |  |
| další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu |  |  |
| Zvláštní požadavky |  |  |
| Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrální sterilizace |  |  |
| Uchazeč bere na vědomí, že zhotoviteli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují platné legislativě a normám a rovněž požadavkům zhotovitele (např. přívodní silový napájecí kabel k rozvaděči, nouzový vypínač apod.) |  |  |
| Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady |  |  |