# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II

Dílčí část B) Anesteziologické přístroje a plicní ventilátory

### Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Plicní ventilátor pro JIP	1

### Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Plicní ventilátor pro JIP	1

Anesteziologický přístroj pro ARO	4

Pacientský ohřívací systém pro ARO	1

Hypotermický vodní systém pro ARO	1

Plicní ventilátor pro ARO	3+1

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Anesteziologický přístroj pro ARO	3

# Anesteziologické přístroje

ARO Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 3 kusy

Modulárně stavěný anesteziologický přístroj pro vedené anestezie pacientů všech věkových skupin, s nízkými provozními náklady

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Anesteziologický přístroj |  |  |
| Celkový počet 3ks |  |  |
| Vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow |  |  |
| Součástí anesteziologického přístroje je modul plynové analýzy a pacientský ventilátor |  |  |
| Připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím, umístěným na přístroji |  |  |
| Pojízdné provedení s bržděnými kolečky |  |  |
| Pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením |  |  |
| Polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů |  |  |
| Malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie |  |  |
| Plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu |  |  |
| Paramagnetické měření O2 |  |  |
| Minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta |  |  |
| Dodatečný výstup kyslíku pro kyslíkové brýle s regulací průtoku pomocí integrovaného průtokoměru |  |  |
| Podpora vedení minimal flow anestézie - ukazatel využití čerstvé směsi |  |  |
| Automatické elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi |  |  |
| Kalkulace spotřeby plynů i anestetik |  |  |
| Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství |  |  |
| Možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky) |  |  |
| Integrované pohyblivé rameno - podpora pro ventilační okruh |  |  |
| Ventilátor |  |  |
| Celkový počet 3 ks |  |  |
| Elektronicky řízený ventilátor s nízkou spotřebou plynů pro provoz |  |  |
| Kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu |  |  |
| Jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace |  |  |
| Možnost okamžitého uvedení do provozu |  |  |
| Možnost použití přístroje obejitím testu v akutních případech |  |  |
| Jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace |  |  |
| Dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml |  |  |
| Ventilační režimy řízené ventilace: |  |  |
| VCV (objemově řízená ventilace) |  |  |
| PCV (tlakově řízená ventilace) |  |  |
| SIMV + PSV (synchronizovaná podpůrná prohlubovaná ventilace v kombinaci s tlakovou podporou) |  |  |
| Ventilační režimy spontánní ventilace: |  |  |
| PSV (spontánní ventilace s tlakovou podporou) |  |  |
| Kompletní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu |  |  |
| Specifikace komplexního anesteziologického monitoru |  |  |
| Celkový počet 3 ks |  |  |
| Anesteziologický monitoring je řešen v rámci veřejné zakázky na dodávku monitorovacího systému pro lůžkové ARO ON Jičín a.s. a není předmětem dodávky této veřejné zakázky |  |  |
| Monitor musí být umístitelný na horní ploše anesteziologického přístroje, nebo na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje |  |  |

# Anesteziologický přístroj

ARO Rychnov nad Kněžnou - 4 kusy

Anesteziologický přístroj použitelný pro resuscitační a intenzivní péče o pacienty se selháváním a selháním životních funkcí

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Výběr ventilačních režimů – IPPV, PCV, SIMV, manuální/spontánní tlaková podpora |  |  |
| Ventilace dětí |  |  |
| Napojení jednocestného okruhu |  |  |
| Ekonometr využití dýchacích směsi pro podání anestézie Low-flow, minimal-flow |  |  |
| Elektro řízený ventilátor s elektrickým pohonem – bez řídícího plynu |  |  |
| Polozavřený ventilační systém s 1,5 l pohlcovačem CO2 |  |  |
| Nastavitelný flowtriter – v rozsahu pro děti a dospělé |  |  |
| Kompletní monitorace analýzy plynů (inspirační a exspirační hodnoty O2 , N2O, CO2, anestetika) |  |  |
| Parametrické měření O2 |  |  |
| Měření MAC a Mac s možností přepočtu na věk pacienta |  |  |
| Elektronické míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi |  |  |
| Barevná obrazovka – min. 3 křivky |  |  |
| Monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty |  |  |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové, průtokové a CO2, křivky |  |  |
| Monitorace poddajnosti plic pacienta, možnosti plicní mechaniky |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |
| Možnost variantní konfigurace přístroje |  |  |
| Umístění dvou odpařovačů anestetik |  |  |
| Záložní zdroj napájení min. na 60 min. |  |  |
| Možnost umístění tlakových láhví na přístroji |  |  |
| Snadná údržba a čištění |  |  |
| Zobrazení sedimentačních smyček |  |  |
| Aktivní odtah odpadních plynů na vzdálenost cca 5m |  |  |
| Monitor vitálních funkcí |  |  |
| SpO2, NIBP, EKG, resp., teplota, 2xIBP |  |  |
| Velikost obrazovky min. 10“ |  |  |
| Možnost použití pro transport pacienta |  |  |
| Snadná manipulace |  |  |

# Hypotermický vodní systém

ARO Rychnov nad Kněžnou - 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Přenosové medium je voda |  |  |
| Chlazení bezfreonové |  |  |
| Hyper – hypotermický vodní systém pro nemocné vyžadující aktivní řízení tělesné teploty. Ohřev nebo ochlazování je zajišťováno cirkulací média v systému matrací. Vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta |  |  |
| Nastavení teplot vody po 0,1 °C v rozmezí ± 4-42°C |  |  |
| Nastavení teploty pacienta po 0,1 °C v rozmezí 30-40 °C |  |  |
| Rychlost ohřátí / ochlazení min 4 °C/min |  |  |
| Nastavení gradientu fixně na 5 °C nebo 10 °C a dále variabilně po 1 °C v rozmezí min. 1-35 °C |  |  |
| Průtok alespoň 120 l/hod |  |  |
| 3 okruhy |  |  |
| Možnost chlazení nebo ohřevu pomocí hlavové pokrývky |  |  |
| Alarmy: překročení teploty, nedostatek kapaliny, porucha senzoru |  |  |
| Bezpečnostní čidla -min. 3 |  |  |
| Funkce |  |  |
| SMART pro automatickou úpravu teploty vody v případě nedosažení požadované teploty do 30 minut |  |  |
| Napájení 220 V |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Pokrývka hlavy 10 ks |  |  |
| Matrace dvou různých rozměrů |  |  |
| Matrace gelová s antidekubitním účinkem cca 55 x 180 cm 2 ks vč. propojení |  |  |
| Pacientská vesta |  |  |
| Teplotní čidlo |  |  |

# Pacientský ohřívací systém

ARO Rychnov nad Kněžnou - 1 kus

Systém pro optimální způsob prevence hypotermie. Desinfekce musí být prováděna běžně dostupnými desinfekčními prostředky.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Variabilně použité přikrývky |  |  |
| Řídící a kontrolní jednotka musí zajišťovat přesnou regulaci tepla |  |  |
| Vizuální a akustické alarmy |  |  |
| Automatické zastavení ohřevu při zvýšené teplotě |  |  |
| Rozsah teploty od 37 – 42°C |  |  |
| Napájení 220V |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Přikrývka 6 kusů |  |  |
| Tělový segment 1 kus |  |  |
| Segment pro paže a ramena 1 kus |  |  |
| Návleky pro nohy 1 kus |  |  |
| Možnost ohřevu i pro děti |  |  |

# Plicní ventilátory

JIP chirurgie Dvůr Králové nad Labem - 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Ventilační parametry |  |  |
| Dlouhodobá ventilace pediatrických a dospělých pacientů, |  |  |
| Řízené, podpůrné a odvykací ventilační režimy: A/C - VCV, PCV, SIMV, P – SIMV, V – SIMV. PSV, CPAP, APRV, PRVC, |  |  |
| Neinvazivní ventilace NPPV (A/C. SIMV, CPAP/PSV), |  |  |
| Záložní APNEA ventilace VCV,PCV, |  |  |
| Technologie aktivního výdechu, nastavení exspiračního triggeru, |  |  |
| Synchronizace optimalizující celý proces umělé plicní ventilace – úplná průtoková synchronizace |  |  |
| Nastavení PEEP min. 0- 35 cm H2O, |  |  |
| Nastavení dechového objemu min. 50-2000ml, |  |  |
| Nastavení fi O2: 21-100%, |  |  |
| Flow trigger min. 1 – 20 l /min, Vyp., |  |  |
| Inspirační tlak do 100cm H2O, |  |  |
| Funkce 100% O2 před a po odsávání, |  |  |
| Regulace klidového průtoku, |  |  |
| Integrované napájení synchronizované nebulizace, nastavení opakování průběhu nebulizace 1 – 60 min. |  |  |
| Možnost nastavení speciálních ventilačních parametrů (např. strmosti nárůstu tlakové podpory, dechovou citlivost – flow trigger, tvar křivky vdechovaného proudu, prohloubený dech) |  |  |
| Dechová frekvence min. 2 – 80 dechů/min. |  |  |
| Spontánní ventilace pacienta (MVespont, RRspont, Vtspont) Vte, Vti, MV, RR, statická poddajnost Cstat, MIP/NIF, I:E, Ti, Te,peak, Pmean, FiO2, Auto PEEP. PEEP. |  |  |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky VP a FV s možností okamžité analýzy křivek, |  |  |
| Trendy 24 hodin pro: ventilační parametry grafické/tabulární. |  |  |
| Alarmové limity: nízkého a vysokého dechového a minutového objemu, dechové frekvence, |  |  |
| Vysokého a nízkého inspiračního tlaku, |  |  |
| Apnea, |  |  |
| Ventilátor s barevnou dotykovou obrazovkou ovládanou dle volby i otočným ovladačem, s velikostí min. 10“, s ochranou proti poškrábání a zatečení desinfekce, |  |  |
| Jednoduchý a rychlý úvodní test ventilátoru, snadná kontrola těsnosti pacientského okruhu, v případě urgentní ventilace spuštění přístroje bez nutnosti uživatelských testů, využití default parametru přednastavených výrobcem, |  |  |
| Hmotnost ventilátoru do 20 kg, |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce, |  |  |
| Nezávislý chod přístroje na přívod stlačeného medicinálního vzduchu, |  |  |
| Interní baterie na ne méně než 4 hodiny provozu bez el. Sítě s jasnou indikací stavu baterie, |  |  |
| Měření parametrů pomocí autoklávovatelného senzoru na expiračním ventilu, |  |  |
| 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné, dělené zobrazení, |  |  |
| Připojení na rozvod medicinálních plynů, |  |  |
| Pojízdný podvozek pro přístroj, odnímatelná část ventilátoru, |  |  |
| Snadný přístup do obsluhy menu. |  |  |

# Plicní ventilátory

JIP chirurgie Rychnov nad Kněžnou - 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Ventilační parametry: |  |  |
| ventilace neonatálních, pediatrických a dospělých pacientů |  |  |
| ventilační režimy: objemově řízená VCV, tlakově řízená PCV, objemově zajištěná tlaková podpora a tlakově řízená VAPS/CV, neinvazivní NIV, časové cykly - časově cyklovaná a tlakově limitovaná ventilace. U všech pak asistovaná/řízená SIMV/CPAP/PSV, |  |  |
| ventilace na dvou tlakových hladinách, |  |  |
| nastavení PEEP min. 0 - 35 cm H2O, |  |  |
| nastavení dechového objemu min. 5 - 2000ml, |  |  |
| nastavení O2: 21 - 100%, |  |  |
| flow trigger, |  |  |
| tlakový trigger, |  |  |
| Další požadované parametry: |  |  |
| zapnutí a vypnutí automatické kompenzace odporu endotracheální rourky, |  |  |
| paramagnetické měření O2, |  |  |
| monitorování parametrů na kanyle nebo z ventilátoru (možnost volby). |  |  |
| Sledování: |  |  |
| objem: jednotlivý a minutový objem, |  |  |
| tlak: PEEP/CPAP, peak, mean, |  |  |
| čas: poměr I: E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence, |  |  |
| statická a dynamická poddajnost, dechová práce, RSBi, |  |  |
| grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky VP a FV, |  |  |
| trendy 24 hodin pro: výdechový objem, Peak, PEEP, RR, Insp.odpor, statistická poddajnost. |  |  |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů: |  |  |
| automatický výpočet a alarmových limitů, |  |  |
| alarmové limity: nízkého a vysokého dechového a minutového objemu, dechové frekvence, |  |  |
| auto PEEP a horní CPAP, |  |  |
| vysokého a nízkého inspiračního tlaku, |  |  |
| apnea, |  |  |
| koncentrace O2 (paramagneticky). |  |  |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |  |
| ventilátor s barevnou dotykovou obrazovkou, s velikostí min. 12“, s ochranou proti poškrábání a zatečení desinfekce, |  |  |
| elektronický směšovač Vzduchu a O2, |  |  |
| volitelné měření objemů pomocí proximálního a distálního senzoru, |  |  |
| kompenzace endotracheální trubice, |  |  |
| přípojky: LAN, USB, RS458, RS 232, |  |  |
| 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné, dělené zobrazení, |  |  |
| připojení na rozvod medicinálních plynů, |  |  |
| rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 3 hodiny), |  |  |
| pojízdný podvozek pro přístroj, odnímatelná část ventilátoru, |  |  |
| přednastavení dle zadané hodnoty IBW, |  |  |
| standby funkce, |  |  |
| možnost doplnit o zvlhčovač. |  |  |
| Procedury: |  |  |
| podání 100% O2 a Standby, |  |  |
| manuální cykly, |  |  |
| inspiratory / Exspiratory hold manévry, přídechy atd. |  |  |

# Plicní ventilátory

ARO Rychnov nad Kněžnou - 3 kusy

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Ventilační parametry: |  |  |
| ventilace neonatálních, pediatrických a dospělých pacientů |  |  |
| ventilační režimy: objemově řízená VCV, tlakově řízená PCV, objemově zajištěná tlaková podpora a tlakově řízená VAPS/CV, neinvazivní NIV, časové cykly - časově cyklovaná a tlakově limitovaná ventilace. U všech pak asistovaná/řízená SIMV/CPAP/PSV, |  |  |
| ventilace na dvou tlakových hladinách, |  |  |
| nastavení PEEP min. 0 - 35 cm H2O, |  |  |
| nastavení dechového objemu min. 5 - 2000ml, |  |  |
| nastavení O2: 21 - 100%, |  |  |
| flow trigger, |  |  |
| tlakový trigger, |  |  |
| Další požadované parametry: |  |  |
| zapnutí a vypnutí automatické kompenzace odporu endotracheální rourky, |  |  |
| paramagnetické měření O2, |  |  |
| monitorování parametrů na kanyle nebo z ventilátoru (možnost volby). |  |  |
| Sledování: |  |  |
| objem: jednotlivý a minutový objem, |  |  |
| tlak: PEEP/CPAP, peak, mean, |  |  |
| čas: poměr I: E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence, |  |  |
| statická a dynamická poddajnost, dechová práce, RSBi, |  |  |
| grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky VP a FV, |  |  |
| trendy 24 hodin pro: výdechový objem, Peak, PEEP, RR, Insp.odpor, statistická poddajnost. |  |  |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů: |  |  |
| automatický výpočet a alarmových limitů, |  |  |
| alarmové limity: nízkého a vysokého dechového a minutového objemu, dechové frekvence, |  |  |
| auto PEEP a horní CPAP, |  |  |
| vysokého a nízkého inspiračního tlaku, |  |  |
| apnea, |  |  |
| koncentrace O2 (paramagneticky). |  |  |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |  |
| ventilátor s barevnou dotykovou obrazovkou, s velikostí min. 12“, s ochranou proti poškrábání a zatečení desinfekce, |  |  |
| elektronický směšovač Vzduchu a O2, |  |  |
| volitelné měření objemů pomocí proximálního a distálního senzoru, |  |  |
| kompenzace endotracheální trubice, |  |  |
| přípojky: LAN, USB, RS458, RS 232, |  |  |
| 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné, dělené zobrazení, |  |  |
| připojení na rozvod medicinálních plynů, |  |  |
| rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 3 hodiny), |  |  |
| pojízdný podvozek pro přístroj, odnímatelná část ventilátoru, |  |  |
| přednastavení dle zadané hodnoty IBW, |  |  |
| standby funkce, |  |  |
| možnost doplnit o zvlhčovač. |  |  |
| Procedury: |  |  |
| podání 100% O2 a Standby, |  |  |
| manuální cykly, |  |  |
| inspiratory / Exspiratory hold manévry, přídechy atd. |  |  |

Ventilátor plicní transportní – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Ventilátor se musí dát použít při transportu pacienta, a to u dětských i dospělých pacientů. |  |  |
| Nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu a kyslíku, tj. s vlastní integrovanou turbínou. |  |  |
| Ovládání ventilátoru pomocí klávesnice nebo dotykového barevného displeje (min 6,4“) a otočného ovladače. |  |  |
| Ventilační režimy - řízené, podpůrné a odvykací: VCV, PCV, SIMV, PSV, CPAP. |  |  |
| Invazivní a neinvazivní ventilace pro všechny výše uvedené režimy. |  |  |
| Záložní APNEA/BACKUP ventilace |  |  |
| Monitorované parametry: Ppeak, PEEP, VTe, MVe, RR, FiO2, |  |  |
| měření (tlak) |  |  |
| Alarmové funkce rozděleny do skupin (pacientské, technické) s prioritním rozlišením pro zajištění bezpečného průběhu ventilace |  |  |
| Použití pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných sensorů, |  |  |
| Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 4,5 hod) s jasnou indikací stavu baterie, napájení 230V/50Hz. |  |  |