# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje I

Dílčí část B) Video sestavy včetně příslušenství a ostatních přístrojů

### Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Monitor LCD	1

Myčka na endoskopy	1

Odsávací pumpa	1

Oplachovací vodní peristaltická pumpa	1

Sušící a skladovací skříň	1

Videogastroskop	1

Videokolonoskop	1

Videoprocesor s klávesnicí	1

Vyšetřovací lehátko	3

Xenonový zdroj studeného světla	1

### Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Bronchofibroskop pro ARO	1

Monitor LCD pro JIP interního oddělení	1

Odsávací pumpa pro JIP interního oddělení	1

Oplachovací vodní peristaltická pumpa pro JIP interního oddělení	1

Videogastroskop pro JIP interního oddělení	1

Videokolonoskop pro JIP interního oddělení	1

Videoprocesor s klávesnicí pro JIP interního oddělení	1

Xenonový zdroj studeného světla pro JIP interního oddělení	1

### Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Elektrochirurgická jednotka pro endoskopickou chirurgii	1

Insuflační jednotka CO2 pro endoskopickou chirurgii	1

Myčka na endoskopy pro endoskopickou chirurgii	1

Odsávací pumpa pro endoskopickou chirurgii	1

Oplachovací vodní peristaltická pumpa pro endoskopickou chirurgii	1

Videoduodenoskop pro endoskopickou chirurgii	1

### Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Bronchofibroskop pro plicní oddělení	1

### Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

HDTV endoskopická sestava včetně úzko-pásmového zobrazení	1

# HDTV endoskopická sestava včetně úzko-pásmového zobrazení

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| HD kamerová jednotka s integrovaným LED zdrojem světla – 1 ks |  |  |
| kamerová jednotka pracující v HD rozlišení 1080p (progresivní scan) |  |  |
| integrované záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality, ukládání na paměťové médium USB |  |  |
| aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole |  |  |
| zařízení bude umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení (tj. významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeno na filtraci přes optické filtry a následném softwarovém zpracování - Narrow Band Imaging |  |  |
| kamerová jednotka musí podporovat současně používaní tzv. HD flexibilních videoendoskopů, tj. integrovaný optický systém, který má digitální obrazový snímací prvek (CCD) umístěn v distálním konci endoskopu |  |  |
| minimální životnost LED 2000 hodin |  |  |
| kamerová jednotka musí mít výstup SD/HD-SDI, DVI-D, RGB, Y/C, Composite |  |  |
| Kamerová hlava – 1 ks |  |  |
| kamerová hlava s videoadaptérem 1,2x zvětšením |  |  |
| kamerová hlava musí mít očnicový adaptér pro připojení všech typů rigidních optik a flexibilních fibroskopů |  |  |
| kamerová hlava musí mít alespoň 2 integrovaná tlačítka pro nastavení funkcí kamery |  |  |
| Světlovodný kabel – 1 ks |  |  |
| autoklávovatelný světlovodný kabel délky cca 3m |  |  |
| HD Flexibilní Rhino-Laryngo videoendoskop – 1 ks |  |  |
| flexibilní videoendoskop musí mít CCD čip na distálním konci |  |  |
| CCD čip musí mít v HD rozlišení 1080p |  |  |
| vnější průměr na distálním konci musí být max. 3,9mm |  |  |
| zorné pole minimálně 110° |  |  |
| pracovní délka musí být cca 300mm |  |  |
| pozorovací vzdálenost musí být minimálně 5 -50 mm |  |  |
| videoendoskop musí umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení (tj. významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeno na filtraci přes optické filtry a následném softwarovém zpracování – Narrow Band Imaging |  |  |
| součástí dodávky musí být zkoušečka těsnosti |  |  |
| HD LCD monitor s úhlopříčkou 20“ – 1 ks |  |  |
| HD rozlišení obrazu (1600 x 1200 pixelů) |  |  |
| svítivost od 300cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 16ms, antireflexní úprava |  |  |
| monitor musí mít minimální kontrast 800:1 |  |  |
| umístění monitoru na pohyblivém kloubové noze |  |  |

# Videokolonoskopická sestava s příslušenstvím, včetně vyšetřovacího lůžka

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem – 1 kus

# Videogastroskopická sestava s příslušenstvím, včetně vyšetřovacího lůžka

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem – 1 kus

Videogastroskop – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Zobrazovací systém - barevný CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV). |  |  |
| optický systém |  |  |
| Dual Focus - zorné pole – 140° normální |  |  |
| 140° přiblížené |  |  |
| směr pohledu – přímý pohled |  |  |
| hloubka ostrosti – 5 -100 mm – normální |  |  |
| 2 -6 mm - přiblížené |  |  |
| minimální pozorovací vzdálenost – 3 mm od distálního konce |  |  |
| zaváděcí tubus |  |  |
| max. zevní průměr distálního konce – 9,9 mm |  |  |
| max. zevní průměr tubusu – 9,9 mm |  |  |
| max. pracovní délka – 1030 mm |  |  |
| max. celková délka – 1345 mm |  |  |
| pracovní kanál – vnitřní průměr – 2,8 mm |  |  |
| ohybová část – max. rozsah angulace |  |  |
| nahoru 210° |  |  |
| dolů 90° |  |  |
| doprava 100° |  |  |
| doleva 100° |  |  |
| přídavný oplachový kanál – pro připojení perestaltické pumpy |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Videokolonoskop – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| technologie tubusu RIT (HFT, PB, Innoflex) |  |  |
| musí umožňit vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |
| musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |
| musí mít nastavitelnou rigiditu tubusu ve třech stupních |  |  |
| musí mít integrovanou technologii pro 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření, kompatibilní se zařízení UPD. |  |  |
| připojení k endoskopické věži |  |  |
| musí umožnit připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu |  |  |
| optický systémm |  |  |
| Dual Focus - zorné pole – 170° normální |  |  |
| 160° přiblížené |  |  |
| směr pohledu – přímý pohled |  |  |
| hloubka ostrosti – 5 -100 mm – normální |  |  |
| 2 -6 mm - přiblížené |  |  |
| minimální pozorovací vzdálenost – 4 mm od distálního konce |  |  |
| zaváděcí tubus max. hodnoty |  |  |
| zevní průměr distálního konce – 13,2 mm |  |  |
| zevní průměr tubusu – 12,8 mm |  |  |
| pracovní délka – 1680 mm |  |  |
| celková délka – 2005 mm |  |  |
| pracovní kanál – max. vnitřní průměr – 3,7 mm |  |  |
| ohybová část – max. rozsah angulace |  |  |
| nahoru 180° |  |  |
| dolů 180° |  |  |
| doprava 160° |  |  |
| doleva 160° |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Odsávací pumpa – 1 kus

Odsávací vakuové čerpadlo musí mít minimálně:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Vakuometr |  |  |
| Mikrobiofiltr |  |  |
| Držák pro přenášení |  |  |
| odsávací láhev 1,5litru |  |  |
| Nominální vakuum 85 kPa |  |  |
| Výkon 20 L / min |  |  |
| Jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby. |  |  |
| Součástí dodávky bude: |  |  |
| Láhev pro odsávací pumpu 1 kus |  |  |
| Hadice k filtru 10 kusů |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Oplachovací vodní perestaltická pumpa – 1 kus

Zařízení pro oplach sliznice horní a dolní části GIT, použitelná také pro plnění orgánů při použití ultrazvukové sondy.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou |  |  |
| kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka |  |  |
| automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |  |
| okamžité vypnutí do stand-by režimu |  |  |
| autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |  |
| průtok max. 750ml/min přes pracovní kanál |  |  |
| průtok max. 230ml/min přes přídavný oplachový kanál |  |  |
| nádoba na vodu obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Videoprocesor s klávesnicí – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| úzkopásmové zobrazování, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, |  |  |
| elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech – Normal – hloubka pole 5-100mm a Near – hloubka pole 2-6 mm |  |  |
| zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV) |  |  |
| automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu |  |  |
| obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor |  |  |
| nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x |  |  |
| nastavení zvýraznění obrazu - 3 skupiny (enhancement modes) A,B,Edge v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant) |  |  |
| kontrast - 3 možnosti standard, vysoký, nízký |  |  |
| nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma +/- 8 kroků |  |  |
| výstup na monitor - Analogový (SDTV, HDTV) a digitální (HD – SDI, SD – SDI, DVI) WUXGA |  |  |
| automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel |  |  |
| potlačení odlesků v obraze |  |  |
| zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu |  |  |
| výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci |  |  |
| předvolba a ukládání pacientských dat s údaji: číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář apod. |  |  |
| možnost ovládání většiny žádaných funkcí z programovatelných tlačítek endoskopu, předního panelu videoprocesoru, z klávesnice |  |  |
| zobrazení až 4 vybraných snímků v indexu na monitoru |  |  |
| ukládání a předvolba uživatelských nastavení |  |  |
| Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr pracovního tubusu a distálního konce.) |  |  |
| Archivace obrázků – Flash Disc |  |  |
| kompresní formát nahrávání TIFF - bez komprese, JPEG (komprese cca.1/5, 1/10) |  |  |
| kompresní formát nahrávání snímků TIFF, JPEG |  |  |
| DICOM rozhraní - nebo Olympus dokumentační systém ENDOBASE |  |  |
| automatické ukládání všech uživatelských nastavení |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Monitor LCD – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| medicínský monitor úhlopříčka min. 19“ |  |  |
| HDTV rozlišení obrazu min.1600 x 1200 pixelů |  |  |
| antireflexní úprava |  |  |
| překreslovací frekvence min. 16ms |  |  |
| kontrast min. 800:1 |  |  |
| svítivost min. 300cd/m² |  |  |
| certifikace MDE |  |  |
| vstup - video, Y/C, analog RGB, HD/SD-SDI |  |  |
| výstup - video, Y/C, analog RGB, HD/SD-SDI |  |  |

Vyšetřovací lehátko – 3 kusy

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Ocelová konstrukce povrchová úprava prášková vypalovací barva |  |  |
| Ložná plocha výškově stavitelná s pomocí elektromotoru |  |  |
| Dvoudílná ložná plocha potažená koženkou |  |  |
| Polohování zádového dílce |  |  |
| Držák na role hygienického papíru |  |  |
| Pojezdová centrálně brzděná kola o průměru min. 125 mm |  |  |
| Ložná plocha u dvou lehátek bude 90 cm, třetí 80 cm. |  |  |

Xenonový zdroj studeného světla – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace. |  |  |
| možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla |  |  |
| automatické uložení předchozího nastavení, |  |  |
| možnost využít funkce NBI, PDD (Narrow Band Imaging, Photo Dynamic Diagnosis) |  |  |
| automatické nastavení intenzity |  |  |
| hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W xenonová lampa |  |  |
| minimální životnost lampy – 500 provozních hodin |  |  |
| záložní halogenová lampa |  |  |
| vzduchová pumpa nastavení - 4 stupně nastavení |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

# Myčka na endoskopy s příslušenstvím, skladovací a sušící skříně s příslušenstvím – 1 kus

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Myčka na endoskopy – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů pro současné automatické čištění a desinfekci dvou flexibilních endoskopů |  |  |
| termochemická dezinfekce endoskopů |  |  |
| určena pro všechny typy flexibilních endoskopů |  |  |
| musí mít uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) |  |  |
| automatické dávkování pracovních roztoků |  |  |
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |  |
| UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody |  |  |
| zobrazení doby chodu |  |  |
| datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici |  |  |
| automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel |  |  |
| automatická identifikace uživatele (50 uživatelů) |  |  |
| funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu |  |  |
| paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce |  |  |
| tiskárna |  |  |
| provádí autodesinfekční cyklus |  |  |
| musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli |  |  |
| pračka musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO-15883-4) |  |  |
| souprava štítků |  |  |

Sušící a skladovací skříň

Skříň je určena pro 7 flexibilních endoskopů a umožňující uskladnění vydesinfikovaných flexibilních endoskopů po dobu 7 dnů.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| určení na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci, bez nutnosti následné redezinfekce |  |  |
| pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 7 endoskopů |  |  |
| vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar. |  |  |
| nastavitelnou dobu sušení, minimálně 2 hodiny s následným skladováním po dobu maximálně 1 týdne |  |  |
| vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr. |  |  |
| ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. |  |  |
| ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu |  |  |
| otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID |  |  |
| externí zdroj tlakového vzduchu |  |  |
| rosný bod -43° |  |  |
| filtr hepa 0,3µ/99,97DOP |  |  |
| napájecí napětí 230V |  |  |
| max. spotřeba 128W |  |  |
| výška max.2200mm |  |  |
| šířka max.1300mm |  |  |
| objem komory max.0,6 m³ |  |  |

# Myčka na endoskopy s příslušenstvím – 1 kus

Endoskopie - Oblastní nemocnice Náchod a.s.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů pro současné automatické čištění a desinfekci dvou flexibilních endoskopů |  |  |
| termochemická dezinfekce endoskopů |  |  |
| určena pro všechny typy flexibilních endoskopů |  |  |
| musí mít uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) |  |  |
| automatické dávkování pracovních roztoků |  |  |
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |  |
| UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody |  |  |
| zobrazení doby chodu |  |  |
| datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici |  |  |
| automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel |  |  |
| automatická identifikace uživatele (50 uživatelů) |  |  |
| funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu |  |  |
| paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce |  |  |
| tiskárna |  |  |
| provádí autodesinfekční cyklus |  |  |
| musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli |  |  |
| pračka musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO-15883-4) |  |  |
| souprava štítků |  |  |

# Duodenoskop, elektrochirurgický přístroj, odsávací a oplachovací pumpa a insuflační jednotka pro endoskopy – 1 kus

Endoskopie - Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Videoduoendoskop – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Přístroj vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod. Musí být vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Tato drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035“ ve středu drážky a vodícího drátu 0,025“ ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu. Duodenoskop musí také umožňovat využití tzv. úzkopásmového zobrazování, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra. |  |  |
| Dále je požadován zobrazovací systém - barevný CCD čip s celoplošným obrazem a |  |  |
| zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu. |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Optický systém: Zorné pole minimálně 100° |  |  |
| Směr pohledu 5° šikmý pohled |  |  |
| Hloubka pole minimálně 5 – 60 mm |  |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost 10 mm |  |  |
| Zaváděcí tubus: Zevní průměr tubusu maximálně 11,3 mm |  |  |
| průměr distálního konce maximálně 13,7 mm |  |  |
| Pracovní délka minimálně 1240,0 mm |  |  |
| Celková délka maximálně 1550,0 mm |  |  |
| Pracovní kanál: Požadovaný vnitřní průměr 4,2 mm |  |  |
| Ohybová část: Rozsah angulace nahoru minimálně 120° |  |  |
| dolů minimálně 90° |  |  |
| doprava minimálně 110° |  |  |
| doleva minimálně 90° |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Elektrochirurgická jednotka – 1 kus

Monopolární/bipolární elektrochirurgická jednotka pro endoskopickou chirurgii, použitelná pro endoskopy vhodné pro chirurgii.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Vysokofrekvenční výstup |  |  |
| Monopolární módy : |  |  |
| řezací - čistý |  |  |
| řezací - smíšený - nižšší intenzita koagulační složky |  |  |
| řezací - smíšený - vyšší intenzita koagulační složky |  |  |
| řezací , pulsní smíšený |  |  |
| koagulace - povrchová |  |  |
| koagulace - hloubková (forced) alespoň ve dvou modech |  |  |
| Typy módů - 5 pro řezání - Cut 1,2,3 a Pulsní řez - PulseCut – slow a fast |  |  |
| Bipolární módy: |  |  |
| řezací - čistý |  |  |
| řezací - smíšený - nižšší intenzita koagulační složky |  |  |
| řezací - smíšený - vyšší intenzita koagulační složky |  |  |
| koagulace - povrchová |  |  |
| koagulace - hloubková |  |  |
| Základní frekvence 330 - 380 kHz |  |  |
| Maximální výstup 120 W |  |  |
| Ovládání výstupu nožním spínačem |  |  |

Odsávací pumpa – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Vakuometr |  |  |
| Mikrobiofiltr |  |  |
| Držák pro přenášení |  |  |
| odsávací láhev 1,5litru |  |  |
| Nominální vakuum 85 kPa |  |  |
| Výkon 20 L / min |  |  |
| Jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby. |  |  |
| Součástí dodávky bude: |  |  |
| Láhev pro odsávací pumpu 1 kus |  |  |
| Hadice k filtru 10 kusů |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Oplachovací vodní perestaltická pumpa – 1 kus

Zařízení pro oplach sliznice horní a dolní části GIT, použitelná také pro plnění orgánů při použití ultrazvukové sondy.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou |  |  |
| kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka |  |  |
| automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |  |
| okamžité vypnutí do stand-by režimu |  |  |
| autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |  |
| průtok max. 750ml/min přes pracovní kanál |  |  |
| průtok max. 230ml/min přes přídavný oplachový kanál |  |  |
| nádoba na vodu obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Insulfační jednotka CO2 – 1 kus

Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 a vodou, při endoskopických výkonech v zažívacím traktu.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Příkon Napětí (AC) 100 – 240 V |  |  |
| Kolísání napětí V rozsahu +/-10 % |  |  |
| Kmitočet 50/60 Hz |  |  |
| Kolísání kmitočtu V rozsahu +/-1 Hz |  |  |
| Vstup 40 VA |  |  |
| Vhodný plyn CO2 plyn určený pro zdravotnické použití. – láhev nebo rozvod |  |  |
| Indikace zdrojového tlaku min. pět kroků prostřednictvím LED kontrolek |  |  |
| Tlak přiváděného plynu maximální tlak pro přívod 45 kPa |  |  |
| Časovač |  |  |
| nastavení časovače, po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu – long-30min, |  |  |
| short-15 min, OFF – funkce vypnuta |  |  |
| Hadice pro láhev s plynem (DIN) |  |  |
| Délka hadice min. 1000 mm |  |  |
| Kompatibilní konektor pro láhev |  |  |

# Bronchofibroskop pro ARO

ARO Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Optický systém |  |  |
| Zorné pole minimálně 120° |  |  |
| Směr pohledu-přímý pohled |  |  |
| Hloubka pole minimálně 3 – 50 mm |  |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost je 5 mm |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| Zevní průměr distálního konce max. 5,9 mm |  |  |
| Zevní průměr tubusu max. 6,0 mm |  |  |
| Pracovní délka minimálně 600 mm |  |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| Požadovaný vnitřní průměr 2,8 mm |  |  |
| Ohybová část-rozsah angulace |  |  |
| Nahoru minimálně 180° |  |  |
| Dolu minimálně 130° |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

# Videoendoskopická sestava – 1kus

JIP interního oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Videogastroskop – 1kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Zobrazovací systém - barevný CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV). |  |  |
| optický systém |  |  |
| Dual Focus - zorné pole – 140° normální |  |  |
| 140° přiblížené |  |  |
| směr pohledu – přímý pohled |  |  |
| hloubka ostrosti – 5 -100 mm – normální |  |  |
| 2 -6 mm - přiblížené |  |  |
| minimální pozorovací vzdálenost – 3 mm od distálního konce |  |  |
| zaváděcí tubus |  |  |
| max. zevní průměr distálního konce – 9,9 mm |  |  |
| max. zevní průměr tubusu – 9,9 mm |  |  |
| max. pracovní délka – 1030 mm |  |  |
| max. celková délka – 1345 mm |  |  |
| pracovní kanál – vnitřní průměr – 2,8 mm |  |  |
| ohybová část – max. rozsah angulace |  |  |
| nahoru 210° |  |  |
| dolů 90° |  |  |
| doprava 100° |  |  |
| doleva 100° |  |  |
| přídavný oplachový kanál – pro připojení perestaltické pumpy |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Videokolonoskop – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| technologie tubusu RIT (HFT, PB, Innoflex) |  |  |
| musí umožňit vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |
| musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |
| musí mít nastavitelnou rigiditu tubusu ve třech stupních |  |  |
| musí mít integrovanou technologii pro 3D vizualizování polohy endoskopu během vyšetření, kompatibilní se zařízení UPD. |  |  |
| připojení k endoskopické věži |  |  |
| musí umožnit připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu |  |  |
| optický systémm |  |  |
| Dual Focus - zorné pole – 170° normální |  |  |
| 160° přiblížené |  |  |
| směr pohledu – přímý pohled |  |  |
| hloubka ostrosti – 5 -100 mm – normální |  |  |
| 2 -6 mm - přiblížené |  |  |
| minimální pozorovací vzdálenost – 4 mm od distálního konce |  |  |
| zaváděcí tubus max. hodnoty |  |  |
| zevní průměr distálního konce – 13,2 mm |  |  |
| zevní průměr tubusu – 12,8 mm |  |  |
| pracovní délka – 1680 mm |  |  |
| celková délka – 2005 mm |  |  |
| pracovní kanál – max. vnitřní průměr – 3,7 mm |  |  |
| ohybová část – max. rozsah angulace |  |  |
| nahoru 180° |  |  |
| dolů 180° |  |  |
| doprava 160° |  |  |
| doleva 160° |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Odsávací pumpa – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Vakuometr |  |  |
| Mikrobiofiltr |  |  |
| Držák pro přenášení |  |  |
| odsávací láhev 1,5litru |  |  |
| Nominální vakuum 85 kPa |  |  |
| Výkon 20 L / min |  |  |
| Jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby. |  |  |
| Součástí dodávky bude: |  |  |
| Láhev pro odsávací pumpu 1 kus |  |  |
| Hadice k filtru 10 kusů |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Oplachovací vodní peristaltická pumpa – 1 kus

Zařízení pro oplach sliznice horní a dolní části GIT, použitelná také pro plnění orgánů při použití ultrazvukové sondy.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou |  |  |
| kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka |  |  |
| automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |  |
| okamžité vypnutí do stand-by režimu |  |  |
| autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |  |
| průtok max. 750ml/min přes pracovní kanál |  |  |
| průtok max. 230ml/min přes přídavný oplachový kanál |  |  |
| nádoba na vodu obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Videoprocesor s klávesnicí – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| úzkopásmové zobrazování, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, |  |  |
| elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech – Normal – hloubka pole 5-100mm a Near – hloubka pole 2-6 mm |  |  |
| zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV) |  |  |
| automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu |  |  |
| obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor |  |  |
| nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x |  |  |
| nastavení zvýraznění obrazu - 3 skupiny (enhancement modes) A,B,Edge v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant) |  |  |
| kontrast - 3 možnosti standard, vysoký, nízký |  |  |
| nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma +/- 8 kroků |  |  |
| výstup na monitor - Analogový (SDTV, HDTV) a digitální (HD – SDI, SD – SDI, DVI) WUXGA |  |  |
| automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel |  |  |
| potlačení odlesků v obraze |  |  |
| zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu |  |  |
| výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci |  |  |
| předvolba a ukládání pacientských dat s údaji: číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář apod. |  |  |
| možnost ovládání většiny žádaných funkcí z programovatelných tlačítek endoskopu, předního panelu videoprocesoru, z klávesnice |  |  |
| zobrazení až 4 vybraných snímků v indexu na monitoru |  |  |
| ukládání a předvolba uživatelských nastavení |  |  |
| Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr pracovního tubusu a distálního konce.) |  |  |
| Archivace obrázků – Flash Disc |  |  |
| kompresní formát nahrávání TIFF - bez komprese, JPEG (komprese cca.1/5, 1/10) |  |  |
| kompresní formát nahrávání snímků TIFF, JPEG |  |  |
| DICOM rozhraní - nebo Olympus dokumentační systém ENDOBASE |  |  |
| automatické ukládání všech uživatelských nastavení |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

Monitor LCD – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| medicínský monitor úhlopříčka min. 19“ |  |  |
| HDTV rozlišení obrazu min.1600 x 1200 pixelů |  |  |
| antireflexní úprava |  |  |
| překreslovací frekvence min. 16ms |  |  |
| kontrast min. 800:1 |  |  |
| svítivost min. 300cd/m² |  |  |
| certifikace MDE |  |  |
| vstup - video, Y/C, analog RGB, HD/SD-SDI |  |  |
| výstup - video, Y/C, analog RGB, HD/SD-SDI |  |  |

Xenonový zdroj studeného světla – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace. |  |  |
| možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla |  |  |
| automatické uložení předchozího nastavení, |  |  |
| možnost využít funkce NBI, PDD (Narrow Band Imaging, Photo Dynamic Diagnosis) |  |  |
| automatické nastavení intenzity |  |  |
| hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W xenonová lampa |  |  |
| minimální životnost lampy – 500 provozních hodin |  |  |
| záložní halogenová lampa |  |  |
| vzduchová pumpa nastavení - 4 stupně nastavení |  |  |

Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím vybavením endoskopického pracoviště, včetně světelného zdroje bez nutnosti adaptace. Přístroje endoskopického pracoviště jsou od firmy OLYMPUS.

# Bronchoskop pro plicní oddělení – 1 kus

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Bronchofibroskop pro diagnostiku a terapii

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Optický systém |  |  |
| Zorné pole minimálně 120° |  |  |
| Směr pohledu-přímý pohled |  |  |
| Hloubka pole minimálně 3 – 50 mm |  |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost je 5 mm |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| Zevní průměr distálního konce max. 6,2 mm |  |  |
| Zevní průměr tubusu max. 6,2 mm |  |  |
| Pracovní délka minimálně 600 mm |  |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| Požadovaný vnitřní průměr min. 3,0 mm |  |  |
| Ohybová část-rozsah angulace |  |  |
| Rozsah angulace nahoru min. 180° |  |  |
| Rozsah angulace dolů min. 130° |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Tester těsnosti |  |  |
| Kompatabilita |  |  |
| Zajištění plné kompatibility se stávajícím endoskopickým vybavením pracoviště: |  |  |
| Zdroj světla OLYMPUS CLK-4 |  |  |
| Kamera SOPRO UbiCAM 181 |  |  |