# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III

Dílčí část A) Monitorovací stanice a telemetrie

### Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Centrální monitor pro JIP chirurgického oddělení	1

Lůžkový monitor pro JIP chirurgického oddělení	4

Telemetrický vysílač 	2

### Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Monitor lůžkový pro ARO	6

Stanice centrální pro ARO	1

Lůžkový monitor pro JIP interního oddělení	7

Centrální monitor pro JIP interního oddělení	1

### Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Centrální monitor pro interní oddělení	1

Monitor lůžkový	7

Telemetrický vysílač	10

### Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Monitor vitálních funkcí pro lůžkové ARO	8

Centrální monitorovací stanice pro lůžkové ARO	1

Datová síť pro lůžkové ARO	1

Anesteziologické monitory	3

### Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

BCM monitor	1

# Centrální monitor pro JIP chirurgického oddělení

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Min.15“ barevný dotykový LCD displej |  |  |
| souběžný monitoring až 16 pacientů, 8 kanálů LAN + 8 kanálů telemetrie |  |  |
| kapacitu telemetrie lze rozšířit až na 16 |  |  |
| 8 konfigurací displeje (2, 4, 6, 8, 12, 16 lůžek) |  |  |
| max. 16 křivek na displeji + až 5 křivek v individuálním módu, možnost detailního sledování vybraného pacienta |  |  |
| tisk na vestavěný 3 kanálový zapisovač nebo do sítě na laserovou tiskárnu |  |  |
| programovatelné klávesy pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmu |  |  |
| detekce pulzů Pacemakeru, nízkého napětí baterie telemetru, odpadlých svodů |  |  |
| tabulkové a grafické trendy (48 hodin) |  |  |
| paměť až na 200 událostí pro každého pacienta včetně patologických stripů, archivace dat vč. asystolí a pauz- vytváření historie alarmů |  |  |
| možnost full disclosure až 96 hodin |  |  |
| přesun pacientských dat jednoduše po síti na jiný lůžkový monitor nebo telemetrický vysílač |  |  |
| do sítě lze připojit až 100 pacientů, možnost přijímat a propouštět pacienty |  |  |
| český software |  |  |
| Centrála bude vybavena výstupem pro propojení síťové laserové tiskárny |  |  |
| Možnost vzdáleného přístupu k lůžkovým monitorům nebo centrále pomocí softwaru nainstalovanému na PC připojeném v síti s monitory |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| 3kanálový printer |  |  |

# Lůžkový monitor pro JIP chirurgického oddělení

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem – 4 kusy

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| monitorované parametry: EKG, RESP, 2 x IBP, NIBP, TEMP, SpO2 |  |  |
| min 8“ barevný dotykový LCD displej |  |  |
| zobrazuje až 6 křivek a všechny hodnoty měřených parametrů |  |  |
| vestavěný tříkanálový zapisovač |  |  |
| vestavěný telemetrický vysílač |  |  |
| 24hodinová záloha všech dat, paměť na 100 alarmových událostí |  |  |
| detekuje arytmie a analyzuje úsek ST |  |  |
| snadné vyhledávání dat přímo v monitoru, tabulkové a grafické trendy (24 hodin) |  |  |
| provoz ze sítě nebo volitelně až 3,5 hodiny z baterie |  |  |
| 4 programovatelné “zkratkové” klávesy pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| české menu |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| síťový kabel |  |  |
| EKG kabel pacientský 3 žilový |  |  |
| EKG kabel prodlužovací |  |  |
| vzduchová hadice 3,5 m |  |  |
| manžeta pro dospělé |  |  |

# Telemetrický vysílač pro JIP chirurgického oddělení

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem – 2 kusy

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| použitý kmitočet v pásmu 433 MHz podle generální licence ČTÚ č. GL-30/R/2000 |  |  |
| vysílač 2 kanálů EKG a respirace do centrály |  |  |
| malý, lehký, robustní a plně vodotěsný |  |  |
| unikátní systém identifikace pacienta |  |  |
| tlačítko pro aktivaci záznamu křivky |  |  |
| LCD pro zobrazení měřených křivek a měřených hodnot |  |  |
| Vysílání dalších dat: |  |  |
| odpadlá elektroda |  |  |
| nízké napětí baterie |  |  |
| pulsy pacemakeru atd. |  |  |
| provoz na baterie |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| EKG kabel 4 žilový |  |  |

# Stanice centrální pro ARO

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Min.19“ barevný dotykový LCD displej |  |  |
| souběžný monitoring až 16 pacientů, 8 kanálů LAN + 8 kanálů telemetrie |  |  |
| kapacitu telemetrie lze rozšířit až na 16 |  |  |
| 8 konfigurací displeje (2, 4, 6, 8, 12, 16 lůžek) |  |  |
| max. 16 křivek na displeji + až 5 křivek v individuálním módu, možnost detailního sledování vybraného pacienta |  |  |
| tisk na vestavěný 3 kanálový zapisovač nebo do sítě na laserovou tiskárnu |  |  |
| 9 programovatelných kláves pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmu |  |  |
| detekce pulzů Pacemakeru, nízkého napětí baterie telemetru, odpadlých svodů |  |  |
| tabulkové a grafické trendy (48 hodin) |  |  |
| paměť až na 200 událostí pro každého pacienta včetně patologických stripů, archivace dat vč. asystolí a pauz- vytváření historie alarmů |  |  |
| možnost full disclosure min. 72 hodin, plné zobrazení parametrů na centrálním monitoru požaduje po dobu 28 hodin |  |  |
| přesun pacientských dat jednoduše po síti na jiný lůžkový monitor nebo telemetrický vysílač |  |  |
| do sítě lze připojit až 100 pacientů, možnost přijímat a propouštět pacienty |  |  |
| český software |  |  |
| Centrála bude vybavena výstupem pro propojení síťové laserové tiskárny |  |  |
| Možnost vzdáleného přístupu k lůžkovým monitorům nebo centrále pomocí softwaru nainstalovanému na PC připojeném v síti s monitory |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| 3kanálový printer |  |  |

# Lůžkový monitor pro ARO

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 6 kusů

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| monitorované parametry: EKG/5 svodů, RESP., 2 x IBP, NIBP, SpO2, 2xTT, |  |  |
| Mudulární bedside monitor s možností transportu |  |  |
| min 12“ barevný dotykový LCD displej, + nezávislý externí dotykový monitor 19“ |  |  |
| Dotyková obrazovka pro zadávání pacientských dat |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |
| Možnost sledování alarmů |  |  |
| Prohlížení parametrů jiných lůžkových monitorů – plovoucí centrála |  |  |
| 24hodinová záloha všech dat, paměť na 100 alarmových událostí, 3 úrovně alarmů |  |  |
| Alarmy odlišné zvukově i barevnou signalizací |  |  |
| Modul EEG min. 4 kanálový + evokované potenciály 1 kus |  |  |
| Modul BIS 1 kus |  |  |
| Modul etCO2 6 kusů |  |  |
| Modul pro měření CO 1 kus |  |  |
| Modul pro měření PICCO 1 kus |  |  |
| Základní analýza arytmií a analyzuje úsek ST |  |  |
| Jednoduchý upgrade SW |  |  |
| Možnost propojení s jinými přístroji se zobrazením připojených zařízení jak na monitoru, tak na centrále (např. pumpa, ventilátor apod) |  |  |
| snadné vyhledávání dat přímo v monitoru, tabulkové a grafické trendy (24 hodin) |  |  |
| provoz ze sítě nebo volitelně až 3,5 hodiny z baterie |  |  |
| 4 programovatelné “zkratkové” klávesy pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| Potenciálové propojení |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| síťový kabel |  |  |
| EKG kabel pacientský 5 svodový |  |  |
| NIBP hadička a manžeta pro dospělé |  |  |
| SPO2 propojovací kabel |  |  |
| SPO2 sensor pro děti a dospělé pro opakované použití |  |  |
| SPO2 ušní sensor pro opakované použití |  |  |
| TT adaptér |  |  |
| Teplotní sonda 2 ks/ monitor |  |  |
| Adaptér na měření TT přes permanentní močový katetr |  |  |
| EKG kabel prodlužovací |  |  |
| vzduchová hadice 3,5 m |  |  |

# Stanice centrální pro JIP interního oddělení

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Min 20“ barevný dotykový LCD displej |  |  |
| souběžný monitoring až 16 pacientů, 8 kanálů LAN + 8 kanálů telemetrie |  |  |
| kapacitu telemetrie lze rozšířit až na 16 |  |  |
| 8 konfigurací displeje (2, 4, 6, 8, 12, 16 lůžek) |  |  |
| max. 16 křivek na displeji + až 5 křivek v individuálním módu, možnost detailního sledování vybraného pacienta |  |  |
| tisk na vestavěný 3 kanálový zapisovač nebo do sítě na laserovou tiskárnu |  |  |
| 9 programovatelných kláves pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmu |  |  |
| detekce pulzů Pacemakeru, nízkého napětí baterie telemetru, odpadlých svodů |  |  |
| tabulkové a grafické trendy min.(48 hodin) |  |  |
| paměť až na 200 událostí pro každého pacienta včetně patologických stripů, archivace dat vč. asystolí a pauz- vytváření historie alarmů |  |  |
| možnost full disclosure až 96 hodin |  |  |
| přesun pacientských dat jednoduše po síti na jiný lůžkový monitor nebo telemetrický vysílač |  |  |
| do sítě lze připojit až 100 pacientů, možnost přijímat a propouštět pacienty |  |  |
| český software |  |  |
| Centrála bude vybavena výstupem pro propojení síťové laserové tiskárny |  |  |
| Možnost vzdáleného přístupu k lůžkovým monitorům nebo centrále pomocí softwaru nainstalovanému na PC připojeném v síti s monitory |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| 3kanálový printer |  |  |
| Centrála musí být kompatibilní se stávajícím telemetrickým systémem GE APEX PRO nebo musí být dodán nový s 8 telemetrickými krabičkami |  |  |

# Lůžkový monitor pro JIP interního oddělení

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 7 kusů

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| monitorované parametry: EKG, RESP, 2 x IBP, NIBP, TEMP, SpO2 |  |  |
| min 12“ barevný dotykový LCD displej, zobrazuje až 6 křivek a všechny hodnoty měřených parametrů |  |  |
| vestavěný telemetrický vysílač |  |  |
| 24hodinová záloha všech dat, paměť na 100 alarmových událostí |  |  |
| detekuje arytmie a analyzuje úsek ST |  |  |
| snadné vyhledávání dat přímo v monitoru, tabulkové a grafické trendy (24 hodin) |  |  |
| provoz ze sítě nebo volitelně až 3,5 hodiny z baterie |  |  |
| 4 programovatelné “zkratkové” klávesy pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| české menu |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| síťový kabel |  |  |
| EKG kabel pacientský 3 žilový |  |  |
| EKG kabel prodlužovací |  |  |
| vzduchová hadice 3,5 m |  |  |
| manžeta pro dospělé |  |  |

# Centrální monitor pro interní oddělení

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Min. 15“ barevný dotykový LCD displej |  |  |
| souběžný monitoring až 18 pacientů, 8 kanálů LAN + 10 kanálů telemetrie |  |  |
| kapacitu telemetrie lze rozšířit až na 16 |  |  |
| 8 konfigurací displeje (2, 4, 6, 8, 12, 16 lůžek) |  |  |
| max. 16 křivek na displeji + až 5 křivek v individuálním módu, možnost detailního sledování vybraného pacienta |  |  |
| tisk na vestavěný 3 kanálový zapisovač nebo do sítě na laserovou tiskárnu |  |  |
| 9 programovatelných kláves pro rychlý přístup do často používaných obrazovek |  |  |
| detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmu |  |  |
| detekce pulzů Pacemakeru, nízkého napětí baterie telemetru, odpadlých svodů |  |  |
| tabulkové a grafické trendy (48 hodin) |  |  |
| paměť až na 200 událostí pro každého pacienta včetně patologických stripů, archivace dat vč. asystolí a pauz- vytváření historie alarmů |  |  |
| možnost full disclosure až 96 hodin |  |  |
| přesun pacientských dat jednoduše po síti na jiný lůžkový monitor nebo telemetrický vysílač |  |  |
| do sítě lze připojit až 100 pacientů, možnost přijímat a propouštět pacienty |  |  |
| český software |  |  |
| Centrála bude vybavena výstupem pro propojení síťové laserové tiskárny. |  |  |
| Možnost vzdáleného přístupu k lůžkovým monitorům nebo centrále pomocí softwaru nainstalovanému na PC připojeném v síti s monitory. |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| 3kanálový printer |  |  |

# Lůžkový monitor pro interní oddělení

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 7 kusů

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| multiparametrový modul: |  |  |
| EKG / 5 svodů, základní analýza arytmií/, NIBP, 2x IBP, SpO2, TEMP, respirace, pro všechny monitory |  |  |
| Modul kapno pro 2 monitory |  |  |
| Barevný konfigurovatelný displej min. 10" a více, |  |  |
| 6 stop (možnost monitorace až 18 ti parametrů VF), |  |  |
| Záložní baterie umožňující min. 3 hod. a více provozu, |  |  |
| Přenos dat v modulu |  |  |
| Dotyková obrazovka pro zadávání pacientských údajů, |  |  |
| Ovládání v českém jazyce, |  |  |
| Možnost sledování alarmů, |  |  |
| Prohlížení parametrů jiných lůžkových monitorů - tzv. plovoucí centrála, |  |  |
| 3 úrovně nastavení alarmů, |  |  |
| Alarmy odlišné zvukově i barevnou signalizací, |  |  |
| snadné vyhledávání dat přímo v monitoru, tabulkové a grafické trendy (24 hodin) |  |  |
| Možnost propojení s jinými přístroji (např. ventilátory, pumpy, anest. přístroje), se zobrazením připojených zařízení jak na monitoru, tak na centrální stanici |  |  |
| 24hodinová záloha všech dat |  |  |
| Jednoduchý upgrade SW, |  |  |
| Možnost interaktivního ovládání, |  |  |
| Potenciálové propojení, |  |  |
| EKG kabel 5ti svodový, svody 7 kusů |  |  |
| NIBP hadička dospělá, 7 kusů |  |  |
| NIBP manžeta pro dospělé, 7 kusů |  |  |
| SpO2 propojovací kabel, 7 kusů |  |  |
| SpO2 senzor pro dospělé pro opakované použití, 7 kusů |  |  |
| Teplotní sonda |  |  |
| České menu |  |  |

# Telemetrický vysílač pro interní oddělení

Oblastní nemocnice Náchod a.s. – 10 kusů

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| použitý kmitočet v pásmu 433 MHz podle generální licence ČTÚ č. GL-30/R/2000 |  |  |
| vysílač 2 kanálů EKG a respirace do centrály |  |  |
| malý, lehký, robustní a plně vodotěsný |  |  |
| unikátní systém identifikace pacienta |  |  |
| tlačítko pro aktivaci záznamu křivky |  |  |
| LCD pro zobrazení křivek a měřených hodnot |  |  |
| Vysílání dalších dat: |  |  |
| odpadlá elektroda |  |  |
| nízké napětí baterie |  |  |
| pulsy pacemakeru atd. |  |  |
| provoz na baterie |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| EKG kabel 4 žilový |  |  |

# Komplexní monitorovací systém pro ARO

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Lůžkové a anesteziologické monitory pro sledování vitálních funkcí pacientů všech věkových skupin

# Centrální monitorovací stanice pro lůžkové ARO – 1 kus

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Sledování vitálních funkcí 8 pacientů současně |  |  |
| Jedna plochá barevná LCD obrazovka s úhlopříčkou min. 19" a volně konfigurovatelným zobrazením |  |  |
| Komunikace s obsluhou v českém jazyce |  |  |
| Plná obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory - možnost ovládání pacientských monitorů z centrální monitorovací stanice |  |  |
| Souhrnné zobrazení parametrů všech 8 pacientů (min. 4 křivky pro každého pacienta) |  |  |
| Detailní zobrazení všech sledovaných parametrů zvoleného pacienta |  |  |
| Kontinuální ukládání dat každého monitorovaného pacienta s volně konfigurovatelným zobrazením jeho umístění na oddělení |  |  |
| Zobrazení trendů a alarmových událostí u všech 8 pacientů zpětně po dobu min.72 hodin |  |  |
| Plné zobrazení křivek "full disclosure" záznamu zpětně po dobu min. 24 hodin, volitelně z vybraných monitorů, zahrnující 3-5-svodový EKG záznam, SpO2, IBP, CO2 a dalších monitorovaných parametrů |  |  |
| Elektronická archivace záznamů jednotlivých pacientů v rozsahu alarmových událostí, trendů, nebo EKG stripů s rozměřením |  |  |
| Ovládací rozhraní (klávesnice, myš) |  |  |
| Záložní zdroj napájení (UPS) |  |  |

# Datová síť pro lůžkové ARO

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE |  | Hodnota/popis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka, instalace a zprovoznění pevné datové sítě pro připojení 8 ks lůžkových monitorů k centrálnímu monitoru (zadavatel umožňuje využití kabeláže stávající pevné datové sítě, instalované na lůžkovém odd. ARO, pokud bude vyhovovat požadavkům dodavatele pro daný účel) |  |  |  |  |

# Monitory vitálních funkcí pro lůžkové ARO – 8 kusů

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Modulární koncepce u min. 4 ks monitorů |  |  |
| Možnost síťového připojení k centrální monitorovací stanici pomocí pevné datové sítě |  |  |
| Plná obousměrná komunikace s centrálním monitorem |  |  |
| Barevný LCD displej s úhlopříčkou min. 12" |  |  |
| Současné zobrazení min. 6 volně konfigurovatelných křivek + dalších min. 6 číselných údajů, vše na jedné obrazovce |  |  |
| Uživatelská konfigurovatelnost nastavení obrazovky pacienta |  |  |
| Režim obrazovky s minitrendy monitorovaných parametrů |  |  |
| Komunikace s obsluhou v českém jazyce |  |  |
| Uživatelsky nastavitelné alarmy |  |  |
| Min. 3 barevně odlišené úrovně alarmu |  |  |
| Změna intenzity zvukového alarmu |  |  |
| Zobrazení trendů v grafické nebo číselné formě zpětně po dobu min. 24 hodin |  |  |
| Napájení ze sítě 230V / 50Hz |  |  |
| Základní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu (senzory, kabely, manžety ...) |  |  |
| Upevnění monitoru na stávající polici, ukotvené na zdrojovém komplexu medicinálních plynů (dodavatel MZ Liberec) |  |  |
| Sledované parametry u 1 ks monitoru: |  |  |
| EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů |  |  |
| Srdeční frekvence |  |  |
| Detekce stimulačního impulsu |  |  |
| ST analýza |  |  |
| Respirace metodou transthorakální impedance |  |  |
| SpO2 včetně plethysmografické křivky |  |  |
| NIBP měření statimová, v nastavených intervalech, ruční v akutních případech |  |  |
| 1x IBP |  |  |
| 1x teplota |  |  |
| Základní detekce arytmií |  |  |
| Sledované parametry u 3 ks monitorů: |  |  |
| EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů |  |  |
| Srdeční frekvence |  |  |
| Detekce stimulačního impulsu |  |  |
| ST analýza |  |  |
| Respirace metodou transthorakální impedance |  |  |
| SpO2 včetně plethysmografické křivky |  |  |
| NIBP měření statimová, v nastavených intervalech, ruční v akutních případech |  |  |
| 1x IBP |  |  |
| CO2 (možnost použití metod main-stream i side-stream) |  |  |
| 1x teplota |  |  |
| Základní detekce arytmií |  |  |
| Sledované parametry u 3 ks monitorů modulární koncepce: |  |  |
| EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů |  |  |
| Srdeční frekvence |  |  |
| Detekce stimulačního impulsu |  |  |
| ST analýza |  |  |
| Respirace metodou transthorakální impedance |  |  |
| SpO2 včetně plethysmografické křivky |  |  |
| NIBP měření statimová, v nastavených intervalech, ruční v akutních případech |  |  |
| 2x IBP |  |  |
| CO2 (možnost použití metod main-stream i side-stream) |  |  |
| 1x teplota |  |  |
| Základní detekce arytmií |  |  |
| Možnost rozšíření o 4-kanálové EEG |  |  |
| Sledované parametry u 1 ks monitoru modulární koncepce: |  |  |
| EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů |  |  |
| Srdeční frekvence |  |  |
| Detekce stimulačního impulsu |  |  |
| ST analýza |  |  |
| Respirace metodou transthorakální impedance |  |  |
| SpO2 včetně plethysmografické křivky |  |  |
| NIBP měření statimová, v nastavených intervalech, ruční v akutních případech |  |  |
| 2x IBP |  |  |
| CO2 (možnost použití metod main-stream i side-stream) |  |  |
| 1x teplota |  |  |
| Základní detekce arytmií |  |  |
| ICP (intrakraniální tlak) |  |  |
| Možnost rozšíření o 4-kanálové EEG |  |  |

# Anesteziologické monitory  – 3 kusy

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Umístění na anesteziologických přístrojích s možností rychlé vzájemné záměny všech 3 ks |  |  |
| Činnost zcela nezávislá na provozu anesteziologických přístrojů |  |  |
| Barevný LCD displej s úhlopříčkou min. 10" |  |  |
| Současné zobrazení min. 5 volně konfigurovatelných křivek + dalších min. 5 číselných údajů, vše na jedné obrazovce |  |  |
| Uživatelská konfigurovatelnost nastavení obrazovky pacienta |  |  |
| Komunikace s obsluhou v českém jazyce |  |  |
| Uživatelsky nastavitelné alarmy |  |  |
| Min. 3 barevně odlišené úrovně alarmu |  |  |
| Změna intenzity zvukového alarmu |  |  |
| Zobrazení trendů v grafické nebo číselné formě zpětně po dobu min. 24 hodin |  |  |
| Napájení ze sítě 230V / 50Hz |  |  |
| Základní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu (senzory, kabely, manžety ...) |  |  |
| Sledované parametry: |  |  |
| EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů |  |  |
| Srdeční frekvence |  |  |
| Detekce stimulačního impulsu |  |  |
| ST analýza |  |  |
| Respirace metodou transthorakální impedance |  |  |
| SpO2 včetně plethysmografické křivky |  |  |
| NIBP měření statimová, v nastavených intervalech, ruční v akutních případech |  |  |
| 1x IBP |  |  |
| 1x teplota |  |  |
| Základní detekce arytmií |  |  |

# BCM monitor – 1 kus

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Přístroj pro detekci hydratace pacienta schopný určit stav hydratace, rozložení tekutin a tělesné složení pacienta. Přístroj musí využívat multifrekvenční měření na principu bioimpedance. |  |  |
| Přístroj musí spolehlivě detekovat klinicky významné parametry: |  |  |
| - Kvantifikace stavu tekutin : převodnění – suchá váha dialýzovaného pacienta, distribuční objem urey (V), objem vody v těle a její distribuce v rámci jednotlivých kompártmentů (extracelulární, intracelulární) |  |  |
| - Zjištění tělesného složení: svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta |  |  |
| Přístroj musí umožňovat uchovaní a zprávu dat z měření pacientů v odpovídajícím softwaru v počítači. |  |  |
| Přístroj musí plně splňovat požadavek na povinné vybavení dialyzačního střediska „systémem detekce hydratace pacienta“ dle 92/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, přílohy 2 pro ambulantní péči na str. 11, platná od 1.4.2012. |  |  |