## Technické podmínky
Zápůjčka imunohistochemického barvícího automatu
Vypůjčitel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202
Místo výpůjčky: Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Požadavek / technické parametry | Plnění požadavku (ANO/NE) | Popis, specifikace
Minimálně 30 pozic s tím, že každá pozice umožňuje provádění odlišného barvícího protokolu bez omezení metody, protokoly o deparafinaci i bez ní, protokoly s různým systémem detekce, s různou teplotou a dobou inkubace (libovolná kombinace protokolů)
Kapacita zařízení je pro provedení minimálně 60 imunohistochemických vyšetření za den během standardní 8-hodinové pracovní doby s možností jejího navýšení až na 90 testů
Možnost plně automatického běhu přes noc bez přítomnosti obsluhy
Plná automatizace imunohistochemického barvení - sušení řezů**, deparafinace tkáně, demaskování antigenů (volitelně tepelně při různém pH a enzymaticky)
Automatické dávkování detekčních a barvicích činidel bez nutnosti přerušení běhu přístroje a bez nutnosti zásahu obsluhy během tohoto procesu
Možnost manuální aplikace primární protilátky u méně používaných protilátek (zavádění nových protilátek a verifkace barvícího protokolu)
Plně otevřený systém s možností použití primárních protilátek různých výrobců
Všechny reagencie ready to use*(enzymy, protilátky, detekční kity)
Veškerá provozní činidla bez obsahu toxického xylenu (založena na vodní bázi)
Přístroj musí zajišťovat homogenitu barvení v celém rozsahu barvicí zóny (nepřipouští se kapilární systém)
Uživatelské rozhraní přístroje včetně ovládacího softwaru v českém jazyce
Možnost připojení přístroje a jeho dálkové správy dodavatelem
Český návod v obsluze, čestné prohlášení, že přístroj je označen evropskou značkou shody CE umístěnou na výrobku a rovněž na návodu k použití
V případě poruchy servis během 24 hod. od nahlášení (max. do 48 hod.)
Ostatní požadavky
Součástí zápůjčky jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovaných normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL (např. SOPT a SOPV) v platném znění a to v českém jazyce
Zařízení musí mít označení CE IVD dle EN 98/79/EC
Instalace zapůjčených ZP a jejich uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu
Součástí výpůjčky je i průběžné bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz zapůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBTK, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP
Dodání prohlášení o shodě ke ZP v souladu s požadavkem ust. § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, a další příslušné dokumentace, nezbytné pro provoz v České republice - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodací list
Pro zapůjčený ZP dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě
Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení zapůjčených zařízení do provozu a pro jejich bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz a veškerých reagencií potřebných pro jejich provoz. Obecně lze konstatovat, že půjčitel musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet automatu, který u vypůjčitele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady.
V rámci zápůjčky ZP bude provedeno bezplatné zaškolení všech stávajících pracovníků, obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu.
Instalace ZP musí být uskutečněna v těsné spolupráci s pověřenými pracovníky vypůjčitele tak, aby byl provoz laboratoře narušen jen minimálně (přechodně bude nutný souběžný provoz stávající a nové techniky). Většina činností spočívajících v dodávce a instalaci, zaškolení pracovníků nových ZP by měla být směrována mimo výkonové špičky laboratoře. Za výkonovou špičku vypůjčitel považuje dobu 8:00 - 11:00 hod. v pracovních dnech.
Seznam protilátek je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace
* ready tu use = reagencie v kapalné podobě
** sušení řezů - zadavatel použaduje z důvodu redukovaní manuální práce laborantek, funce sušení řezů bude využívána i v jiných indikacích
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy o výpůjčce.
V ......................... dne: | V ......................... dne: |  | ......................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za půjčitele
(vč. razítka)