## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Vyšetřovací a operační svítidla pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-2102 | Svítidlo vyšetřovací, pojízdné | 8
svítidlo umístěné na pojízdném podstavci – 1 rameno
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
průměr světelného pole cca 170 mm
nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí min. 30–100 % ‒ LED indikace stupně osvětlení
pracovní rozsah osvětlení alespoň 900 – 1600 mm
rozsah teploty chromatičnosti: minimálně 4 300 K
homogenní světelné pole
index podání barev Ra min. 95
maximální redukce stínů, včetně stínů barevných
ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°
2 resterilizovatelné rukojeti ke každému svítidlu
snadné čištění a dezinfekce svítidel běžnými dezinfekčními prostředky ‒ uzavřený korpus svítidla s hladkým povrchem ‒ krycí sklo odolné proti poškrábání
životnost světelného zdroje alespoň 40 000 h
elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
napájení 230 V / 50 Hz
délka napájecího kabelu min 4 m
nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg
Požadavky na instalaci:
na vlastní náklady: provedení kontroly stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků ve stávajících prostorech
všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | TP-2104 | Svítidlo vyšetřovací, stropní | 16
svítidlo umístěné na stropním závěsu – 1 rameno
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx
průměr světelného pole cca 170 mm
nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí min. 30–100% ‒ LED indikace stupně osvětlení
pracovní rozsah osvětlení alespoň 900 – 1600 mm
rozsah teploty chromatičnosti: minimálně 4 300 K
homogenní světelné pole
index podání barev Ra min. 95
maximální redukce stínů, včetně stínů barevných
ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°
2 resterilizovatelné rukojeti ke každému svítidlu
snadné čištění a dezinfekce svítidel běžnými dezinfekčními prostředky ‒ uzavřený korpus svítidla s hladkým povrchem ‒ krycí sklo odolné proti poškrábání
životnost světelného zdroje alespoň 40 000 h
elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
napájení 230 V / 50 Hz
nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg
Požadavky na instalaci:
na vlastní náklady: provedení kontroly stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků ve stávajících prostorech
všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | TP-2105 | Svítidlo operační, 1-zdrojové, LED-diodové, stropní | 2
1 osvětlovací těleso (LED-diodový zdroj světla) na stropním závěsu
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min 160 000 lx
regulace minimálně v rozsahu 50–100 % a minimálně v 8 krocích
průměr osvětleného pole, rozsah alespoň 250–300 mm, nebo větší, zahrnující tyto hodnoty
hloubka osvitu 1 m
plynulé nastavení průměru osvětleného pole, případně krokové nastavení, s dostatečným počtem kroků pro jemné nastavení, variabilní nastavení geometrie osvětleného pole
nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
chromatičnost min. 4 400 K
nastavitelná chromatičnost - dostupnost výše uvedeného minima a možnost regulovat rozsah teploty za zachování chladného světla
index podání barev (CRI) min. 95
index podání červené barvy min 96
homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů - mísení světla přímo v optických segmentech svítidla, ne v operačním poli
bezestinné osvětlení operačního pole
endoskopický mód pro osvětlení na pozadí s regulací intenzity minimálně v rozmezí 100 do 400 lx a 4 krocích
minimální tepelné vyzařování
životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
nástěnné ovládání a ovládání na svítidle pomocí dotykového displeje nebo panelu s tlačítky s LED diodovými kontrolkami
možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychlé nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operatéra
komunikační rozhraní v českém jazyce
snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení ve všech směrech prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení
ke každému svítidlu 4 resterilizovatelné rukojeti
snadné čištění a dezinfekce svítidel
kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
použité materiály
maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům
odolné proti poškrábání a prasknutí
skleněný dolní kryt optických segmentů a LED zdrojů
dostatečný stupeň krytí (IP- -X) proti kapalinám, vč. dezinfekčních přípravků, odpovídající běžnému užití na operačních sálech a standardní údržbě svítidel
minimální úbytek svítivosti za celou životnost operačních světel pro bezpečné užívání přístroje
elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
napájení 230 V / 50 Hz
příprava pro HD kameru nebo bezdrátovou HD kameru
Požadavky na instalaci:
možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
na vlastní náklady: provedení kontroly stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků ve stávajících prostorech
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků.
Související celky, jako například povrchy a podhledy, budou po instalaci uvedeny do původního stavu.
V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. Na základě toho požaduje zadavatel maximální kompatibilitu se stávajícími připojovacími parametry (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)
všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | TP-2107 | Svítidlo operační, 2-zdrojové, LED-diodové, stropní, se dvěma rameny | 1
2 osvětlovací tělesa (LED-diodové zdroje světla) na jednom stropním závěsu
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min 160 000 lx
regulace minimálně v rozsahu 50–100 % a minimálně v 8 krocích
průměr osvětleného pole, rozsah alespoň 250–300 mm, nebo větší, zahrnující tyto hodnoty
hloubka osvitu 1 m
plynulé nastavení průměru osvětleného pole, případně krokové nastavení, s dostatečným počtem kroků pro jemné nastavení, variabilní nastavení geometrie osvětleného pole
nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
chromatičnost min. 4 400 K
nastavitelná chromatičnost - dostupnost výše uvedeného minima a možnost regulovat rozsah teploty za zachování chladného světla
index podání barev (CRI) min. 95
index podání červené barvy min 96
homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů - mísení světla přímo v optických segmentech svítidla, ne v operačním poli
bezestinné osvětlení operačního pole
endoskopický mód pro osvětlení na pozadí s regulací intenzity minimálně v rozmezí 100 do 400 LUX a 4 krocích
minimální tepelné vyzařování
životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu
multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
nástěnné ovládání a ovládání na svítidle pomocí dotykového displeje nebo panelu s tlačítky s LED diodovými kontrolkami
možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychlé nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operatéra
komunikační rozhraní v českém jazyce
snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení ve všech směrech prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení
ke každému svítidlu 4 resterilizovatelné rukojeti
snadné čištění a dezinfekce svítidel
kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
použité materiály: ‒ maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům ‒ odolné proti poškrábání a prasknutí ‒ skleněný dolní kryt optických segmentů a LED zdrojů
dostatečný stupeň krytí (IP- -X) proti kapalinám, vč. dezinfekčních přípravků, odpovídající běžnému užití na operačních sálech a standardní udržbě svítidel
minimální úbytek svítivosti za celou životnost operačních světel pro bezpečné užívání přístroje
elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
napájení 230 V / 50 Hz
příprava pro HD kameru nebo bezdrátovou HD kameru
Požadavky na instalaci:
možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
na vlastní náklady: provedení kontroly stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků ve stávajících prostorech
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků.
Související celky, jako například povrchy a podhledy, budou po instalaci uvedeny do původního stavu.
V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. Na základě toho požaduje zadavatel maximální kompatibilitu se stávajícími připojovacími parametry (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.)
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce.