## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Moderní robotické zařízení pro rehabilitaci akra horních končetin, umožňující intenzivní, efektivní a včasnou neuromotorickou rehabilitaci. Napomáhá obnově flexe a extenze metacarpofalangeálních a interfalangeálních kloubů ruky, cvičí buď s jednotlivými prsty, nebo ve skupinách. Existuje možnost přednastavených cvičení. Přístroj umožňuje pasivní pohyb, aktivní pohyb, nebo pohyb s dopomocí. Pohyby jsou signalizovány audiovizuálními podněty, stimulujícími neuro-kognitivní schopnosti. Zařízení lze přesouvat na různá místa - využití na více pracovištích. Zařízení je určeno pro pacienty s neurologickým nebo postraumatickým postižením ruky (iktová centa a traumacentra).
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Neurologie / Rehabilitace Jičín)
Charakter přístroje musí být v souladu s parametry výkonů dle číselníku VZP, kódy 21032 "Kinezioterapie s využitím robotické technologie - terapie horní končetiny" a 21020 "Terapie na přístrojích s využitím principu biologické zpětné vazby": Pohybová terapie (kinezioterapie) založená na využití roboticky řízeného exoskeletu pro pasivní nebo asistovaný pohyb horních končetin. Přístroj umožňuje variabilně nastavit odlehčení segmentu včetně zcela plegického segmentu, části těla. Součástí terapie je využití biologické zpětné vazby (vizuální nebo zvukové). Terapie je založena na biologické, většinou vizuální zpětné vazbě. Změna polohy pacienta je prostřednictvím pohybových senzorů snímána a přenášena na obrazovku před pacientem. To umožňuje pacientovi lépe koordinovat trénovaný pohyb, který je možné v rámci terapeutické jednotky vždy předem definovat v softwaru přístroje.
Robotický systém pro rehabilitaci akra horní končetiny pacienta s neurologickými nebo post-traumatickými poškozeními - obecně s těžkým postižením hybnosti v oblasti akra horní končetiny
Přístroj pro cvičení akra horní končetiny, umožňující obnovu funkčních pohybů akra za pouhého dohledu terapeuta
Možnost bilaterální terapie, kdy pohyb vykonaný zdravou rukou je přístrojem přenášen na ruku postiženou (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 9 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 30%
Možnost kombinace pohybů flexe, extenze a abdukce
Možnost asistované terapie - senzory přístroje snímají aktivní pohyby pacienta a ten pomáhá pouze v případě nutnosti
Zařízení musí umožnit efektivní, intenzivní, funkční a stimulující neuro-motorickou terapii
Cílem rehabilitace na tomto zařízení u pacientů s omezenou hybností má být obnovení ztracené nebo omezené funkce ruky (zejména úchopu) a odstranění zvýšeného napětí, znemožňujícího pohyb
Systém obsahuje návleky (senzomotorické rukavice) pro horní končetiny, které umožňují v případě potřeby volný pohyb pacientovy ruky a provádění funkčních cvičení s reálnými předměty denního života, zejména jejich úchopu a přemisťování (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 12 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 40%
Systém obsahuje dynamické podpory horních končetin, které umožňují kompenzaci gravitační tíhy paže a snadnější provádění pohybů a cvičení horních končetin (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 9 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 30%
Zařízení musí být použitelné v různém prostředí a u pacientů s různým stupněm mobility
Složení systému:
- PC s monitorem pro sledování vybraných pohybů pacienta a následné provádění tréninku s dopomocí v pohybu nebo proti odporu a pro ukládání a export dat s možností jejich hodnocení
- ovládací jednotka na kolečkách s aretací pro snadnou manipulaci a možný přesun v rámci jedné budovy
- 2ks opora horní končetiny s možností nastavení pozice ruky
- pacientské STOP tlačítko
- ergonomicky tvarovaná deska na nohách (stůl) pro umístění PC s monitorem současně s oporami horních končetin
- celkem min. 10 ks návleků pro horní končetiny (min. 5 ks pro pravou ruku a min. 5 ks pro levou ruku) se senzory, které musí pokrýt horní část předloktí a hřbet ruky ke konečkům prstů, nebo min. 5000 ks pásků pro fixaci prstů k vodicím táhlům
Požadavky na mobilizační systém pro horní končetiny:
Návleky pro horní končetiny s následujícími parametry: - vedení pohybu jednotlivých prstů prostřednictvím komfortních úchytů distálních článků prstů, které jsou součástí návleku a jsou roboticky ovládány vodicími táhly pro každý prst zvlášť; - návlek pro pravou a levou končetinu v min. pěti standardních velikostech (celkem tedy min. 10 ks návleků); - provedení z materiálu, snadno udržovatelného a dezinfikovatelného běžnými dezinfekčními prostředky; - výměna návleku a úchytů táhel jednotlivých prstů musí být jednoduchá a musí umožňovat výměnu i jednotlivých částí. Alternativně je možno nabídnout: - systém pro vedení pohybu jednotlivých prstů prostřednictvím roboticky ovládaných vodicích táhel pro každý prst zvlášť; - uchycení distálních článků prstů k jednotlivým táhlům pomocí min. tří variant různě silných magnetů a fixačních pásků pro upevnění jednotlivých prstů.
Požadavky na software:
SW s diagnostickými programy, které zaznamenají dosaženou míru hybnosti prstů a palce
Pacientovi musí být umožněno sledování virtuálního cvičení na monitoru, kde terapeutické programy umožní simulované pohyby při využití virtuální zpětné vazby
Možnost procvičování funkčních pohybů reálných denních činností, zejména úchopu
Audiovizuální efekty, které doprovázejí terapii a doplňují jednotlivé pohyby
Snadné a rychlé nastavení terapeutických aplikací
Ukládání, export a archivace dosažených výsledků tréninku jednotlivých pacientů
Minimální přehled stimulačních cvičení s různými možnostmi nastavení obtížnosti:
- sledování virtuálního cvičení na obrazovce
- následování simulovaných pohybů z virtuální reality
- stimulace audiovizuálními efekty v průběhu pohybů
- přednastavené terapie
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení neurologie / rehabilitace Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)