## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Vysokovýkonný laser
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro laserovou terapii na bázi polovodičového infračerveného výkonného laseru se širokým spektrem aplikací a s důrazem na moderní technologie. Účelem použití přístroje je snížení bolesti v rámci širokého spektra klinických indikací, zejména při muskuloskeletálních poruchách v akutních stavech. Terapie přináší rychlou úlevu od bolesti a zlepšení hybnosti. Využítí zejména u traumatologických pacientů, vliv na hojení ran, jizev, popálenin. Léčba přináší urychlené hojení, snížení bolestivé složky, možnost intenzivní rehabilitace a zkrácení délky léčení.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Vysokovýkonný laser
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Jičín)
Polovodičový laserový zdroj (příp. zdroje) s min. dvěmi vlnovými délkami v rozsahu terapeutického okna 650 - 1064nm, které jsou vždy vyzařovány současně (synchronně) pro dosažení vyšší účinnosti terapie
Možnost kontinuální i pulsní emise záření (kontinuální emise pro antiedematózní, protizánětlivou a biostimulační terapii a pulsní emise pro zmírnění bolesti)
Regulovatelný výkon v rozmezí min. 25 - 100%
Ovládací dotykový displej s délkou úhlopříčky min. 5"
Integrovaná encyklopedie (průvodce) s anatomickými obrázky a ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace, nebo minimálně navigační videa u každé terapie s ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci na základě výsledků klinických studií
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Jednoduché intuitivní ovládání
Ruční aplikátor s průměrným výkonem v kontinuálním režimu min. 1,1W, maximálním výkonem v jednom pulsu min. 25W a průměrem hlavice min. 20mm. Pokud přístroj nedisponuje robotickým aplikátorem pro bezobslužnou aplikaci terapie v oblasti zájmu a s možností automatizovaného ošetření plochy min. 900cm2 bez zásahu terapeuta, musí být tento ruční aplikátor umístitelný na fixačním ramenu o délce min. 0,5m, upevněném k přístrojovému stolku a umožňujícím bezobslužnou aplikaci terapie v oblasti zájmu (automatizovaný pohyb aplikátoru ve všech směrech není nutný), přičemž fixační rameno musí být součástí dodávky.
Robotický aplikátor s min. 3 laserovými zdroji a homogenním svazkem záření, průměrným výkonem v kontinuálním režimu min. 3x 1,1W, maximálním výkonem v jednom pulsu min. 3x 25W, průměrem hlavice min. 50 mm a plochou ošetření min. 20 cm2, umístěný na fixačním ramenu o min. délce 0,5 m, upevněném k přístrojovému stolku (nebo jako součást přístroje), umožňující bezobslužnou aplikaci terapie v oblasti zájmu s možností automatizovaného ošetření plochy min. 900 cm2 bez zásahu terapeuta prostřednictvím automatizovaného pohybu aplikátoru min. ve dvou rovinách, přičemž fixační rameno musí být součástí dodávky, pokud již není součástí vlastního přístroje. Možnost sklopení fixačního ramene do parkovací polohy pro úsporu prostoru. Možnost současného použití robotického i ručního aplikátoru pro dvě různé oblasti zájmu, resp. pro dvě různé indikace - každý aplikátor využívá svého vlastního nezávislého kanálu. (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 30 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Min. optická signalizace laserové emise
Možnost zabezpečení spuštění přístroje uživatelským heslem, příp. jiným způsobem, zamezujícím spuštění přístroje nepovolanou osobou
Možnost upgrade SW prostřednictvím USB rozhraní nebo externí paměťové karty
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Příslušenství:
1ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami a fixačním ramenem
Min. 2ks Ochranné brýle pro daný typ záření
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)