Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Plicní ventilátor lůžkový –  1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Plicní ventilátor nejvyšší kategorie pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových kategorií plně pokrývající požadavky ARO - nastavení ventilátoru dle ideální tělesné hmotnosti pacienta. Hmotnost pacienta do 200 kg. |  |
| Základní parametry |  |
| Mikroprocesorem řízený plicní ventilátor s širokým rozsahem ventilačních režimů, časově řízený, objemový, pro neinvazivní a invazivní ventilační podporou. |  |
| Požadované využití min.: - podpora dýchání pacienta – od plně automatického dýchání za pacienta až po odvykací režimy, trendy a aktuální parametry umožňující co nejefektivnější umělou plicní ventilaci, umožňující kvalitní a bezpečné odpojování od ventilátoru), - podpora léčby (ventilace převážně dlouhodobá, s komplikovaným odpojováním pacienta od umělé plicní ventilace. |  |
| Ventilační režimy (uvedené nebo adekvátní dle výrobce) min.: - CMV – objemově řízená ventilace, - PCV – tlakově řízená ventilace, - PCV-VG – tlakově řízená ventilace s konstantním dechovým objemem, - VC-SIMV – objemově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, - PC-SIMV – tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, - řízená ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, - VS – objemová podpora, - PS – tlaková podpora, - APRV, - CPAP, - odvykací režim s kritérii odvykání, - NIV – neinvazívní ventilace. |  |
| Barevný dotykový LCD o min. velikosti 15“, uživatelsky konfigurovatelný, pohyblivý a odnímatelný s možností uchycení na DIN lištu. |  |
| Ovládání režimů, parametrů, alarmů z min. 2 míst – pomocí dotykového LCD, funkčními tlačítky nebo otočným knoflíkem/ovladačem. |  |
| Ovládání jednoduché, jednoznačné a přehledné v českém jazyce. |  |
| Zobrazení – objem, tlak, průtok v dýchacích cestách. |  |
| Zobrazení min. 4 křivek současně, min. 2 křivek a 2 smyček současně, referenční smyčka, trendy min. 48 hodin. |  |
| Funkce standby. |  |
| Funkce uzamčení obrazovky, denní a noční režim obrazovky. |  |
| Záznam číselných a grafických trendů, snímky událostí. |  |
| Monitorace plicní mechaniky min.: poddajnost, rezistence inspirační i expirační, P0.1, P plato, expirační časová konstanta, automatické měření PEEP. |  |
| Statické měření P/V smyčky s nastavením délky pauzy na konci nádechu a plateau tlaku, s možností provedení recruitment manévru a automatickým určením inflekčních bodů. |  |
| Měření volumetrické kapnometrie (CO2) a optimalizace dechového objemu a PEEP. |  |
| Možnost zobrazení hodnot CO2 měřených ventilátorem na monitorech vitálních funkcí na pracovišti - Carescape B650, GE Healthcare. |  |
| Spirometrie s detailní analýzou plicní mechaniky. |  |
| Metabolická měření energetické spotřeby kriticky nemocných pacientů. |  |
| Alarmy akustické a optické min.: - alarm nízkého a vysokého minutového objemu, - alarm nízkého a vysokého dechového objemu, - nízká a vysoká frekvence, - vysoký inspirační tlak, - apnea interval min. 15-60 s, - koncentrace O2, - vadná čidla. |  |
| Připojení na stávající rozvody medicinálních plynů. |  |
| Vestavěný tryskový nebulizátor synchronizovaný s inspiriem pro podávání léků s možností nastavení délky nebulizace uživatelem. |  |
| Procedury odpovídající výrobci min.: - podání kyslíku 100%, - automatická procedura odsávání |  |
| Kompenzace odporu dýchacích cest endotracheální i tracheostomické kanyly plně nastavitelná a vypínatelná uživatelem. |  |
| Maximální špičkový průtok min. 180 l/min. |  |
| Dechová frekvence min. 3 –120 dechů/min. |  |
| Inspirační čas 0,2 – 10s. |  |
| Dechový objem plynule nastavitelný v rozsahu min. 20 – 2000 ml. |  |
| Inspirační tlak plynule nastavitelný v rozsahu min. 5 – 95 cm H2O. |  |
| PEEP nastavitelný 1 – 50 cm H2O a OFF. |  |
| Flow trigger v rozsahu min. 0,2 – 10 l/min. |  |
| Tlakový trigger v rozsahu min. -10 až -3 cm H2O. |  |
| Koncentrace kyslíku plynule nastavitelná ve standardním rozsahu 21 až 100 %. |  |
| Měření intraalveolárního a esofageálního tlaku. |  |
| Bezúdržbová záložní baterie s dlouhou životností pro min. 60 min. provozu součástí dodávky. |  |
| Napájení 230V/50Hz. |  |
| Součástí dodávky: - kompletní kabeláž, všechna propojení, čidla, senzory, spojky, tlakové hadice se standardními koncovkami, ventily apod. pro okamžité uvedení do provozu, - 2 ks kompletní expirační ventil resterilizovatelný, - pokud přístroj obsahuje resterilizovatelný inspirační ventil, v dodávce 2 ks - 2 ks flowsenzor resterilizovatelný, - pacientské resterilizovatelné okruhy – 2 bal. dětské, 2 bal. dospělé, - pacientské jednorázové okruhy – 2 bal. dětské, 2 bal. dospělé, - testovací plíce pro uživatelské kontroly přístroje, - vozík na přístroj s bržděnými kolečky, - polohovatelný kloubový držák pacientského okruhu. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |