Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky: mobilní operační stůl pro chirurgickou operativu – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Parametr | Status | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 5 dílů | požadováno |  |
| 2. | nožní díl, dělený, s možností nastavení polohy „do kleku“ pro proktologické výkony | požadováno |  |
| 3. | elektrické polohování: - nahoru/dolu - Trendelenburt/antiTrendelenburg - laterální náklony - zádová sekce - nožní segmenty vertikálně stavitelné - podélný posun | požadováno |  |
| 4. | pracovní deska: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 600 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | požadováno |  |
| 5. | longitudinální posun pracovní desky min. 300 mm | požadováno |  |
| 6. | základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | požadováno |  |
| 7. | akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | požadováno |  |
| 8. | spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) | požadováno |  |
| 9. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | požadováno |  |
| 10. | maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg | požadováno |  |
| 11. | 4 dvojitá kolečka pro lepší rozložení hmotnosti stolu a tím nižší zátěž pro podlahu | požadováno |  |
| 12. | aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití | požadováno |  |
| 13. | možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu „ tvaru V“ | požadováno |  |
| 14. | elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | požadováno |  |
| 15. | bezdrátový dálkový ovladač | požadováno |  |
| 16. | stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 600 – 1100 mm (bez polstrování) | požadováno |  |
| 17. | zabudovaný záložní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie | požadováno |  |
| 18. | deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | požadováno |  |
| 19. | minimální rozsah laterálního náklonu ±20° | požadováno |  |
| 20. | elektrické nastavení - pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-40° | požadováno |  |
| 21. | elektrické nastavení - rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ± 25° | požadováno |  |
| 22. | minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. 80°/-90° | požadováno |  |
| 23. | podélný posun min. 300 mm | požadováno |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| 24. | podložka ruky anesteziologická | požadováno 2 ks |  |
| 25. | fixace ruky | požadováno 2 ks |  |
| 26. | nastavitelný fixační pás na tělo pacienta | požadováno 2 ks |  |
| 27. | anesteziologický rám | požadováno 1 ks |  |
| 28. | upínací svorky | požadováno |  |
| 29. | boční zarážka stavitelná ve všech rovinách | požadováno 2 ks |  |
| 30. | mechanické (gynekologické) shauty | požadováno 2 ks |  |
| 31. | odpadový set s odtokem propojitelný s operačním stolem | požadováno 1 ks |  |
| 32. | sedací díl extenční | požadováno 1 ks |  |
| 33. | 4 dílný nožní díl s možností polohy do kleku a min. nosností 250 kg | požadováno 1 ks |  |
| 34. | hlavový díl s dvojitou artikulací | požadováno 1 ks |  |
| 35. | extenční zádový díl | požadováno 1 ks |  |
| 36. | vozík na příslušenství | požadováno 1 ks |  |

Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek.

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Všeobecné požadavky: mobilní operační stůl pro traumatologii – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Parametr | Status | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 6 dílů - hlavový díl s dvojitou artikulací - zádový díl - nožní díl, dělený, dvoudílný | požadováno |  |
| 2. | pracovní deska min. 6ti – dílná: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | požadováno |  |
| 3. | základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | požadováno |  |
| 4. | akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | požadováno |  |
| 5. | spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) | požadováno |  |
| 6. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | požadováno |  |
| 7. | maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg | požadováno |  |
| 8. | 4 dvojitá kolečka pro lepší rozložení hmotnosti stolu a tím nižší zátěž pro podlahu | požadováno |  |
| 9. | aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití | požadováno |  |
| 10. | mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) | požadováno |  |
| 11. | elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | požadováno |  |
| 12. | bezdrátový dálkový ovladač | požadováno |  |
| 13. | minimální rozsah zdvihu 600 – 1100 mm | požadováno |  |
| 14. | zabudovaný záložní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie | požadováno |  |
| 15. | deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | požadováno |  |
| 16. | hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost | požadováno |  |
| 17. | minimální rozsah laterálního náklonu ±20° | požadováno |  |
| 18. | elektrické nastavení - pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-40° | požadováno |  |
| 19. | elektrické nastavení - rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ± 25°. | požadováno |  |
| 20. | minimální rozsah flex pozice – minimálně ±40° | požadováno |  |
| 21. | minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou +80°/-90° | požadováno |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| 22. | helma – držák hlavy | požadováno 1 ks |  |
| 23. | podložka ruky anesteziologická | požadováno 1 ks |  |
| 24. | fixace ruky | požadováno 2 ks |  |
| 25. | stolek pod ruku operační – radiolucentní, s připojením na eurolištu | požadováno 1 ks |  |
| 26. | nastavitelný fixační pás na tělo pacienta | požadováno 2 ks |  |
| 27. | anesteziologický rám | požadováno 1 ks |  |
| 28. | upínací svorka | požadováno |  |
| 29. | kloubové rameno pro boční zarážku | požadováno 1 ks |  |
| 30. | boční zarážka stavitelná | požadováno 2 ks |  |
| 31. | mechanický shaut vč. upínacích svorek a pásů na nohy | požadováno 1 ks |  |
| 32. | dělený zádový díl pro operaci ramene – délka zádového dílu min. 520 mm+ boční držáky trupu | požadováno 1 ks |  |
| 33. | vozík pro dělený zádový díl | požadováno 1 ks |  |
| 34. | držák pro artroskopie kolene držák kolene pro hřebování bérce s držákem kondylů femuru | požadováno 1 ks |  |
| 35. | nožní deska k extenzi, piece | požadováno 1 ks |  |
| 36. | trakční bota – kožená, pair | požadováno 1 ks |  |
| 37. | kompletní trakční zařízení pro dolní končetiny včetně vozíku | požadováno 1 ks |  |
| 38. | nožní díl k extenzi | požadováno 1 ks |  |
| 39. | zádový díl standart | požadováno 1 ks |  |
| 40. | hlavový díl s dvojitou artikulací pro záklon hlavy | požadováno 1 ks |  |
| 41. | gelová podložka hlavy - kroužek | požadováno 1 ks |  |
|  | nožní díl dělený – dvoudílný, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru | požadováno 1 ks |  |
|  | vozík pro příslušenství | požadováno 1 ks |  |

Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek.

| Ostatní požadavky – platí pro všechny 2 ks operačních stolů |  |
| --- | --- |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.