Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Systém ohřívání pacienta pro operační sály – 4 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Systém ohřívání pacienta pro operační sály na operační stoly s matrací a přikrývkou. |  |
| Řídicí jednotka |  |
| Řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, mobilní. |  |
| Uchycení na infuzní stojan, eurolištu nebo položení na rovnou plochu. |  |
| Minimálně 2 samostatně regulovatelné výstupy s možností souběžného provozu. |  |
| Displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu. Indikace dosažení nastavené teploty. |  |
| Rozsah nastavení teplot pro matraci a přikrývku min. 37 až 39°C. |  |
| Krok nastavení teploty 1°C. |  |
| Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému. |  |
| Automatické přerušení vyhřívání při překročení zadané teploty nebo při poruše systému. |  |
| Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch. |  |
| Matrace a přikrývka |  |
| Výhřevné části s topnými vlákny pro rovnoměrný ohřev v celé ploše. |  |
| Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, opakované použití. |  |
| Bezpečné stejnosměrné napájení z řídící jednotky. |  |
| Teplotní čidla v každé samostatné části. |  |
| RTG transparentní. |  |
| Součástí dodávky: - 1ks ohřívací matrace na operační stůl celotělová (délka min. 125 cm) - 1ks ohřívací přikrývka multifunkční (2 panely 50x90 cm) - propojovací kabel řídicí jednotky a matrace (1ks) a přikrývky (1ks) |  |
| Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.