STŮL OPERAČNÍ, ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ – 4 KS

V rámci předmětu plnění jsou požadovány 2 typy operačních stolů – systémové a mobilní.

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Mobilní operační stůl na chirurgický sál nemocnice Broumov – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | mobilní operační stůl, hydraulický s elektrickým polohováním |  |
| 2. | stabilní konstrukce, čtyři velká kola pro snadný pohyb o průměru min. 150 mm, centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru |  |
| 3. | operační deska min. 6-ti dílná |  |
| 4. | dělené nožní segmenty s možností nastavení polohy „do kleku“ |  |
| 5. | operační deska: - plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm |  |
| 6. | modulární systém, napojování jednotlivých segmentů desky bez nutnosti šroubování (kromě hlavového dílu) |  |
| 7. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava minimální výška polstrování 80 mm |  |
| 8. | maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) min. 450 kg |  |
| 9. | základna včetně podvozku z nerezu, podvozek v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu (pro komfortní přístup operatéra k pacientovi) |  |
| 10. | elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače |  |
| 11. | bezdrátový dálkový ovladač |  |
| 12. | záložní (nouzové) ovládání na základně stolu |  |
| 13. | akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu |  |
| 14. | nastavení výšky pracovní desky v rozsahu 600 až 950 mm |  |
| 15. | trendelenburg/antitrendelenburg min. ± 30° |  |
| 16. | minimální rozsah laterálního náklonu ±20° |  |
| 17. | minimální rozsah polohování zádové sekce +70°/-40° |  |
| 18. | nožní díl - ±90° |  |
| 19. | napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) |  |
| 20. | deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |
| 21. | anesteziologický rám, včetně svorky – 1 ks |  |
| 22. | infuzní polohovatelná opěrka ruky, nastavitelná ve všech rovinách, včetně svorky – 2 ks |  |
| 23. | nastavitelný fixační pás na tělo pacienta – 1 ks |  |
| 24. | uchycení zápěstí k postranní liště stolu – 2 ks |  |
| 25. | mechanické šauty – 2 ks |  |
| 26. | boční zarážka – 2 ks |  |
| 27. | rameno pro boční zarážku – 2 ks |  |
| 28. | dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství |  |

Operační stůl systémový pro všeobecnou chirurgii – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Elektromechanický systémový operační stůl s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory. Stůl musí být vybaven veškerým potřebným příslušenstvím, včetně mobilní základny (nohy), dálkového ovládání a dobíječe pro celý systém, výměnné univerzální segmentované desky s motoricky ovládanými pohyby |  |  |
| 1. | elektromechanický systémový operační stůl |  |
| 2. | min. šestisegmentová operační deska |  |
| 3. | šířka operační desky včetně DIN lišt max. 600 mm |  |
| 4. | RTG transparentní deska |  |
| 5. | stůl umožňuje požití C ramene pro snímkování |  |
| 6. | elektrické polohování |  |
| 7. | nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 250 kg |  |
| 8. | základna (noha stolu): - mobilní provedení pro usnadnění polohování na operačních sálech - akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího síťového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz s dostatečnou kapacitou pro až 5 dní standardní operativy - systém s odnímatelnými deskami - ovládací panel integrovaný v noze stolu pro základní nastavení poloh - panel musí být přístupný i v případě, že je navezený transportní vozík s operační deskou |  |
| 9. | oboustranné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy |  |
| 10. | dálkový ovladač – musí umožnit polohování i během výkonu – přes rouškování |  |
| 11. | kabelový ovladač, bez samostatného napájení |  |
| 12 | systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - antikolizní systém |  |
| 13. | funkce pro ovládání: - základní („nulová“) pozice zadaná jedním tlačítkem ovladače – pro uvedení všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy a případně i manipulační výšky pro převoz desky |  |
| 14. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm |  |
| 15. | napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné (s výjimkou podložek hlavy) |  |
| 16. | eurolišty pro uchycení příslušenství po celé délce |  |
| 17. | základní polohování: sekvenční automatizované plynulé pohyby omezující otřesy pacienta - výškové nastavení operační desky v rozsahu min. 620 až 1165 mm - laterální náklon min. 28° - Trendelenburg/antitrendelenburg min. 45°/-45° - laterální náklon i v poloze Trendelenburg - podélný posun operační desky od nulové polohy min. 320 mm |  |
| 18. | elektricky ovládané pohyby základní chirurgické desky: - polohování zádové sekce min. 70°/-60° - nožní sekce min. 90°/-90° |  |
| 19. | podložky dolních končetin roztažitelné, „lámací“ do polohy pro urologické nebo proktologické výkony, možnost úpravy na „klekačku“ bez dalších přidaných dílů - dělené zvlášť pro každou nohu |  |
| 20. | podložky horních končetin stranově stavitelné |  |
| 21. | hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |
| 22. | Anesteziologická podložka, stavitelná, ovládání jednou rukou – 1 ks |  |
| 23. | Anesteziologický rám, vč. upínací svorky – 1 ks |  |
| 24. | Infuzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks |  |
| 25. | Pás pro fixaci pacienta – 2 ks |  |
| 26. | Úchytka zápěstí k postranní liště stolu – 2 ks |  |
| 27. | Laterální zarážka min. 170 x 120 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks |  |
| 28. | Laterální zarážka velká min. 215 x 100 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks |  |
| 29. | Ramenní podpěry pro eurolištu – 1 pár |  |
| 30. | Vozík pro příslušenství |  |
| 31. | Americké šauty, ovládání jednou rukou, včetně upínacích svorek – 1 pár |  |
| 32. | Upínka ruky na anesteziologický rám – 1 ks |  |
| 33. | Odpadový set s odtokem propojitelný s operačním stolem |  |
| 34. | Sedací díl extenční |  |
| 35. | Gelová podložka hlavy – kroužek |  |
| 36. | dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství |  |

Operační stůl systémový pro traumatologii – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Elektromechanický systémový operační stůl s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory. Stůl musí být vybaven veškerým potřebným příslušenstvím, včetně mobilní základny (nohy), dálkového ovládání a dobíječe pro celý systém, výměnné univerzální segmentované desky s motoricky ovládanými pohyby |  |  |
| 1. | elektromechanický systémový operační stůl |  |
| 2. | min. šestisegmentová operační deska |  |
| 3. | šířka operační desky včetně DIN lišt max. 600 mm |  |
| 4. | RTG transparentní deska |  |
| 5. | stůl umožňuje požití C ramene pro snímkování |  |
| 6. | elektrické polohování |  |
| 7. | nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 250 kg |  |
| 8. | základna (noha stolu): - mobilní provedení pro usnadnění polohování na operačních sálech - akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího síťového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz s dostatečnou kapacitou pro až 5 dní standardní operativy - systém s odnímatelnými deskami - ovládací panel integrovaný v noze stolu pro základní nastavení poloh - panel musí být přístupný i v případě, že je navezený transportní vozík s operační deskou |  |
| 9. | oboustranné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy |  |
| 10. | dálkový ovladač – musí umožnit polohování i během výkonu – přes rouškování |  |
| 11. | kabelový ovladač, bez samostatného napájení |  |
| 12. | systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - antikolizní systém |  |
| 13. | funkce pro ovládání: - základní („nulová“) pozice zadaná jedním tlačítkem ovladače – pro uvedení všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy a případně i manipulační výšky pro převoz desky |  |
| 14. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm |  |
| 15. | napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné (s výjimkou podložek hlavy) |  |
| 16. | eurolišty pro uchycení příslušenství po celé délce |  |
| 17. | základní polohování: sekvenční automatizované plynulé pohyby omezující otřesy pacienta - výškové nastavení operační desky v rozsahu min. 620 až 1165 mm - laterální náklon min. 28° - Trendelenburg/antitrendelenburg min. 45°/-45° - laterální náklon i v poloze Trendelenburg - podélný posun operační desky od nulové polohy min. 320 mm |  |
| 18. | elektricky ovládané pohyby základní chirurgické desky: - polohování zádové sekce min. 70°/-60° - nožní sekce min. 90°/-90° |  |
| 19. | dělená plocha nožního segmentu, dvoudílné, rozevření dělené nožní části do strany |  |
| 20. | podložky horních končetin stranově stavitelné |  |
| 21. | hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |
| 22. | Helma – držák hlavy – 1 ks |  |
| 23. | Anesteziologická podložka, stavitelná, ovládání jednou rukou – 1 ks |  |
| 24. | Anesteziologický rám, vč. upínací svorky – 1 ks |  |
| 25. | Fixace ruky – 2 ks |  |
| 26. | Pás pro fixaci pacienta – 2 ks |  |
| 27. | Operační stolek pod ruku – radiolucentní, s připojením na eurolištu |  |
| 28. | Dělený zádový díl pro operaci ramene – délka zádového dílu min. 520 mm |  |
| 29. | Vozík pro dělený zádový díl |  |
| 30. | Mechanický šaut vč. upínacích svorek a pásů na nohy |  |
| 31. | Zádový díl standart |  |
| 32. | Kompletní extenční zařízení pro trakci dolních končetin (včetně vozíku a nožního dílu pro extenzi, trakční boty - pár) |  |
| 33. | Rameno k boční zarážce |  |
| 34. | Laterální zarážka min. 170 x 120 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks |  |
| 35. | Laterální zarážka velká min. 215 x 100 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks |  |
| 36. | Hlavový díl s dvojitou artikulací |  |
| 37. | Gelová podložka hlavy - kroužek |  |
| 38. | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství |  |

Operační stůl systémový pro gynekologii – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Elektomechanický systémový operační stůl s výměnnými deskami pro gynekologii. Stůl musí být vybaven veškerým potřebným příslušenstvím, včetně mobilní základny (nohy), dálkového ovládání a dobíječe pro celý systém, výměnné univerzální segmentované desky s motoricky ovládanými pohyby |  |  |
| 1. | elektromechanický systémový operační stůl |  |
| 2. | min. šestisegmentová operační deska |  |
| 3. | šířka operační desky včetně DIN lišt max. 600 mm |  |
| 4. | RTG transparentní deska |  |
| 5. | stůl umožňuje požití C ramene pro snímkování |  |
| 6. | elektrické polohování |  |
| 7. | nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 250 kg |  |
| 8. | základna (noha stolu): - mobilní provedení pro usnadnění polohování na operačních sálech - akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího síťového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz s dostatečnou kapacitou pro až 5 dní standardní operativy - systém s odnímatelnými deskami - ovládací panel integrovaný v noze stolu pro základní nastavení poloh - panel musí být přístupný i v případě, že je navezený transportní vozík s operační deskou |  |
| 9. | oboustranné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy |  |
| 10. | dálkový ovladač – musí umožnit polohování i během výkonu – přes rouškování |  |
| 11. | kabelový ovladač, bez samostatného napájení |  |
| 12. | systém vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - antikolizní systém |  |
| 13. | funkce pro ovládání: - základní („nulová“) pozice zadaná jedním tlačítkem ovladače – pro uvedení všech motoricky ovládaných částí a segmentů do základní vodorovné polohy a případně i manipulační výšky pro převoz desky |  |
| 14. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava minimální výška polstrování 80 mm |  |
| 15. | napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné (s výjimkou podložek hlavy) |  |
| 16. | eurolišty pro uchycení příslušenství po celé délce |  |
| 17. | základní polohování: sekvenční automatizované plynulé pohyby omezující otřesy pacienta - výškové nastavení operační desky v rozsahu min. 620 až 1165 mm - laterální náklon min. 28° - Trendelenburg/antitrendelenburg min. 45°/-45° - laterální náklon i v poloze Trendelenburg - podélný posun operační desky od nulové polohy min. 320 mm |  |
| 18. | elektricky ovládané pohyby základní chirurgické desky: - polohování zádové sekce min. 70°/-60° - nožní sekce min. 90°/-90° |  |
| 19. | dělená plocha nožního segmentu, dvoudílné, roztažitelné |  |
| 20. | prodlužující pánevní díl s gynekologickým výřezem |  |
| 21. | podložky horních končetin stranově stavitelné |  |
| 22. | hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |
| 23. | Pažní anesteziologická podložka, stavitelná, ovládání jednou rukou – 1 ks |  |
| 24. | Pažní anesteziologická podložka – 1 ks |  |
| 25. | Úchytka zápěstí k postranní liště stolu – 2 ks |  |
| 26. | Anesteziologický rám, vč. upínací svorky – 1 ks |  |
| 27. | Prodlužující pánevní díl – 1 ks |  |
| 28. | Americké šauty, ovládání jednou rukou, včetně upínacích svorek – 1 pár |  |
| 29. | Pás pro fixaci pacienta – 2 ks |  |
| 30. | Ramenní podpěry pro eurolištu – 1 pár |  |
| 31. | Laterální zarážka min. 170 x 120 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks |  |
| 32. | Laterální zarážka velká min. 215 x 100 mm, stavitelná výškově i stranově – 2 ks |  |
| 33. | Rameno k boční zarážce – 2 ks |  |
| 34. | Vozík pro příslušenství |  |
| 35. | Gelová podložka hlavy - kroužek |  |
| 36. | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství |  |

| Ostatní požadavky – platí pro všechny 4 ks operačních stolů |  |
| --- | --- |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.