Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Popis přístroje |  |  |
| 2 ks univerzální porodní lůžko Pro účely porodních sálů je požadováno univerzální porodní lůžko využitelné i pro delší pobyt rodičky, v době před i po porodu. Zároveň musí být vhodné pro okamžitou a rychlou přepravu rodičky na jiné oddělení v naší nemocnici, případně pro rychlý přesun na jiné transportní lůžko. Proto má mít charakteristiku standardního nemocničního lůžka a v případě potřeby musí být snadno a rychle „překonfigurováno“ na lůžko porodní. Mezi hlavní vlastnosti patří praktické rozměry lůžka, dobré jízdní vlastnosti, provoz na zabudovaný akumulátor a možnost rychlého sklopení a zvednutí integrovaných postranic. Pro snadný přesun rodičky z postele na porodní lůžko bez nebezpečných mezer je požadován ideální obdélníkový půdorys ložné plochy. |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Ložná plocha lůžka s matrací z omyvatelného materiálu odolného dezinfekčním prostředkům. | Ano |  |
| Šířka ložné plochy v prostoru horní části těla min. 85 cm. | min. 85 cm |  |
| Čelo lůžka u hlavy pacientky odnímatelné. | Ano |  |
| Integrované sklápěcí postranice s ovládáním jednou rukou. | Ano |  |
| Ovládací panely pro obsluhu a vlastní ovládací panel pro rodičku na obou stranách lůžka integrované do postranic. | Ano |  |
| Blokování funkce ovládání pro rodičku nastavitelné pouze obsluhou lůžka. | Ano |  |
| Elektrické nastavení výšky lůžka v rozsahu min. 60 cm (jako lůžko) až 99 cm (např. porod, transport, resuscitace) měřené od podlahy včetně matrace. | rozsah min. 60 cm až 90 cm |  |
| Náklon pánevního dílu proti zdvihu zádového dílu. Toto nastavení ložné plochy zabraňuje posunu (sjíždění) rodičky. Oba díly elektricky ovládané. | Ano |  |
| Nastavení pozice Trendelenburg pro celou ložnou plochu lůžka. | Ano |  |
| Mechanické ovládání polohy KPR z obou stran. Ovládací prvky jsou navzájem nezávislé. | Ano |  |
| Nožní část snadno a rychle zasunutelná pod ložnou plochu pro použití lůžka v porodní fázi. | Ano |  |
| Rychlá a neomezená manévrovatelnost opěrek chodidel a lýtek, ovládané jednou rukou. | Ano |  |
| Integrovaná pomocná porodní madla sklopná pod lůžko. | Ano |  |
| Infuzní stojan výškově nastavitelný umístěný u hlavy rodičky, nezvětšující půdorys lůžka a použitelný při všech polohách lůžka. | Ano |  |
| Integrovaná nerezová nádoba s objemem | min. 8 litrů |  |
| Bezpečnostní noční podsvícení. | Ano |  |
| Šířka lůžka včetně příslušenství (šířka otvoru dveří na pracovišti 100cm). | max. 99 cm |  |
| Maximální zatížení lůžka | min. 225 kg pro ložnou plochu |  |
| Maximální zatížení jen nožní část | min. 150 kg |  |
| Průměr koleček | min. 15cm |  |
| Pedál centrální brzdy všech 4 koleček na obou stranách. | Ano |  |
| Směrové kolečko a transportní madlo usnadňující jízdu s lůžkem. | Ano |  |
| Ochranné dorazové prvky na koncích lůžka. | Ano |  |
| Integrovaný záložní akumulátor s indikátorem stavu nabití. | Ano |  |
| Veškeré příslušenství lůžka jako jeho nedílná součást transportovatelná vždy spolu s lůžkem, i když není příslušenství aktuálně použito. | Ano |  |
| Napájení ze sítě 230V/50Hz. | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | Ano |  |
| Záruka 24 měsíců. | Ano |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. | Ano |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.