Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

Harmonický skalpel  – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Ultrazvukový skalpel pro hemostatické řezání měkkých tkání prostřednictvím kmitající čepele na pojízdném stolku. |  |
| Základní parametry |  |
| Ultrazvukový chirurgický nástroj s možností rozšíření o systémem aspirace a irigace. |  |
| Bezpečná koagulace cév do průměru 5mm. |  |
| Min. dvě pracovní frekvence (25, 50 kHz). |  |
| Výstupní kontinuální výkon min. 100 W. |  |
| Možnost nastavení ultrazvukového výkonu v deseti úrovních. |  |
| Ovládání ruční nebo nožní. Nožní pedál součástí dodávky. |  |
| Možnost uvedení přístroje do Stand-by módu pro zabránění nechtěného sepnutí. |  |
| Zvukový a optický alarm v případě chybového stavu. |  |
| Optická a zvuková indikace zatížení sondy, detekce přetížení sondy. |  |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje s následným nastavením posledních použitých parametrů. |  |
| Automatické odsávání mlhy z operačního pole. |  |
| Široké dostupné instrumentarium obsahuje přímé a šikmé kleště vyráběné v provedení pro otevřenou i laparoskopickou chirurgii a háčky. |  |
| Nástroje s in-line a pistolovou rukojetí, alespoň 4 různé pracovní délky pro různé typy operací. |  |
| Nástroje v titanovém provedení resterilizovatelné v autoklávu při teplotě do 134°C. |  |
| Ultrazvukový měnič resterilizovatelný v autoklávu při teplotě do 134°C. |  |
| Systém bez potřeby chlazení s tichým chodem. |  |
| Příslušenství v rámci dodávky: - ultrazvukový měnič s kabelem pro připojení ke generátoru, - kleště přímé s pistolovou rukojetí, délka 36 mm, průměr 5 mm, - nástroj na čištění kleští. |  |
| Napájení přístroje 230V/50Hz. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |