Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

1 ks - Hybridní systém pro současné použití ultrazvukové a bipolární vysokofrekvenční energie za účelem zatavení a protnutí cév a tkání vč. 1 ks pojízdného přístrojového vozíku

Minimální technické požadavky:

|  | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Hybridní systém pro současné použití ultrazvukové a bipolární vysokofrekvenční energie za účelem zatavení a protnutí cév a tkání |  |
| Požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 320 W, monopolární min. 300 W. |  |
| Procesorem řízená jednotka. |  |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů. |  |
| Porty pro zapojení min. 4 bipolárních nebo min 4 monopolárních aktivních elektrod. |  |
| Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem. |  |
| Režimy Autostart a Autostop. |  |
| Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci (min. čistá, smíšená a sprej koagulace, endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI). |  |
| Ovládací a informační barevný dotykový displej. |  |
| Uživatelské programování generátoru - možnost uložení nastavení. |  |
| Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka. |  |
| Hybridní systém pro současné použití ultrazvukové a bipolární vysokofrekvenční energie pro přerušení tkáně. |  |
| Bipolární nebo kombinovaná koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulované bipolární a ultrazvukové energie (ověřeno FDA certifikátem) pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání ve srovnání s běžnými bipolárními nebo ultrazvukovými přístroji – komplexní soubor systémů umožňující v laparoskopii a otevřené operativě kombinovanou koagulaci cév a tkání do průměru 7 mm a následné přerušením cévy jedním kompaktním nástrojem. Protnutí tkáně prostřednictvím ultrazvuku. |  |
| Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření. |  |
| Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta. |  |
| Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie. |  |
| Možnost připojení duální neutrální elektrody. |  |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole. |  |
| Součástí dodávky: |  |
| Laparoskopické nástroje 5 mm pro koagulaci velkých cév a silných tkání do tloušťky 7 mm pro 5 výkonů včetně dvou kusů propojovacích autoklávovatelných kabelů. |  |
| 1ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci. |  |
| 1ks gumová neutrální elektroda a 1ks kabel k neutrální elektrodě. |  |
| 50ks dělená jednorázová neutrální elektroda a 1ks kabelu k neutrální elektrodě. |  |
| 1ks monopolární ručka. |  |
| Přístrojový vozík pojízdný |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. |  |