Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Popis přístroje |  |  |
| Fetomaternální kardiotokograf (KTG) pro sledování rodičky a dítěte na lůžkovém oddělení gynekologie: 1 ks intrapartální monitor + 1 ks telemetrické jednotky |  |  |
| Základní parametry KTG |  |  |
| Dvoukanálová monitorace dvojčat | Ano |  |
| Automatická detekce pohybu plodu | Ano |  |
| Snímání srdeční frekvence plodu (US) | Ano |  |
| Monitorace děložních stahů (TOCO) | Ano |  |
| Analýzy a interpretace KTG záznamů dle kritérií Dawes/Redman, včetně analýzy variability KTG křivky v přístroji, nikoli v externím zařízení | Ano |  |
| Rozsah tepové frekvence plodu | min. 50 bpm – 240 bpm |  |
| Rozlišení tepové frekvence plodu | 1 bpm |  |
| Přesnost měření tepové frekvence plodu | ±2 bpm |  |
| Barevný LCD displej pro dotykové ovládání přístroje s úhlopříčkou | min. 6“ |  |
| Displej musí zajišťovat optimální viditelnost měřených veličin. | Ano |  |
| Zobrazení všech údajů (matka + plod, matka, plod) na jedné obrazovce. | Ano |  |
| Verifikace kanálů mezi plody, mezi matkou a plody | Ano |  |
| Nastavitelné audiovizuální alarmy | Ano |  |
| Nastavitelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu | Ano |  |
| Indikátor kvality signálu pro snadnější polohování sond | Ano |  |
| Připojení telemetrických voděodolných sond – samostatná telemetrická jednotka | Ano |  |
| Monitorace pulzu matky | Ano |  |
| Přímé monitorování srdeční frekvence plodu pomocí skalpové elektrody | Ano |  |
| Monitorace matky – EKG, NIBP a SpO2 | Ano |  |
| Přímé měření nitroděložního tlaku (IUP) | Ano |  |
| Připravenost pro připojení do centrálního monitorovacího systému příslušného výrobce. | Ano |  |
| Kompaktní provedení přístroje | Ano |  |
| Snadná manipulace přístroje (max. hmotnost 6,5 kg pro potřeby přenášení k rizikovým pacientkám apod.) | max. 6,5 kg |  |
| Ovládání v českém jazyce | Ano |  |
| Integrovaný zapisovač na termocitlivý papír: - nastavitelná rychlost pomalého tisku 1 cm/min, 2 cm/min, 3 cm/min - zápis naměřených dat do paměti v rozsahu - dodatečný tisk v případě potřeby (např. při nedostatku papíru, vyžadována duplicita záznamu apod.) | 1 cm/min, 2 cm/min, 3 cm/min min. 6 hodin Ano |  |
| Příslušenství a spotřební materiál: - 1x voděodolná TOCO sonda (stupeň krytí alespoň IPX7) - 2x voděodolná US sonda (stupeň krytí alespoň IPX7) - kompatibilní vozík s minimálně 2 bržděnými kolečky a se zásuvkami - min. 12ks UZV gelu - 5 x termocitlivý papír - min. 5 pásů - sada 3ks manžet NIBP různé velikosti - 5ks skalpových elektrod - saturační čidlo | Ano |  |
| Základní parametry KTG telemetrické jednotky |  |  |
| - Bezdrátová monitorovací kardiotokografická jednotka připojitelná k dodávanému KTG, vzájemná komunikační kompatibilita s KTG a centrálním monitorovacím systémem výrobce. | Ano |  |
| - Externí i interní monitorování plodu. | Ano |  |
| - Voděodolné bezdrátové/bezkabelové sondy – možnost monitorování pod vodou (typ krytí min IPX7). | Ano |  |
| - Indikátor stavu baterie a stavu bezdrátového spojení sondy se základní stanicí. | Ano |  |
| - Kapacita baterie v sondách pro monitorování. | min. 8 hodin |  |
| - Doba nabíjení sond | max. 6,5 hodiny |  |
| - Uživatelsky vyměnitelné baterie v sondách nebo doživotní záruka na bezplatnou výměnu baterie do 48 hod od nahlášení oprávněné osobě dle smlouvy. | Ano |  |
| - Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice. | Ano |  |
| - Základní jednotka přijímá signál telemetrických sond. | Ano |  |
| - Základní jednotka dobíjí baterie telemetrických sond. | Ano |  |
| - Napájení základní jednotky prostřednictvím připojeného kardiotokografu (požadavek na kompatibilitu s KTG). | Ano |  |
| - Možnost o rozšíření snímání EKG matky. | Ano |  |
| Vybavení sondami: - US sonda telemetrická – monitorování srdeční frekvence plodu - TOCO sonda telemetrická – monitorování děložních stahů matky | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | Ano |  |
| Záruka 24 měsíců. | Ano |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. | Ano |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.