Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky: UZ přístroj pro fast screening s doppl. modulem k vyšetření cév – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Vysoce mobilní ultrazvukový diagnostický přístroj vhodný pro urgentní medicínu s bateriovým provozem. |  |
| Základní parametry |  |
| Mobilní stabilní podvozek s bržděnými kolečky, madlem, úložnými přihrádkami na příslušenství a min. 3 držáky na sondy, výškově stavitelná poloha. |  |
| Monitor o úhlopříčce min. 15“. |  |
| Interaktivní dotykový ovládací monitor/panel pro rychlé a uživatelsky snadné ovládání přístroje, omyvatelný a dezinfikovatelný. Přístroj bez alfanumerické klávesnice a dalších HW ovládacích prvků. |  |
| Plně digitální přístroj s širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení. |  |
| Frekvenční rozsah přístroje 1 – 18 MHz. |  |
| Aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond. |  |
| Provoz na baterii integrovanou přímo v přístroji po dobu min. 120 min. |  |
| Rychlý start systému ze stand-by režimu při bateriovém i síťovém provozu – max. 20 sec. |  |
| Interní SSD o kapacitě minimálně 128 GB pro uložení dat. |  |
| Ukládání RAW dat na interní disk. |  |
| Archivace v RAW datech či PC formátech na USB. |  |
| Rozhraní DICOM 3.0, min. Storage, Worklist. |  |
| Triplexní režim u všech elektronický sond. |  |
| SW pro vizualizaci jehly, automatické měření průměru dolní duté žíly (IVC), automatické měření B-line. |  |
| Integrovaný přednastavený protokol pro urgentní medicínu FAST/e-FAST, záznam do přehledné zprávy. |  |
| Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení. |  |
| Automatická úprava zisku a TGC. |  |
| Automatická optimalizace dopplerovských parametrů. |  |
| Paměťová smyčka pro uložení min. 2 000 snímků s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu, min. 30s kontinuální záznam. |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze. |  |
| Komplexní multioborová přednastavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice, kalkulace a popisky. |  |
| Automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D apod. |  |
| Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy apod. |  |
| Min. 4x USB konektor pro připojení externích paměťových zařízení. |  |
| Obrazový výstup (D-DVI nebo HDMI) pro napojení externího monitoru. |  |
| Napájení přístroje 230V/50Hz, integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti. |  |
| Zobrazovací režimy |  |
| 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích. |  |
| 2D na harmonických frekvencích na všech sondách včetně pulzní substrakce a diferenciálního harmonického zobrazení. |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách. |  |
| Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení aktivní i v režimech harmonickém, barevném mapování i v duplexním a triplexním režimu. |  |
| M-mód, anatomický M-mód. |  |
| PW pulzní dopplerovské zobrazení. |  |
| HPRF pulzní dopplerovské zobrazení. |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení (CFM) krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí. |  |
| TDI – tkáňové dopplerovské zobrazení. |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách. |  |
| Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase. |  |
| Sondy |  |
| Konvexní sonda (hloubka vyšetření min. 33 cm; frekvenční rozsah 2-5 MHz). |  |
| Lineární sonda (šířka sondy min. 40 mm; frekvenční rozsah 4-9 MHz). |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je dále zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |
| Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o. Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.