## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje ČÁST 1: „Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje – motodlahy a cvičební stroje“
Přístroj: Motodlaha pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Programovatelná motodlaha pro rehabilitaci kolene, kyčle a hlezenního kloubu. Motodlaha je určena pacientům zejména po traumatech dolní končetiny.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Motodlaha pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku
Celkový počet kusů: 2 (dva, Chirurgie / Traumatologie Jičín)
Jeden přístroj pro terapii všech 3 kloubů dolní končetiny (kyčel, koleno, hlezno)
Integrovaný modul pro terapii hlezenního kloubu
Možnost terapie i dětských pacientů
Dálkové ovládání s dotykovým displejem, nebo LCD displejem a membránovou klávesnicí
Možnost uložení min. 50 uživatelských terapeutických protokolů v paměti přístroje, nebo na externím přenosném paměťovém médiu
Nastavitelná délka motodlahy dle délky končetiny
Nastavitelné parametry: čas terapie, rychlost pohybu, počáteční a koncový úhel, maximální síla (při jejím dosažení dojde k zastavení pohybu a přepnutí na opačný směr - bezpečnostní funkce)
Extenze/flexe kyčle v rozsahu min. +10° až +75°
Extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až +120°
Extenze/flexe hlezna v rozsahu min. -20° až +40°
Max. rychlost posuvu min. 210°/min
Funkce postupného rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot i zvětšení rozsahu pohybu během cvičení s možností nastavení přestávky samostatně pro extenzi a flexi
Možnost rychlého nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta během terapie
Napájení ze sítě 230V/50Hz
Příslušenství
Celkem 2ks Transportní vozík pro přesun přístroje
Celkem 2ks Dálkový ovladač s dotykovým displejem, nebo LCD displejem a membránovou klávesnicí
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického oddělení Nemocnice Jičín
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2a) kupní smlouvy.
.................................................................
V ......................... dne: |  | Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení (vč. razítka)