## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje ČÁST 1: „Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje – motodlahy a cvičební stroje“
Přístroj: Cvičební a posilovací počítačem řízené rehabilitační stroje vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Jedná se o moderní rehabilitační cvičební stroje, řízené počítačem. Soustava cvičebních strojů umožňuje cvičení a dohled nad více pacienty současně. Zajištěn je bezpečný a plynulý přirozený pohyb s možností nastavitelné zátěže, bez negativního vlivu na klouby a vazy. Nastavitelné zatížení, omezovače rozsahu pohybu a další bezpečnostní funkce umožňují včasnou rehabilitaci po operaci nebo zranění, ale tyto stroje jsou vhodné i pro rehabilitaci v rámci následné péče. Použití cvičebních strojů v rehabilitační péči přináší bezpečné cvičení s jednoduchým ovládáním. Stroje jsou nenáročné na prostor, může cvičit více pacientů pod dohledem jednoho fyzioterapeuta, současné cvičení více pacientů má pozitivně motivující efekt. Nezbytným příslušenstvím cvičebních a posilovacích strojů je vyhodnocovací software pro záznam a analýzu dat, získaných během jednotlivých cvičení konkrétních pacientů, společně s potřebným hardware. Pacienti dle povahy základního onemocnění absolvují po ukončení cvičení na těchto strojích další individuální terapie v rámci rehabilitačního oddělení, oddělení následné péče, či ambulantní terapie dle potřeby po propuštění do domácí péče.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Cvičební a posilovací stroj pro zdvih a tah
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačově řízený stroj současně pro zdvih a tah k bezpečnému procvičování a posilování různých částí těla; lze posilovat svalstvo trupu, protahovat zkrácené svalové skupiny a procvičovat pohyby páteře i končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu
Sedák s elektronicky nastavitelnou výškou
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem
Individuální nastavení parametrů terapie
Madla pro horní končetiny pacienta
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky
2. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování hrudníku a paží
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačově řízený stroj pro posílení hrudníku a paží; lze posilovat svalstvo trupu, protahovat zkrácené svalové skupiny a procvičovat pohybu páteře i končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu
Sedák s elektronicky nastavitelnou výškou
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem
Individuální nastavení parametrů terapie
Madla pro horní končetiny pacienta
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky
3. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování a posilování zad a břicha
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačově řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování svalstva zad a břicha, svalstva trupu, k protahování zkrácené svalové skupiny a procvičování pohybu páteře; lze využít léčebně, preventivně i kondičně
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu
Sedák s elektronicky nastavitelnou výškou
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem
Individuální nastavení parametrů terapie
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky
4. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování dolních končetin přednožováním a zanožováním
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačově řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování dolních končetin v sagitální rovině, posiluje a protahuje svalstvo dolních končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu dolních končetin
Elektronicky nastavitelná opora zad a dolních končetin
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem
Individuální nastavení parametrů terapie
Madla pro horní končetiny pacienta
Pacientské popruhy pro fixaci dolních končetin
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky
5. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování dolních končetin v abdukci a addukci
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačově řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování dolních končetin ve frontální rovině - abdukce a addukce dolních končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu dolních končetin
Elektronicky nastavitelná opora zad
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem
Individuální nastavení parametrů terapie
Madla pro horní končetiny pacienta
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky
6. Cvičební a posilovací stroj pro procvičování hrudníku a paží bezbariérový
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačově řízený stroj pro bezpečné procvičování a posilování hrudníku a horních končetin s bezbariérovým přístupem, lze posilovat svalstvo trupu, protahovat zkrácené svalové skupiny a procvičovat pohyby páteře i končetin; lze využít léčebně, preventivně i kondičně
Regulovatelná zátěž pro bezpečný a přirozený pohyb pacienta bez negativního vlivu na klouby a vazy
Konstrukce stroje musí umožnit terapii pacienta na pojízdném křesle o šířce min. 60 cm
Integrovaný systém omezení rozsahu pohybu
Dotyková obrazovka pro ovládání systému fyzioterapeutem i pacientem
Individuální nastavení parametrů terapie
Madla pro horní končetiny pacienta
Integrovaný bezpečnostní prvek pro vypnutí systému v případě nebezpečí
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Min. 2ks přenosné paměťové médium pro ukládání uživatelských programů jako součást dodávky
7. Zdroje energie pro cvičební stroje
Je-li zdrojem energie pro pohon cvičebních strojů, popsaných výše v bodech č. 1 - 6, kromě elektrické energie rovněž stlačený vzduch, vyráběný kompresorem, musí výrobní kapacita tohoto kompresoru pokrýt příkon všech cvičebních strojů při jejich současném provozu. Konstrukce kompresoru musí eliminovat riziko úniku provozních kapalin mimo těleso kompresoru. Umístění kompresoru musí splňovat požadavky na hygienické limity hlučnosti v místnosti s cvičebními stroji a rovněž i v nejbližším okolí (platí v případech, bude-li kompresor umístěn vně nebo uvnitř budovy). Elektrické napájení ze sítě 1x 230V nebo 3x 400V / 50Hz. Rozvod stlačeného vzduchu k jednotlivým cvičebním strojům musí být zajištěn prostřednictvím trubkového nebo hadicového vedení s odbočkami, jehož dodávka a instalace je součástí zakázky. Trubkové nebo hadicové vedení stlačeného vzduchu k jednotlivým cvičebním strojům musí být umístěno společně s kabely elektrického napájení do povrchových instalačních lišt takovým způsobem, aby byly dodrženy požadavky příslušných norem ČSN a zároveň aby toto vedení nenarušovalo užitný prostor cvičebních strojů a nebránilo bezpečnému pohybu osob mezi jednotlivými cvičebními stroji. Je-li zdrojem energie pro pohon cvičebních strojů, popsaných výše v bodech č. 1 - 6, pouze elektrická energie, musí být napájecí kabely k jednotlivým cvičebním strojům umístěny do povrchových instalačních lišt takovým způsobem, aby byly dodrženy požadavky příslušných norem ČSN a zároveň aby toto vedení nenarušovalo užitný prostor cvičebních strojů a nebránilo bezpečnému pohybu osob mezi jednotlivými cvičebními stroji.
8. Systém pro záznam a analýzu dat
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Jedná se o příslušenství k cvičebním a posilovacím strojům - vyhodnocovací software pro záznam, analýzu a archivaci dat, získaných během jednotlivých cvičení konkrétních pacientů, společně s potřebným hardware
Mikroprosesorově řízená ovládací a vyhodnocovací stanice
Integrovaná databáze pacientů, terapiíí a jejich výsledků
Možnost ukládání a exportu výsledných zpráv ve formátu *pdf nebo jiném, běžně používaném formátu
Integrované čtecí zařízení pro přenosné paměťové médium s uživatelskými programy
Datová komunikace s jednotlivými cvičebními a posilovacími stroji
Systém je nedělitelnou součástí systému cvičebních a posilovacích strojů, popsaného výše v bodech č. 1 - 7
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, příp. stlačený vzduch)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
výchozí elektrická revize všech instalovaných zařízení, kterých se to týká
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících, zadavatelem určených prostorech Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2b) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)