## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Transportní a sprchová lehátka a křesla pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6581 | lehátko transportní pro přepravu pacientů | 9
Snadná obsluha transportního vozíku
Všechny funkce jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie
Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem
Výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru
Dvoudílná ložná plocha s povrchem ze zdravotnické koženky
Zádový díl polohovatelný pomocí pístnice
Skládací nerezové zábrany zajišťující pacienta proti pádu při transportu
Plastový kryt podvozku usnadňující čištění a desinfekci lehátka
Součástí vozíku infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochu, a odkládací závěsný košík
Vozík lze doplnit o fixační pásy
Plastová kolečka o průměru 200 mm s centrální brzdou a dvěma nášlapnými pákami
Rozměry: max. 88 x 210 cm
Rozměr LP: min. 72 x 200 cm
Nosnost: min. 170 kg
Výška zdvihu ložné plochy min. 70-105 cm
Čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy
Možnost volby barevného odstínu kovových částí
a koženky dle vzorníků
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6700 | lůžko sprchové vč.polstrované vany a odpadní hadice | 8
4x otočná bržděná kolečka pr. min. 100 mm
hydraulické ovládání zdvihu a spouštění sprchovacího modulu lůžka v rozsahu min. 60-90 cm
plastová polstrovaná vana s vyklápěcími boky
měkká matrace se zapuštěnými odpadními kanálky
bezpečná aretace boků
dezinfikovatelný povrch
rozměr ložné plochy min. 60 x 195 cm
odpadní hadice, podhlavník a zátka
nosnost min. 150 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6582 | křeslo transportní pro přepravu pacientů | 10
zesílený rám
sklopné postranice
sklopné stupačky
přední plná kola
parkovací brzdy
držák berlí
madlo pro obsluhu
zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch
nosnost alespoň 150 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-6728 | křeslo sprchového, pojízdné | 6
polstrované sedátko s výřezem
opěrka zad
sklopné područky
stupačka
toaletní nádoba
zesílená konstrukce rámu
nosnost alespoň 150 kg
kolečka s nášlapnou brzdou
omyvatelný, dezinfikovatelný povrch