## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Kombinované přístroje pro vertikalizaci a mobilizaci
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Robotický přístroj, určený k vertikalizaci a mobilizaci imobilních pacientů, k obnově pohybu dolních končetin. Umožňuje rehabilitaci v časném stadiu onemocnění, minimalizuje nežádoucí změny v pohybovém, nervovém, zažívacím i kardiovaskulárním systému. Je též významnou prevencí vzniku dekubitů. Další léčebnou možností je pohyb dolních končetin, čímž je bráněno sekundárním změnám, jako je svalové oslabení či kontraktury. Podporuje mobilizaci pacientů upoutaných na lůžko, je prevencí komplikací imobility. Přístroj je určen pro rehabilitaci imobilních pacientů, převážně neurologických (zejména po mozkových příhodách), dále po traumatech způsobujících imobilitu (zejména úrazy páteře, mozku, polytraumata), ale i u pacientů s jinými onemocněními, způsobujícími dlouhodobou nepohyblivost. Tento typ terapie výrazně urychluje rehabilitační proces tím, že umožňuje co nejčasnější vertikalizaci a nácvik mobility, předchází sekundárním komplikacím jako jsou dekubity, svalové kontraktury, atrofie svalstva, infekty. Zlepšuje i bdělost pacientů s poškozením mozku, má kladný vliv na psychiku. To vše má zásadní význam v návazné péči pro zrychlení RHB procesu. Přínosem je zkvalitnění péče, eliminace komplikací a v neposlední řadě i ekonomické úspory (při komplikacích). Po časné intenzivní rehabilitaci pokračují pacienti v RHB procesu na akutních lůžkách, dle stavu v rehabilitačních ústavech či lázních, případně i ambulantně.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Celkový počet kusů: 3 (tři, z toho 1ks Chirurgie / Traumatologie Jičín, 1ks Neurologie / Rehabilitace Jičín a 1ks Rehabilitace Nový Bydžov)
Robotický systém pro rehabilitaci dolních končetin pacientů s neurologickými nebo post-traumatickými poškozeními - obecně s těžkým postižením hybnosti dolních končetin
Systém, skládající se ze dvou navzájem nezávislých částí (část s robotickým pohybovým mechanismem a řídicí jednotkou a část pro vertikalizaci pacienta s variabilním elektromechanickým nastavením pozic), umožňující provádění terapie rovněž u pacientů, sedících na invalidním vozíku při zajištění bezpečnostními popruhy
Mobilní provedení s kolečky obou částí systému
Stavěcí systém, umožňující vertikalizaci pacienta do vzpřímené pozice z polohy vleže i vsedě bez nutnosti použití závěsného zvedacího systému
Zajištění pohybu dolních končetin pacienta prostřednictvím integrovaného motorizovaného simulátoru chůze s možností asymetrie a definování míry stranové dopomoci
Možnost provádění terapie vleže, vsedě i ve vertikální poloze
Využitelné módy terapie: pasivní, asistovaný a aktivní
Možnost unilaterální i bilaterální terapie, detekce asymetrie při svalové dysbalanci a speciální terapie hemiplegických pacientů
Možnost nastavení pohybového systému jako stepper, nožní tlak, cyklické šlapání, vibrace pro nácvik propriocepce, prevence syndromu padající špičky
Frekvence pohybu nastavitelná až do 80 kroků za minutu s možností omezení rozsahu pohybu od 0° do 360° v obou směrech
Nastavení systému podle délky dolních končetin
Nastavitelné opory dolních končetin pro zabránění hyperextenze dolních končetin
Polstrované segmenty pro opěru zadní části těla a hlavy
Podpěry chodidel s nášlapnými plochami s fixačními popruhy pro standardní terapii a rovněž ve variantě pro nácvik dorzální flexe na magnetické panely
Univerzálně nastavitelný pacientský postroj s podporou minimálně v oblasti hrudníku, pánve a bérce
Řídicí jednotka systému s ovládáním pomocí dotykové obrazovky se zobrazením základních parametrů terapie a integrovaným zpětnovazebním motivačním systémem s virtuální realitou pro terapii a objektivizaci pacienta
Bezpečnostní mechanismus pro manipulaci s pacientem v případě výpadku el. napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Integrované STOP tlačítko pro nouzové vypnutí systému
Opora horních končetin v sagitální rovině a úchopová madla pro horní končetiny ve frontální rovině, výškově nastavitelná
Integrovaná databáze pacientů
Maximální přípustná výška pacienta min. 200 cm
Maximální přípustná hmotnost pacienta min. 150 kg
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického oddělení Nemocnice Jičín, neurologického / rehabilitačního oddělení Nemocnice Jičín a rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)