Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky: mobilní operační stůl pro chirurgickou operativu – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Parametr | Status | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 5 dílů | požadováno |  |
| 2. | nožní díl, dělený, s možností nastavení polohy „do kleku“ pro proktologické výkony | požadováno |  |
| 3. | elektrické polohování: - nahoru/dolu - Trendelenburt/antiTrendelenburg - laterální náklony - zádová sekce - nožní segmenty vertikálně stavitelné - podélný posun | požadováno |  |
| 4. | pracovní deska: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 600 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | požadováno |  |
| 5. | longitudinální posun pracovní desky min. 300 mm | požadováno |  |
| 6. | základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | požadováno |  |
| 7. | akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | požadováno |  |
| 8. | spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) | požadováno |  |
| 9. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | požadováno |  |
| 10. | maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg | požadováno |  |
| 11. | 4 dvojitá kolečka pro lepší rozložení hmotnosti stolu a tím nižší zátěž pro podlahu | požadováno |  |
| 12. | aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití nebo funkcionalita, která zajišťuje plnou stabilitu stolu např. elektronické vysunutí čtyř stabilizačních válců umístěných mezi dvojitými kolečky, nebo aretačních kolíků spuštěných na podlahu, čímž dojde k nadzvednutí stolu tak, že během zákroku stojí stůl na stabilizačních válcích či aretačních kolících a to s garancí 100% stability při všech operačních výkonech a se zajištěním nosnosti ve všech polohách a polohách v zatížení | požadováno |  |
| 13. | možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu „ tvaru V“ | požadováno |  |
| 14. | elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | požadováno |  |
| 15. | bezdrátový dálkový ovladač | požadováno |  |
| 16. | stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 600 - 1050 mm (bez polstrování) | požadováno |  |
| 17. | zabudovaný záložní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie | požadováno |  |
| 18. | deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | požadováno |  |
| 19. | minimální rozsah laterálního náklonu ±20° | požadováno |  |
| 20. | elektrické nastavení - pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-40° | požadováno |  |
| 21. | elektrické nastavení - rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ± 25° | požadováno |  |
| 22. | minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. 80°/-90° | požadováno |  |
| 23. | podélný posun min. 300 mm | požadováno |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| 24. | podložka ruky anesteziologická | požadováno 2 ks |  |
| 25. | fixace ruky | požadováno 2 ks |  |
| 26. | nastavitelný fixační pás na tělo pacienta | požadováno 2 ks |  |
| 27. | anesteziologický rám | požadováno 1 ks |  |
| 28. | upínací svorky | požadováno |  |
| 29. | boční zarážka stavitelná ve všech rovinách | požadováno 2 ks |  |
| 30. | mechanické (gynekologické) shauty | požadováno 2 ks |  |
| 31. | odpadový set s odtokem propojitelný s operačním stolem | požadováno 1 ks |  |
| 32. | sedací díl extenční | požadováno 1 ks |  |
| 33. | 4 dílný nožní díl s možností polohy do kleku a min. nosností 250 kg | požadováno 1 ks |  |
| 34. | hlavový díl s dvojitou artikulací | požadováno 1 ks |  |
| 35. | extenční zádový díl | požadováno 1 ks |  |
| 36. | vozík na příslušenství | požadováno 1 ks |  |

Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek.

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Všeobecné požadavky: mobilní operační stůl pro traumatologii – 1 ks

Minimální technické požadavky:

|  | Parametr | Status | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na min. 6 dílů - hlavový díl s dvojitou artikulací - zádový díl - nožní díl, dělený, dvoudílný | požadováno |  |
| 2. | pracovní deska min. 6ti – dílná: - deska plně RTG transparentní - max. šířka desky s eurolištami 590 mm - možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) | požadováno |  |
| 3. | základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku | požadováno |  |
| 4. | akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu | požadováno |  |
| 5. | spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) | požadováno |  |
| 6. | polstrování operačního stolu: - komfortní, zabraňující vzniku proleženin - snadno odnímatelné a čistitelné - antistatická úprava - minimální výška polstrování 80 mm | požadováno |  |
| 7. | maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg | požadováno |  |
| 8. | 4 dvojitá kolečka pro lepší rozložení hmotnosti stolu a tím nižší zátěž pro podlahu | požadováno |  |
| 9. | aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití nebo funkcionalita, která zajišťuje plnou stabilitu stolu např. elektronické vysunutí čtyř stabilizačních válců umístěných mezi dvojitými kolečky, nebo aretačních kolíků spuštěných na podlahu, čímž dojde k nadzvednutí stolu tak, že během zákroku stojí stůl na stabilizačních válcích či aretačních kolících a to s garancí 100% stability při všech operačních výkonech a se zajištěním nosnosti ve všech polohách a polohách v zatížení | požadováno |  |
| 10. | mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) | požadováno |  |
| 11. | elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače | požadováno |  |
| 12. | bezdrátový dálkový ovladač | požadováno |  |
| 13. | stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 600 – 1050 mm (bez polstrování) | požadováno |  |
| 14. | zabudovaný záložní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie | požadováno |  |
| 15. | deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě | požadováno |  |
| 16. | hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost | požadováno |  |
| 17. | minimální rozsah laterálního náklonu ±20° | požadováno |  |
| 18. | elektrické nastavení - pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-40° | požadováno |  |
| 19. | elektrické nastavení - rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. ± 25°. | požadováno |  |
| 20. | minimální rozsah flex pozice – minimálně ±40° | požadováno |  |
| 21. | minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou +80°/-90° | požadováno |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| 22. | helma – držák hlavy | požadováno 1 ks |  |
| 23. | podložka ruky anesteziologická | požadováno 1 ks |  |
| 24. | fixace ruky | požadováno 2 ks |  |
| 25. | stolek pod ruku operační – radiolucentní, s připojením na eurolištu | požadováno 1 ks |  |
| 26. | nastavitelný fixační pás na tělo pacienta | požadováno 2 ks |  |
| 27. | anesteziologický rám | požadováno 1 ks |  |
| 28. | upínací svorka | požadováno |  |
| 29. | kloubové rameno pro boční zarážku | požadováno 1 ks |  |
| 30. | boční zarážka stavitelná | požadováno 2 ks |  |
| 31. | mechanický shaut vč. upínacích svorek a pásů na nohy | požadováno 1 ks |  |
| 32. | dělený zádový díl pro operaci ramene – délka zádového dílu min. 520 mm+ boční držáky trupu | požadováno 1 ks |  |
| 33. | vozík pro dělený zádový díl | požadováno 1 ks |  |
| 34. | držák pro artroskopie kolene držák kolene pro hřebování bérce s držákem kondylů femuru | požadováno 1 ks |  |
| 35. | nožní deska k extenzi, piece | požadováno 1 ks |  |
| 36. | trakční bota – kožená, pair | požadováno 1 ks |  |
| 37. | kompletní trakční zařízení pro dolní končetiny včetně vozíku | požadováno 1 ks |  |
| 38. | nožní díl k extenzi | požadováno 1 ks |  |
| 39. | zádový díl standart | požadováno 1 ks |  |
| 40. | hlavový díl s dvojitou artikulací pro záklon hlavy | požadováno 1 ks |  |
| 41. | gelová podložka hlavy - kroužek | požadováno 1 ks |  |
|  | nožní díl dělený – dvoudílný, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru | požadováno 1 ks |  |
|  | vozík pro příslušenství | požadováno 1 ks |  |

Požadavek zadavatele: veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek.

| Ostatní požadavky – platí pro všechny 2 ks operačních stolů |  |
| --- | --- |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.