## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroj pro posturální vyšetření a terapii
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj je určen k diagnostice a terapii poruch stability, pro komplexní hodnocení stability a jejího nácviku u převážně neurologických pacientů. Jde o počítačem řízenou nestabilní plošinu s integrovanou robotickou sedačkou, lze graficky interpretovat a porovnávat výsledky naměřených hodnot. Pacient má vizuální i akustickou zpětnou vazbu pro efektivní cvičení. Přístroj je určen převážně pro pacienty neurologické s nervosvalovým onemocněním, jejichž hlavním problémem je stabilita při stoji, chůzi a rovněž v sedu. Jde velmi často o pacienty po cévní mozkové příhodě, ale i s jinými neurologickými onemocněními, např. roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc atd. Přístroj umožňuje definovat míru rizika pádu a dle výsledku navrhnout cílený terapeutický plán. Přístroj umožňuje urychlení rehabilitačního procesu s možností zpětnovazební a motivační složky (vizuální, akustická). Lze i objektivizovat efekt terapie a tím motivovat pacienta a jeho výsledky při cvičení. Pacienti, kteří cvičí na těchto přístrojích, pak pokračují v nácviku chůze na lůžkových odděleních rehabilitace v rámci následné rehabilitační péče, dle stavu ev. pokračují v ambulantní či lázeňské terapii.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro posturální vyšetření a terapii
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Počítačem řízený monopedální i bipedální proprioceptivní a stabilometrický systém pro kompexní hodnocení a nácvik posturální kontroly v sedu a ve stoji
Integrovaná multiaxiální motorizovaná nestabilní plošina s vestavěnými tlakovými snímači
Směry pohybu nestabilní plošiny: - sagitální - lateromediální - spirální - diagonální
Robotická monopedální plošina na úrovni chodidla o průměru min. 400 mm s minimálními parametry: - plantární flexe/extenze pro terapii hlezna ±30° - plantární flexe/extense pro terapii hlezna s umístěnou oporou dolních končetin ±18° - plantární flexe/extense pro stoj ±18°
Vnější prstenec pro bipedální plošinu o průměru min. 550 mm s minimálními parametry: - maximální náklon bipedální plošiny ve všech směrech ±18°
Integrovaná robotická sedačka, nastavitelná výškově, délkově a do hloubky, s odnímatelnými loketními opěrkami a opěradlem, s možností nezávislého pohybu vůči robotické plošině nebo souběžného pohybu s robotickou plošinou, s minimálními parametry: - náklon v sagitální rovině ±13° - náklon ve frontální rovině ±13°
Využitelné módy terapie pro pohyblivou plošinu i robotickou sedačku: - pasivní (systém koná pohyby, předem nastavené terapeutem) - asistovaný (systém dokončuje pohyby, aktivované pacientem) - aktivní (systém vykazuje odpor proti pohybu pacienta)
Různé typy odporu, proti kterým působí pacient: - silový - fluidní - countermovement odpor
Integrovaná biologická zpětná vazba, poskytující vizualizaci výkonu pacienta v reálném čase a podněcující motivaci a aktivní zapojení pacienta v terapii pro zvýšení jejího efektu
Možnost individuálního přizpůsobení rehabilitačních cvičení schopnostem a fyzickému stavu pacienta
SW nástroje pro analýzu a zpracování pacientských dat a pro řízení zpětnovazebních rehabilitačních cvičení
SW nástroje pro hodnocení výsledků terapie na úrovni jednoho tréninku i dlouhodobé léčby, umožňující měření pokroku dosaženého pacientem, s možností zpracování dat do formy exportovatelných zpráv a grafů
SW nástroje pro definování rizika pádu a navržení cíleného terapeutického modulu
Dotyková obrazovka s úhlopříčkou min. 22" pro ovládání systému fyzioterapeutem i pro vizualizaci pacientské zpětné vazby
Přednastavené terapeutické protokoly s různými stupni obtížnosti cvičení s možností individuální uživatelské úpravy parametrů
Polohy pacienta: minimálně monopedální stoj, bipedální stoj, sed
Integrované zábradlí při stranách platformy, které může současně plnit funkci pacientských madel
Nosnost min. 150 kg
Integrované bezpečnostní STOP tlačítko
Přenosný bezdrátový tablet vč. SW, umožňující fyzioterapeutovi ovládat určité funkce systému bez nutné přítomnosti u ovládacího dotykového displeje přístroje
Příslušenství
Min. 2ks integrovatelných fixačních prvků pro terapii kolene a hlezna
Min. 1ks Bezdrátový trupový senzor pro kontrolu souhybu trupu
Nájezdová rampa pro imobilní pacienty na invalidním vozíku
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne:
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)