## List1
Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky
Technické podmínky
Zakázka: Vyvíječ páry a parní sterilizátor
Místo dodání: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Vyvíječ medicinální páry a parní dvoudveřový sterilizátor pro centrální sterilizaci
Technická specifikace
1. Sterilizátor - minimální technické požadavky
Splnění požadavků na zdravotnický prostředek dle platné legislativy, zejména vyhl. č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1
Vnější rozměry: Š1300 x H1640 x V1918 mm (náhrada stávajícího přístroje ve vymezeném prostoru)
Možnost zabudování do dvou stávajících nerezových stěn na straně setovacího a čistého prostoru, s odděleným servisním prostorem mezi těmito stěnami
Využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů)
Celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem
Prokládací dvoudveřové provedení
Trojkombinace napájení parou: 1. připojení na externí zdroj topné páry pro vyhřívání pláště komory z důvodu úspory nákladů na výrobu medicinální páry a snížení nutného výkonu externího zdroje medicinální páry 2. připojení na externí zdroj medicinální páry pro sterilizaci 3. záložní integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním pro případ výpadku externího zdroje jak topné, tak medicinální páry
Motorické ovládání dveří sterilizační komory
Vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou
Snadné ovládání prostřednictvím dotykového displeje
Komunikace s obsluhou v českém jazyce
Detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře
Zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 2 ks zavážecí vozík)
Integrovaná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu
Integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji
SW pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) a jeho instalace a zprovoznění na stávající externí PC stanici, s možností tisku protokolů (dodávka a instalace potřebných HW komponent, kabeláže, konektorů apod. je součástí dodávky)
2. Vyvíječ páry
Technické parametry musí odpovídat údajům, obsaženým v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace
3. Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího sterilizátoru STERIVAP 6612-2 FD (výr. č. 990305) a vyvíječe páry DUOTHERM 150 NEBEN (výr. č. 990314) s vystavením protokolů o ekologické likvidaci
doprava a montáž nové technologie do stávajících prostor s připojením na přívody médií (el. energie, topná pára, medicinální pára, tlakový vzduch, surová a upravená voda, odpad), případná úprava nerezových stěn a přívodů médií v případě dodávky sterilizátoru s jinými rozměry, než má stávající přístroj
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření s dodáním písemných protokolů o těchto zkouškách a měřeních
provedení výchozí elektrické revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení výchozí validace sterilizátoru akreditovanou zkušební laboratoří s dodáním písemného validačního protokolu
uvedení do klinického provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy
dodání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, prohlášení o shodě vydaná výrobcem na všechny dodané stanovené výrobky, protokoly o zkouškách, měřeních a validaci
předání kompletního díla zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu
bezplatné provádění pravidelných preventivních prohlídek instalovaného zařízení během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak uvedené v projektové dokumentaci a/nebo nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
4. Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrální sterilizace a technických prostorech pavilonu operačních oborů, část A
Uchazeč bere na vědomí, že zhotoviteli bude umožněno využít stávající instalované komponenty a rozvody, pokud vyhovují platné legislativě a normám, požadavkům projektové dokumentace a rovněž požadavkům zhotovitele
Dojde-li během transportu a instalace zařízení k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady
Poznámka: Tyto dva listy budou součástí nabídky.