Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou určený pro výkony v endoskopii – polypektomie, palilotomie, mukosektomie, APC. |  |
| Elektrochirurgická jednotka |  |
| Mikroprocesorové řízení a automatické přizpůsobení výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. |  |
| Displej dotykový pro ovládání jednotky a zobrazování veškerých potřebných údajů o jejím nastavení. |  |
| Optická a akustická indikace chybových stavů, hlášení chybových stavů v českém jazyce. Zobrazování nápovědy pro odstranění dané chyby. |  |
| Ovládání výstupu nožním spínačem. |  |
| Nožní spínač programovatelný pro ovládání řezu a koagulace. |  |
| Automatické rozpoznání použitého nástroje. |  |
| Dynamický bezpečnostní systém neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu. |  |
| Provádění výkonů i u pacienta s kardiostimulátorem. |  |
| Kompatibilita s dodávanou argon-plasma jednotkou, možnost propojení obou přístrojů. |  |
| Dva aktivní kombinované monopolární a dva aktivní kombinované bipolární výstupy. |  |
| Minimální maximální výstupní výkon pro monopolární i bipolární režim 120 W. |  |
| Základní frekvence 430 kHz ± 20 %. |  |
| Alespoň 3 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity: - efektivní řezání s omezenou koagulací, - efektivní řezání se zvýšenou koagulací, - fáze přerušovaného řezání a koagulace pro regulovanou rychlost řezání s nastavitelnou dobou prodlení mezi fázemi řezání. |  |
| 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - monopolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni, - povrchová koagulace s vyšší schopností oddělování tkání, - povrchová koagulace s omezenou schopností oddělování tkání, - povrchová koagulace bez kontaktu mezi VF nástrojem a tkání se špičkovým napětím. |  |
| 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty: - bipolární řez s omezenou koagulací. |  |
| 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - bipolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni, - bipolární koagulace bez generování jisker pro kontrolované účinky v tkáni s detekcí automatického ukončení procedury, - bipolární výstup pro hloubkovou koagulaci v závislosti na odporu. |  |
| Argon-plasma koagulační jednotka (APC) |  |
| Jednotka s medicínským atestem. |  |
| Kompatibilita s dodávaným elektrochirurgickým přístrojem, možnost propojení obou přístrojů. |  |
| Dotykový displej. |  |
| Jednoduchá obsluha, ovládání a snadná údržba. |  |
| Autotest po zapnutí přístroje. |  |
| Optická a akustická indikace chybových stavů, hlášení chybné obsluhy. |  |
| Ovládání výstupu nožním spínačem. |  |
| Automatická detekce připojené sondy (Plug & Play). |  |
| Argon-plasma koagulační sondy s axiálním, laterálním a radiálním zakončením. |  |
| Energie na výstupu min. 120 W. |  |
| 4 základní Argon-plasma koagulační módy s nastavitelnými efekty: - nepřerušovaný proud plasmy, - pulsující proud plasmy s pomalým střídáním, - pulsující proud plasmy s rychlým střídáním, - průběžně přizpůsobující se proud plasmy na základě vzdálenosti sondy od tkáně. |  |
| Příslušenství v rámci dodávky: |  |
| Originální vozík pro společné místění obou přístrojů s úložným prostorem pro tlakovou lahev s argonem. |  |
| Tlaková lahev s argonem s redukčním ventilem. |  |
| 1ks propojovací kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám. |  |
| 10ks jednorázová dělená neutrální elektroda. |  |
| 1ks bezdrátový nožní spínač s min. dvěma pedály pro řez a koagulaci. |  |
| 1ks propojovací kabel k endoskopickým instrumentariím. |  |
| 1ks propojovací kabel pro flexibilní Ar elektrody. |  |
| 5ks flexibilní Ar elektroda GIT. |  |
| 1ks kabel ochranného pospojení. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.