Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

| Zadavatelem požadované parametry |  |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou určený pro výkony v endoskopii – polypektomie, palilotomie, mukosektomie, APC. |  |
| Elektrochirurgickájednotka |  |
| Mikroprocesorové řízení a automatické přizpůsobení výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. |  |
| Maximální výstupní VF výkon pro monopolární režim min. 200 W a pro bipolární režim min. 120 W. |  |
| Pracovní frekvence min. 330 kHz. |  |
| Displej pro zřetelné a přehledné zobrazování veškerých potřebných údajů o nastavení jednotky. Ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo pomocí tlačítek. |  |
| Minimálně jeden aktivní kombinovaný monopolární a jeden aktivní kombinovaný bipolární výstup. |  |
| Optická a akustická indikace chybových stavů – stavová hlášení, hlášení chybné obsluhy, hlášení poruchy systému. |  |
| Aktivace nástroje nožním spínačem, ručním spínačem, v bipolárním režimu i autostartem. |  |
| Nožní spínač dvojitý pro ovládání řezu a koagulace. |  |
| Automatický test přístroje a připojeného příslušenství po zapnutí. |  |
| Automatický bezpečnostní systém neutrální elektrody monitorující kvalitu připevnění neutrální elektrody. |  |
| Automatické přerušení el. okruhu jednotkou při nedostatečném připevnění neutrální elektrody. |  |
| Provádění výkonů i u pacienta s kardiostimulátorem. |  |
| Kompatibilita s dodávanou argon-plasma jednotkou, možnost propojení obou přístrojů. |  |
| Alespoň 3 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity: - efektivní řezání s omezenou koagulací, - efektivní řezání se zvýšenou koagulací, - fáze přerušovaného řezání a koagulace pro regulovanou rychlost řezání s nastavitelnou dobou prodlení mezi fázemi řezání. |  |
| 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - monopolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni, - povrchová koagulace - povrchová koagulace bez kontaktu mezi VF nástrojem a tkání se špičkovým napětím. |  |
| Bipolární koagulace a bipolární řezání. |  |
| Argon-plasma koagulační jednotka (APC) |  |
| Jednotka s medicínským atestem. |  |
| Kompatibilita s dodávaným elektrochirurgickým přístrojem, možnost propojení obou přístrojů. |  |
| Jednoduchá obsluha, ovládání a snadná údržba. |  |
| Autotest po zapnutí přístroje. |  |
| Optická a akustická indikace chybových stavů, hlášení chybné obsluhy. |  |
| Ovládání výstupu nožním spínačem. |  |
| Argon-plasma koagulační sondy. |  |
| Energie na výstupu min. 120 W. |  |
| 4 základní Argon-plasma koagulační módy s nastavitelnými efekty: - nepřerušovaný proud plasmy, - průběžně přizpůsobující se proud plasmy. |  |
| Příslušenství v rámci dodávky: |  |
| Originální vozík pro společné místění obou přístrojů s úložným prostorem pro tlakovou lahev s argonem. |  |
| Tlaková lahev s argonem s redukčním ventilem. |  |
| 1ks propojovací kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám. |  |
| 10ks jednorázová dělená neutrální elektroda. |  |
| 1ks nožní spínač s min. dvěma pedály pro řez a koagulaci. |  |
| 1ks propojovací kabel k endoskopickým instrumentariím. |  |
| 1ks propojovací kabel pro flexibilní Ar elektrody. |  |
| 10ks flexibilní Ar elektroda GIT. |  |
| 1ks kabel ochranného pospojení. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |