## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Inkubátory pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6111 | inkubátor novorozenecký pro intenzivní péči | 3
Tepelně neutrální prostředí:
konstrukce s aktivně vyhřívanými vnitřními stěnami (min. dvoustěnný)
SW poskytující vodítko pro nastavení a aktivaci požadované teploty inkubátoru (komfortní zóna novorozence) v manuelním režimu teploty
vzduchová clona manuálně ovládaná pro zamezení úniku tepla z inkubátoru v případě sklopení bočních panelů nebo otevření prostupů pro ruce
kontrolní algoritmus termoregulace inkubátoru pro minimalizování teplotních výkyvů (alarm aktivován již při překročení 0,5 °C od nastavené teploty)
servo systém řízení vlhkosti pro zvýšenou podporu servoregulace, ochranu pokožky a prevenci infekce (min. 40-95 %)
měření teploty pokožky až dvou novorozenců najednou, dvě teplotní čidla na opakované použití součástí nabídky
pobyt novorozence v lůžku min. 14 dní při dodržení hygienickoepidemiologického režimu (při nastavení vlhkosti min. 70 %)
Snadná obsluha a komfort novorozence:
obousměrná otočná matrace otočným mechanismem pro lepší přístup k novorozenci, usnadnění klokánkování, přebalování nebo klinické procedury
matrace rozkládající tlak pro menší poškození pokožky
matrace propustná RTG záření, velikost matrace min. 64x48 cm (vhodná i pro dvojčata)
bezdotykové utišení alarmů při poskytnutí péče bez obavy přenosu infekce
plynulý náklon matrace minimalizující negativní stimuly u novorozence. Mechanismus náklonu matrace uvnitř inkubátoru
odkládací misky uvnitř inkubátoru, min. 2 ks
min. 3 zásuvky k připojení dalších přístroje sloužících k léčbě nebo monitorování novorozence (vyšetřovací světlo, monitor životních funkcí, fototerapie atd.)
Redukce hluku a světla pro zajištění zdravého vývoje novorozence:
tichý chod (max. 45 dB) redukující hluk uvnitř inkubátoru
vícevrstvý kryt inkubátoru pro utlumení hluku z vnějšího prostředí, bezhlučné zavírání otvoru na fototerapii
nastavitelná hlasitost alarmů pro maximální účinek a minimalizaci hluku, min. 3 priority pacientských alarmů
reproduktor alarmu umístěn co nejdále od novorozence
nastavitelný jas displeje, min. 3 úrovně
vizuální indikátor alarmu umístěný mimo zorné pole novorozence
Inkubátor usnadňující klokánkování pro redukci stresu a zlepšení kontaktu matka/ novorozenec:
nastavitelná výška pro usnadnění přístupu sedící osoby (min. 30 cm)
přístup k dítěti i na invalidním křesle (dvojitý šuplík vysouvací na obě strany součástí nabídky)
boční panely zmáčknutím tlačítka odstranitelné pro lepší přístup při klokánkování
možnost monitorace teploty pokožky i během klokánkování.
Ovládání přístroje:
celodotykový barevný LCD displej, min. 10”, ovládání v českém jazyce
možnost ovládání displeje personálem z obou podélných stran současně
funkce uzamčení obrazovky zabraňující nechtěným změnám parametrů
snadné zobrazení trendů (min. 96 hodin) pro rychlou reakci na změnu termoregulace, vlhkosti, oxygenace.
připojení k elektronickým zdravotnickým záznamům NIS
servořízení hladiny kyslíku (regulační rozsah min. 22-65 %) s kalibračním upozorněním
skórování Apgar vč. možnosti označení významnou událost vložením časového razítka
Vybavení:
váha včetně trendů váhových přírůstků na displeji, stanovené měřidlo (min. rozsah 1-8 kg)