## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Nerezové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
1 | T-5430 | stojan na závěsné koše, vč. 3 košů | 37
rozměr (šířka/hloubka/výška): 56 x 57 x 131 cm (skladebné rozměry stojanu) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
závěsné koše: 46 x 34 x 12 cm, nosnost min. 3 kg - tolerance ±10 %
1x spodní plato; nosnost min. 5 kg
4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost min. 14 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
2 | T-6500 | vozík přístrojový | 4
rozměr (šířka/hloubka/výška): 80 cm x 63 cm x 89 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
antirezonanční výztuha
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: 100 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
3 | T-6501 | vozík nástrojový 2-podlažní | 60
bez madel, spodní plato zvýšené
rozměr (šířka/hloubka/výška): 80 cm x 63 cm x 79 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg)
antirezonanční výztuha
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: 100 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
4 | T-6502 | vozík víceúčelový 2-podlažní | 20
rozměr (šířka/hloubka/výška): 115 cm x 73 cm x 89 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg
antirezonanční výztuha
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: 200 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
5 | T-6503 | stojan na závěsné koše, vč. 4 košů | 1
rozměr (šířka/hloubka/výška): 56 x 57 x 131 cm (skladebné rozměry stojanu) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
závěsné koše: 46 x 34 x 12 cm, nosnost min. 3 kg - tolerance ±10 %
1x spodní plato; nosnost: 5 kg
4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: min. 17 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
6 | T-6506 | vozík přístrojový pojízdný, 1 zásuvka, nerez | 6
rozměr (šířka/hloubka/výška): 76 x 58 x 93 cm (skladebné rozměry bez příslušenství) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná, antivibrační výztuha
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
1x zásuvka (výška 12 cm); nosnost: 20 kg
4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost: 120 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
7 | T-6507 | vozík s galerkou a výklopnými boxy (odběry, převazy) | 10
rozměr (šířka/hloubka/výška): 75 x 55 x 102 cm (skladebné rozměry vozíku bez příslušenství) - tolerance ±10 %
konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá) - antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
prac. deska: nerez ocel AISI304, svařovaná - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
plechová zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS); nosnost: 20 kg
1x o výšce 12 cm, 1x o výšce 20 cm
čelo zásuvky dle vzorníku barev
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
centrální zamykání
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku
tlačné madlo: ocel s práškovou barvou (šedá)
1x spodní plato rovné
4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost: 150 kg
kompletní konstrukci včetně 9x plasových výklopných boxů s aretací, zakrytování z nerezu, konzole pro uchycení na záda vozíku, spojovací materiál
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
8 | T-6508 | vozík víceúčelový 2-podlažní se zásuvkou | 11
rozměr (šířka/hloubka/výška): 75 x 55 x 102 cm (skladebné rozměry vozíku bez příslušenství) - tolerance ±10 %
konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá) - antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
prac. deska: nerez ocel AISI304, svařovaná - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
plechová zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS); nosnost: 20 kg
1x o výšce 20 cm
čelo zásuvky dle vzorníku barev
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku
tlačné madlo: ocel s práškovou barvou (šedá)
1x spodní plato rovné
4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost: 150 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
9 | T-6520 | stolek instrumentační výškově stavitelný | 9
rozměr (šířka/hloubka/výška): 56 x 80 x 90-130 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
vnitřní rozměry plata: 65 x 48 cm, jemný prolis; nosnost: 30 kg
plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné
hydraulický zdvih - chráněn proti úniku kapaliny
způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut
4x otočné nerez kolo d=7,5 cm s brzdou, antistatické provedení
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
10 | T-6530 | vozík servírovací 2-podlažní | 10
rozměr (šířka/hloubka/výška): 115 x 73 x 89 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 100 kg
antirezonanční výztuha
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: 200 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
11 | T-6531 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 2x1 STJ | 9
bez madel, spodní plato zvýšené
rozměr (šířka/hloubka/výška): 80 x 80 x 79 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg)
antirezonanční výztuha
| 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky |  |  | rozměry dle textového popisu
celková nosnost: 100 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
12 | T-6535 | vozík na stlaní, čisté prádlo | 9
rozměr (šířka/hloubka/výška): 77 x 55 x 130 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: ocel s práškovou barvou; MDF desky
1x uzamykatelné dveře - max. úhel otevření 180°, 3x police; nosnost: 40 kg
madla: ocel s práškovou barvou
2x pevné, 2x otočné kolo šedé (na tvrdé podlahy) d=16 cm s brzdou; plast. nárazníky
celková nosnost: 250 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
13 | T-6539 | stolek balící s košem a policemi, celonerezový, mobilní | 2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 80 x 63 x 107 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg)
1x oboustranně výsuvný koš (výška 20 cm); nosnost: 15 kg
antirezonanční výztuha
4x kvalitní plastové otočné kolo d=12,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: 115 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
14 | T-6540 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 1 STJ | 14
bez madel, spodní plato zvýšené
rozměr (šířka/hloubka/výška): 80 x 80 x 79 cm (skladebné rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2x plato s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg)
antirezonanční výztuha
| 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky |  |  | rozměry dle textového popisu
celková nosnost: 100 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
15 | T-6580 | vozík transportní pro zemřelé s nosítky a krytem | 1
odnímatelná nosítka s jednodílnou tvarovanou nerezovou ložnou plochou
odlehčený drátěný kryt s odnímatelným látkovým povrchem
teleskopická madla s automatickým zajištěním v krajních pozicích pro snadné přenášení
bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy
2 kola průměr 500 mm, plná obruč + 2 kola průměr 200 mm, otočná, rejdovací
rozměr ložné plochy min. 63 x 200 cm
nosnost min. 150 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
16 | T-6602 | stojan infuzní pojízdný | 26
podvozek d=64 cm; výška stojanu min. 120 cm / max. 210 cm - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
nastavitelná výška křížového držáku
4x háček; nosnost: 4 kg
antistatické provedení
5x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: 16 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
17 | T-6606 | aseptické umyvadlo vč. pojízdného stojanu | 12
podvozek d=54 cm; výška stojanu min. 73 cm / max. 109 cm - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
1x nádoba d=38 cm; objem: 11l
5x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
antistatické provedení
celková nosnost: 10 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
18 | T-6608 | stojan na misky s ohřevem | 6
rozměr (šířka/hloubka/výška): 63 x 63 x 100/127 cm (skladebné rozměry stojanu) - tolerance ±10 %
materiál nerezová ocel 18/10
bezespárově svařená konstrukce s 5 rameny
antistatická kolečka z umělé hmoty, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi, 2 kolečka s brzdou
výška plynule nastavitelná jednou rukou
plynule regulovatelná teplota 30 - 60 °C, nastavení teploty po 10°C, přesnost regulace ±2 °C
příkon 600 W
integrovaný omezovač teploty na 60 °C
zobrazení provozního napětí LED–diodou
5m kabelová přípojka se zástrčkou, držák pro zavěšení kabelu
miska z chromniklové oceli 18/10 se zesíleným dnem o objemu 5 litrů
ochranný prstenec z chromniklové oceli 18/10 - ochrana proti doteku
zdravotnický prostředek třídy I.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
19 | T-6715 | schůdky 1-stupňové | 12
rozměr (šířka/hloubka/výška): 52 x 33 x 20 cm (rozměry schůdků) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
1-stupňový protiskluzový schůdek na nožičkách
max. nosnost: 110 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
20 | T-6716 | schůdky 2-stupňové NR | 6
rozměr (šířka/hloubka/výška): 52 x 53 x 40 cm (rozměry schůdků) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, svařovaná
2-stupňový protiskluzový schůdek na nožičkách
max. nosnost: 110 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
21 | T-7501 | vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním | 177
rozměr (šířka/hloubka/výška): 45 x 49 x 94 cm (rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom
sklopný držák vaku: 1x 80l s víkem; nosnost: 30 kg
barvy vík: červená, modrá, zelená, žlutá, dle výběru zadavatele
4x otočné kolo d=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
nožní ovládání víka
celková nosnost: 30 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
22 | T-7509 | sestava na třídění odpadu 3-dílná | 13
rozměr (šířka/hloubka/výška): 125 x 51 x 95 cm (rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom
sklopný držák vaku: 3x 80l s víkem; nosnost: 15 kg
barvy vík: červená, modrá, zelená, žlutá, dle výběru zadavatele
4x otočné kolo d=7,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
nožní ovládání víka
celková nosnost: 45 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
23 | T-7530 | úklidový vozík pojízdný | 24
rozměr (šířka/hloubka/výška): 81 x 43 x 88 cm (rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce vozíku z více než 75% recyklovaného plastu (polypropylen)
1x ždímač, 2x vědro 25l, 1x vanička 6l
4x otočné kolo d=8 cm, plastové nárazníky
celková hmotnost 9,2 kg
vložka do ždímače
mop komplet 40cm
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
24 | T-7598 | vozík na špinavé prádlo, klecový | 4
rozměr (šířka/hloubka/výška): 80 x 53 x 103 cm (rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom
1x horní bočnice sklopná
4x otočné kolo d=10 cm; plast. nárazníky
celková nosnost: 150 kg
vozíky lze dovybavit obaly nebo vaky
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
25 | T-7600 | vozík na šití | 8
vozík s háčky oboustranný
rozměr (šířka/hloubka/výška): 60 x 50 x 145 cm (rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
materiál nerezová ocel 18/10
pojízdná bezspárová konstrukce s háčky pro zavěšení 3 kusů příslušenství vel. 1/1 STE, zatížení háčků vertikálně 60 kg
antistatická kolečka, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi, 2 kolečka s brzdou, s nárazníky
3x police na odkládání materiálu pro šití
rozměr (šířka/hloubka/výška): 60 x 16,5 x 29 cm (rozměry police) - tolerance ±10 %
materiál nerezová ocel 18/10
4 přihrádky, pro uložení max. 20 běžných malých balení, zadní lem zabraňující vypadnutí
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
26 | T-7601 | pojízdný stojan na 24 párů obuvi | 8
vozík s háčky oboustranný
rozměr (šířka/hloubka/výška): 60 x 50 x 185 cm (rozměry vozíku) - tolerance ±10 %
materiál nerezová ocel 18/10
pojízdná bezspárová konstrukce s háčky pro zavěšení 4 kusů příslušenství vel. 1/1 STE, zatížení háčků vertikálně 60 kg
antistatická kolečka, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi, 2 kolečka s brzdou, s nárazníky
háky na zavěšení obuvi
rozměr (šířka/hloubka/výška): 60 x 26,5 x 19 cm - tolerance ±10 %
materiál nerezová ocel 18/10, čisté vypracování bez spár, elektrolyticky leštěno
s 12 závěsy, uzavřené drátěné smyčky, pro uložení 6 párů obuvi
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Orientační obrázek
27 | T-7602 | vozík víceúčelový 2-podlažní se zásuvkami | 5
rozměr (šířka/hloubka/výška): 102 x 50 x 89 cm (skladebné rozměry vozíku bez příslušenství) - tolerance ±10 %
konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg
1x zásuvka o výšce 6 cm; nosnost: 20 kg
2x zásuvka o výšce 12 cm; nosnost: 20 kg
4x kvalitní otočné plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost: 140 kg