## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Operační stoly (gynekologické a ortopedické) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-2015 | stůl operační 4-segmentový, el.ovladatelný, vč. příslušenství pro gynekologii | 1
Stůl operační mobilní s elektrickým pohonem, bez technologie výměnných desek
Modulární operační stůl mobilní s uvedenými segmenty: základní deska – sedací a spodní zádový díl, horní zádový díl, hlavový díl, nožní díl dělený, dvoudílný
Základna včetně podvozku z nerezavějící oceli
Podvozek v místě napojení max. o 5 cm širší než základna
4 velká dvojitá výsuvná kola
Stabilita stolu zajištěna dosednutím základny na podlahu
Nosnost operačního stolu v rovné, tzv. nulové poloze, min. 450 kg
nosnost ve všech polohách a možnost polohování alespoň 250 kg
Možnost polohování až 250 kg pacienta
Operační deska stolu plně RTG transparentní
Omyvatelné polstry snižující riziko vzniku proleženin
Polstry min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé antidekubitní matrace
Max. šíře stolu 600 mm
Nožní část dělená na dva díly, elektricky polohovatelná ale zároveň odnímatelná s univerzální lištou (tzv. EUR lišta) pro bezpečné připojení příslušenství
Odnímatelný, sklopný hlavový segment
Odnímatelný, oboustranně použitelný horní zádový díl
nožní díl dělený dvoudílný, možnost roztažení do tvaru V i U
bezpečné připojování a odpojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování ( s vyjímkou podložky hlavy, bezpečnostní prvek)
Elektricky polohované náklony:
Polohování nožní části min v rozsahu +80˚/ -90˚
Laterální náklon min. ± 20˚
Polohování zádové části +70˚/ -40˚
Nastavení výšky pracovní desky stolu elektricky min. v rozsahu 600–1050 mm (měřeno v uspořádání bez polstrů)
ovládání stolu pomocí dálkového IR ovladače, možno i kabelový,nožní, případně připojit dva ovladače současně
ovladač s barevným dotykovým displejem, ovládání funkcí přes displej i tlačítky, komunikace v ČJ, zobrazuje aktuální polohu stolu i se zvolenými úhly náklonu,min. 10 poloh do paměti.
záložní bezpečnostní ovládání na základně, z boku nohy stolu pro bezpečný přístup během operace, ovládání pod hlavou, či nohy nepřípustné.
Seznam požadovaného příslušenství:
Podložka paže s popruhem (pár podložek, 2 ks popruhů)
Úchyty na fixaci rukou v připažení (pár)
1x Poutací pás s popruhem pro fixaci pacienta
1x Zarážky na ramena (pár)
1x Rám zástěny anesteziologa s radiální svorkou
1x Radiální svorka k zástěně (pár)
1x Gynekologické klasické šauty s popruhy (pár šautů, 2 ks popruhů)
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-2017 | stůl operační 4-segmentový, el.ovladatelný, vč. příslušenství | 2
Modulární operační stůl s s elektricko-mechanickým polohováním pro ORTH/Trauma, s uvedenými segmenty:
Bezpečné připojování a odpojování jednotlivých segmentů desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování a používání aretačních kliček
mobilní noha s výsuvnými kolečky, možnost transportu stolu bez použití dalších prostředků
Nosnost ve všech polohách pro pacienty vč. příslušenství a s možností polohování min. 250 kg
Šířka stolu min. 540 mm (měřeno bez postranních lišt), max. šíře stolu 600 mm (měřeno včetně postranních lišt), min. délka stolu 2000 mm
2x systémová operační základna
záložní ovládání z boku (ne pod hlavovou nebo nožní částí – přístupnost operačního pole), s indikací aktuálního stavu baterií, ovládání přístupné i s navezeným transportním vozíkem, funkce čištění celé základny bez operační desky, kdy základna bez desky vyjede do nejvyšší možné polohy (možnost výškového nastavení)
aktivní antikolizní systém
oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměna zádového segmentu za nožní segment a opačně), s automatickou detekcí orientace desky, bez nutnosti nastavení reverzního režimu pro zachování požadovaných rozsahů náklonů
dálkový bezkabelový ovladač, s dotykovým barevným displejem, ovládání přes displej i tlačítky, zobrazení aktuálních poloh stolu na ovladači, včetně aktuálních úhlů, až 30 poloh do paměti
dobíječka ovládání
ovládání v českém jazyce
informace o aktuální pozici, stavu baterií
technické parametry:
nejnižší zdvih včetně operační desky min. 622 mm
nejvyšší zdvih včetně operační desky min. 1160 mm
nastavení Trendelenburg / Anti Trendelenburg min. +/- 45°
nastavení bočního náklonu desky min. +/- 28⁰
kombinace trendelenburg a boční náklon 30/20°
podélný posun desky min. 390 mm
4x transportér pro operační desky
Rotace kol 360° a možnost jejich aretace
Funkce udržení přímého směru pomocí výsuvného 5. kola či aretace kol pro udržení přímého směru
Navážení desek na základnu min. ze dvou směrů
Přesun desky ze základny na vozík (a naopak) pomocí pedálů na vozíku nebo automaticky bez nutnosti použití ovladače
Nosnost transportního vozíku min. 360 kg
1x výměnná operační deska extenční ORTH/TRAUMA
segmentová operační deska
hlavový díl sklopný, 1 ks
zádový díl spodní, 1 ks
Sedací díl, 1 ks
Nožní díl dvoudílný k extenční desce, 1 ks
základní díl trakčního aparátu součástí desky
3x základní operační deska minimálně 5ti segmentová, složená z následujících dílů:
hlavový díl sklopný
zádový díl horní
zádový díl spodní
sedací díl
nožní díl dělený dvoudílný, možnost roztažení do tvaru V i U, odpojitelné, nožní díly polohovatelné motoricky najednou i každá zvlášť
Příslušenství ORTH – operační stoly
1x dělený zádový díl pro operace ramene, odnímatelné boční díly, karbonový, plně transparentní, boční eurolišty odnímatelné, obsahuje boční zarážky pro podporu hrudní části těla.
1x transportní skladovací vozík pro dělený zádový díl
1x držák hlavy (helma) – připojení k dělenému zádovému dílu
1x prodlužující operační deska, plně karbonová, 360°radiolucentní min. 1200 mm, délka/šířka 1810 mm x 550 mm.
1x transportní skladovací vozík pro karbonovou desku
1x kontrakční sloupek pro operace tibie
1x trakční bota plastová, výměné pěnové vložky do boty, fixace pomocí přezky
1x kompletní trakční aparát pro trakci dolních končetin
1x operační stolek pod ruku, radiolucentní
1x multifunkční kloubové rameno určeno pro polohování horních a dolních končetin. Fixace k euroliště, odjištění kloubového polohování pomocí jednoho tlačítka, adaptér sterilizovatelný, + sterilní návleky k ramenu + podložka ruky pro Beach Chair pozici.
4x boční zarážky s polstrem, polohovatelné
2x anesteziologický rám
2x anesteziologická podložka ruky, stavitelná ve všech rovinách
1x artroskopický držák kolene
1x mechanický šaut gynekologický
1x područka pro vysoké polohování ruky, rameno flexibilní, kloubové, odjištění všech tří kloubů pomocí fixačního šroubu.