## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Nábytková sestava mytí endoskopů pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | M-ENDO | Nábytková sestava mytí endoskopů | 1
Celkové rozměry:
2440 x (670/700) x (860/900/940) mm
Materiál:
elektrolyticky pozinkovaný ocelový plech tl. min. 1 mm, upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, odolnou proti opotřebení, běžným dezinfekčním prostředkům a UV záření
s možností používat magnetické popisovací štítky na dveře a korpus skříní
Provedení:
korpus a dvířka dvojitá s vlepenou izolací
obvodové těsnění dveří
panty s úhlem otevření min. 250°
každá skříňka má svůj sokl se skrytými rektifikačními šrouby
jednotlivé sokly překryty krycím plechem o výšce 100 mm a tl. materiálu 1 mm v barvě korpusu
madla nerezová
barva dvířek a čelních panelů dle volby zadavatele
barva korpusů a krycí lišty soklů – RAL 9002
Uspořádání:
1x Spodní skříňka dvojitá pod dřez - rozměry 1200 x 670 x 860 mm
s vestavěným systémem kovových barevně lakovaných teleskopických zásuvek (1 zásuvka o výšce 150 mm)
výřez v zadním panelu pro napojení medií
1x Spodní skříňka dvojitá pod dřez - rozměry 1200 x 670 x 860 mm
na dveřích zabudováno ovládání automatického kontinuálního dávkovače desinfekce
výřez v zadním panelu pro napojení medií
1x Pracovní deska - rozměry 2440 x 700 x 40 mm, zadní lem 40 mm
pracovní deska z materiálu varicor (případně obdobnými vlastnostmi) - volitelná barva
se dvěma dřezy speciálních tvarů na mytí flexibilních endoskopů
každý z nich o rozměru 1849 x (400/175) x (187/206) mm, se spádem cca 1,5 %
dřezy vůči sobě přesazeny dle výkresu, bez přepadu
1x Boční nízký zákryt
Vybavení:
1x vestavěný automatický dezinfekční automat
napojený na přívod studené vody, zásobník dezinfekce a elektrický přívod 230 V
ovládání na dveřích skříňky
pro přesné kontinuální dávkování desinfekčních a čistících prostředků (0,25% až 3% roztoky)
2x tlaková stříkací pistole "voda" s 1,5 m PVC vedením + konus
standardní set s 8 násadkami a skladovací mříží
stolní rozeta 54 mm
3/4" vodní přípojka
1x speciální armatura pro přívod namíchané desinfekce
Vybavení nad sestavou:
1x Hygienická vodící lišta, kolejnice, délka 1500 mm, ø 20 mm,
2 nástěnné držáky
chromniklová ocel, vč. upevňovacího materiálu
1x Hygienická vodící lišta, kolejnice, délka 1200 mm, ø 20 mm,
2 nástěnné držáky
chromniklová ocel, vč. upevňovacího materiálu
2x Dávkovač na rukavice - pro 3 boxy nesterilních rukavic,
z ocelového plechu, s práškovým nástřikem ve světle šedé barvě (RAL 7035)
pro zavěšení na hygienickou vodící lištu
celkové rozměry: 260 x 135 mm, výška: 405 mm
2x Skladovací police "malá", rozměry: 220 x 135 mm využitelný prostor
z ocelového plechu, s práškovým nástřikem ve světle šedé barvě (RAL 7035)
pro zavěšení na hygienickou lištu
celkové rozměry: 230 x 180 mm, výška: 190 mm
2x Skladovací police "velká", rozměry: 410 x 235 mm využitelný prostor
z ocelového plechu, s práškovým nástřikem ve světle šedé barvě (RAL 7035)
pro zavěšení na hygienickou vodící lištu
celkové rozměry: 420 x 280 mm, výška: 350 mm