## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Dialyzační pojízdný přístroj (malý) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-3002x | přístroj dialyzační pojízdný | 2
| Terapeutické spektrum: | Terapeutické spektrum: | Terapeutické spektrum:
| • CVVH | • CVVH | • CVVH
| • vysokoobjemová CVVH | • vysokoobjemová CVVH | • vysokoobjemová CVVH
| • CVVHD | • CVVHD | • CVVHD
| • CVVHDF | • CVVHDF | • CVVHDF
| • MPS/TPE | • MPS/TPE | • MPS/TPE
| • plně automatizovaná sw integrovaná citrátová antikoagulace minimálně u terapií CVVHD a CVVHDF | • plně automatizovaná sw integrovaná citrátová antikoagulace minimálně u terapií CVVHD a CVVHDF | • plně automatizovaná sw integrovaná citrátová antikoagulace minimálně u terapií CVVHD a CVVHDF
| barevný, dotykový monitor – údaje o terapii | barevný, dotykový monitor – údaje o terapii | barevný, dotykový monitor – údaje o terapii
| optický detektor na přítomnost krve v setu | optický detektor na přítomnost krve v setu | optický detektor na přítomnost krve v setu
| automatická identifikace kazety přístrojem včetně nabídky možných terapií přístrojem | automatická identifikace kazety přístrojem včetně nabídky možných terapií přístrojem | automatická identifikace kazety přístrojem včetně nabídky možných terapií přístrojem
| spotřební materiál v kompletních sadách bez obsahu DEHP (ftalátů) se syntetickou parou sterilizovanou membránou pro jednotlivé typy terapií barevné kódování koncových konektorů setů a vaků včetně citrátu a kalcia bez použití přídavných adaptérů | spotřební materiál v kompletních sadách bez obsahu DEHP (ftalátů) se syntetickou parou sterilizovanou membránou pro jednotlivé typy terapií barevné kódování koncových konektorů setů a vaků včetně citrátu a kalcia bez použití přídavných adaptérů | spotřební materiál v kompletních sadách bez obsahu DEHP (ftalátů) se syntetickou parou sterilizovanou membránou pro jednotlivé typy terapií barevné kódování koncových konektorů setů a vaků včetně citrátu a kalcia bez použití přídavných adaptérů
| sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovány v setu/kazetě | sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovány v setu/kazetě | sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovány v setu/kazetě
| možnost použití HCO filtru (cut-off min. 35 kDa) při heparinových i citrátových terapiích CVVHD | možnost použití HCO filtru (cut-off min. 35 kDa) při heparinových i citrátových terapiích CVVHD | možnost použití HCO filtru (cut-off min. 35 kDa) při heparinových i citrátových terapiích CVVHD
| možnost použití odlišných substitučních a dialyzačních roztoků při terapii | možnost použití odlišných substitučních a dialyzačních roztoků při terapii | možnost použití odlišných substitučních a dialyzačních roztoků při terapii
| automatické plnění a proplachování setů | automatické plnění a proplachování setů | automatické plnění a proplachování setů
| automatický test přístroje před jeho použitím | automatický test přístroje před jeho použitím | automatický test přístroje před jeho použitím
| průběžné testování bilančního systému během terapie | průběžné testování bilančního systému během terapie | průběžné testování bilančního systému během terapie
| automatické bilancování tekutin, požadován přesný váhový systém – vysoká odolnost proti falešným alarmům | automatické bilancování tekutin, požadován přesný váhový systém – vysoká odolnost proti falešným alarmům | automatické bilancování tekutin, požadován přesný váhový systém – vysoká odolnost proti falešným alarmům
| krevní systém, detekce neprůchodnosti nebo nepřipojení snímačů provozních tlaků | krevní systém, detekce neprůchodnosti nebo nepřipojení snímačů provozních tlaků | krevní systém, detekce neprůchodnosti nebo nepřipojení snímačů provozních tlaků
| v přístroji softwarově integrovaný ohřívač roztoků | v přístroji softwarově integrovaný ohřívač roztoků | v přístroji softwarově integrovaný ohřívač roztoků
| sw integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinové antikoagulace použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů nastavení koncentrace citrátu a kalcia v mmol/l nebo v ml/hod | sw integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinové antikoagulace použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů nastavení koncentrace citrátu a kalcia v mmol/l nebo v ml/hod | sw integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinové antikoagulace použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů nastavení koncentrace citrátu a kalcia v mmol/l nebo v ml/hod
| automatický přepočet a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítán v celkové bilanci tekutin | automatický přepočet a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítán v celkové bilanci tekutin | automatický přepočet a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítán v celkové bilanci tekutin
| kontinuální dávkování citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy | kontinuální dávkování citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy | kontinuální dávkování citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy
| kontinuální chod krevní a citrátové pumpy i v průběhu výměny vaků s roztoky možnost změny citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti výměny setu s dialyzátorem | kontinuální chod krevní a citrátové pumpy i v průběhu výměny vaků s roztoky možnost změny citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti výměny setu s dialyzátorem | kontinuální chod krevní a citrátové pumpy i v průběhu výměny vaků s roztoky možnost změny citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti výměny setu s dialyzátorem
| možnost výměny filtru v průběhu terapie bez nutnosti výměny celého setu, nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg | možnost výměny filtru v průběhu terapie bez nutnosti výměny celého setu, nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg | možnost výměny filtru v průběhu terapie bez nutnosti výměny celého setu, nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg
| přístroj umožňující jednoduché přerušení terapie na dobu více než 4 hodiny bez nutnosti zásahu obsluhy – odpojení pacienta (vyšetření, hygiena) a následné pokračování v terapii (zpětné napojení pacienta) | přístroj umožňující jednoduché přerušení terapie na dobu více než 4 hodiny bez nutnosti zásahu obsluhy – odpojení pacienta (vyšetření, hygiena) a následné pokračování v terapii (zpětné napojení pacienta) | přístroj umožňující jednoduché přerušení terapie na dobu více než 4 hodiny bez nutnosti zásahu obsluhy – odpojení pacienta (vyšetření, hygiena) a následné pokračování v terapii (zpětné napojení pacienta)
| zobrazení časového plánu výměny roztoků a filtrátu | zobrazení časového plánu výměny roztoků a filtrátu | zobrazení časového plánu výměny roztoků a filtrátu
| vestavěný záložní akumulátor pro nouzový provoz minimálně na 10 minut a plynulý přechod na náhradní napájení při výpadku el. energie a zpět na napájení ze sítě | vestavěný záložní akumulátor pro nouzový provoz minimálně na 10 minut a plynulý přechod na náhradní napájení při výpadku el. energie a zpět na napájení ze sítě | vestavěný záložní akumulátor pro nouzový provoz minimálně na 10 minut a plynulý přechod na náhradní napájení při výpadku el. energie a zpět na napájení ze sítě
| možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a antikoagulace | možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a antikoagulace | možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a antikoagulace
| možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by hrozilo zalomení či zamotání setů mimotělního okruhu | možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by hrozilo zalomení či zamotání setů mimotělního okruhu | možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by hrozilo zalomení či zamotání setů mimotělního okruhu
| možnost napojení přístroje (přenos dat) do informačního systému nemocnice | možnost napojení přístroje (přenos dat) do informačního systému nemocnice | možnost napojení přístroje (přenos dat) do informačního systému nemocnice