## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Drobné vybavení ambulantních a lůžkových provozů pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0905 | oxymetr pulzní, transportní | 22
| Plethysmografická křivka, SpO2, puls, sloupcový graf | Plethysmografická krivka, SpO2, puls, sloupcový graf | Plethysmografická krivka, SpO2, puls, sloupcový graf
| Dlouhá životnost baterií. | Dlouhá životnost baterií. | Dlouhá životnost baterií.
| Indikátor perfúze a síly pulsního signálu. | Indikátor perfúze a síly pulsního signálu. | Indikátor perfúze a síly pulsního signálu.
| Zobrazení času a identifikace pacienta. | Zobrazení casu a identifikace pacienta. | Zobrazení casu a identifikace pacienta.
| Automatické vypínání, indikátor nízkého napětí. | Automatické vypínání, indikátor nízkého napetí. | Automatické vypínání, indikátor nízkého napetí.
| Paměť až 300 hod. | Paměť až 300 hod. | Paměť až 300 hod.
| Zvukové a vizuální alarmy. | Zvukové a vizuální alarmy. | Zvukové a vizuální alarmy.
| Nabíjecí jednotka vč. akumulátoru, prstový snímač | Nabíjecí jednotka vč. akumulátoru, prstový snímač | Nabíjecí jednotka vč. akumulátoru, prstový snímač
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0921 | odsávačka proudová | 49
| Regulátor podtlaku, upevnění na eurolištu s propojovací hadicí - délka 1,5 m ukončena vstupním rychlospojkovým nástavcem | Regulátor podtlaku, upevnění na eurolištu s propojovací hadicí délka 1,5 m ukončena vstupním rychlospojkovým nástavcem | Regulátor podtlaku, upevnění na eurolištu s propojovací hadicí délka 1,5 m ukončena vstupním rychlospojkovým nástavcem
| Dvoulitrová láhev + dvoulitrový jednorázový vak | Dvoulitrová láhev + dvoulitrový jednorázový vak | Dvoulitrová láhev + dvoulitrový jednorázový vak
| Držák láhve na eurolištu | Držák láhve na eurolištu | Držák láhve na eurolištu
| Jednorázová hadice 2 m se stop ventilem | Jednorázová hadice 2 m se stop ventilem | Jednorázová hadice 2 m se stop ventilem
| Propojovací hadice silikonová 0,5 m | Propojovací hadice silikonová 0,5 m | Propojovací hadice silikonová 0,5 m
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1103 | laryngoskop - sada | 26
| lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel. č. 1, 2, 3, 4, 5. | lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4,5. | lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4,5.
| rukojeť pro baterie nebo akumulátor vč. žárovky 3,5 V | rukojeť pro baterie nebo akumulátor vč. Žárovky 3,5 V | rukojeť pro baterie nebo akumulátor vč. Žárovky 3,5 V
| kufřík na sadu lžic | kufřík na sadu lžic | kufřík na sadu lžic
| Vláknová optika uvnitř lžíce | Vláknová optika uvnitř lžíce | Vláknová optika uvnitř lžíce
| Nabíjecí akumulátor 3,5 V, baterie s kapacitou min. 1300 mAh | Nabíjecí akumulátor 3,5V, baterie s kapacitou min. 1300 mAh | Nabíjecí akumulátor 3,5V, baterie s kapacitou min. 1300 mAh
| Nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů. | Nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů. | Nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-1114 | nebulizátor tepelný | 14
| Tepelná základna zvlhčovače s držákem | Tepelná základna zvlhcovace s držákem | Tepelná základna zvlhcovace s držákem
| Pro komory na opakované použití a jednorázové komory s duálním plovákem. | Pro komory na opakované použití a jednorázové komory s duálním plovákem. | Pro komory na opakované použití a jednorázové komory s duálním plovákem.
| Systém schválený pro použití s jednorázovými okruhy s integrovaným spirálovitým výhřevným vláknem inspirační větve. | Systém schválený pro použití s jednorázovými okruhy s integrovaným spirálovitým výhrevným vláknem inspiracní vetve. | Systém schválený pro použití s jednorázovými okruhy s integrovaným spirálovitým výhrevným vláknem inspiracní vetve.
| Neodpojitelný adaptér výhřevného okruhu s integrovaným snímačem teploty okolního vzduchu s automatickou úpravou výhřevu pro minimální kondenzaci v okruhu. | Neodpojitelný adaptér výhrevného okruhu s integrovaným snímacem teploty okolního vzduchu s automatickou úpravou výhrevu pro minimální kondenzaci v okruhu. | Neodpojitelný adaptér výhrevného okruhu s integrovaným snímacem teploty okolního vzduchu s automatickou úpravou výhrevu pro minimální kondenzaci v okruhu.
| Světelný indikátor správného výhřevu na konektoru připojení jednorázového okruhu. | Svetelný indikátor správného výhrevu na konektoru pripojení jednorázového okruhu. | Svetelný indikátor správného výhrevu na konektoru pripojení jednorázového okruhu.
| Nastavení teploty a vlhkosti ve třech úrovních. | Nastavení teploty a vlhkosti ve trech úrovních. | Nastavení teploty a vlhkosti ve trech úrovních.
| Teplotní rozsah 29 až 36 °C | Teplotní rozsah 29 až 36 stupnu Celsia | Teplotní rozsah 29 až 36 stupnu Celsia
| Autoklávovatelná vodní komora | Autoklávovatelná vodní komora | Autoklávovatelná vodní komora
| Nebulizační hlavice | Nebulizacní hlavice | Nebulizacní hlavice
| Průtokoměr 15 l/min | Prutokomer 15 L/min | Prutokomer 15 L/min
| Součástí držák na stojan a výhřevný okruh s automatickou komorou s duálním plovákem. | Soucástí držák na stojan a výhrevný okruh s automatickou komorou s duálním plovákem. | Soucástí držák na stojan a výhrevný okruh s automatickou komorou s duálním plovákem.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | T-1305 | tonometr bezrtuťový | 48
| přenosný bezrtuťový tonometr | přenosný bezrtuťový tonometr | přenosný bezrtuťový tonometr
| kovové pouzdro | kovové pouzdro | kovové pouzdro
| rozsah měření 0 - 300 mm Hg | rozsah měření 0 - 300 mmHg | rozsah měření 0 - 300 mmHg
| přesnost +/- 3 mm Hg | přesnost +/- 3 mm Hg | přesnost +/- 3 mm Hg
| manžeta pro dospělé | manžeta pro dospělé | manžeta pro dospělé
| možnost rychlé výměny manžety pro jinou velikost | možnost rychlé výměny manžety pro jinou velikost | možnost rychlé výměny manžety pro jinou velikost
| metrologické ověření | metrologické ověření | metrologické ověření
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
6 | T-1306 | tonometr deformační jednoruční pro děti | 1
| hodinkový tonometr pro děti s manžetou | hodinkový tonometr pro děti s manžetou | hodinkový tonometr pro děti s manžetou
| včetně pouzdra | vč. Pouzdra | vč. Pouzdra
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
7 | T-1310 | glukometr | 13
| Hematokrit: 20 - 60% | Hematokrit: 20 - 60% | Hematokrit: 20 - 60%
| Měřící rozsah: 1,1 - 33,3 mmol/L | Merící rozsah: 1,1 - 33,3 mmol/L | Merící rozsah: 1,1 - 33,3 mmol/L
| Velikost vzorku: cca 0,5 μL | Velikost vzorku: cca 0,5 μL | Velikost vzorku: cca 0,5 μL
| Doba měření: max. 7s | Doba merení: max. 7s | Doba merení: max. 7s
| Kódování: bezkódovací proužky | Kódování: bezkódovací proužky | Kódování: bezkódovací proužky
| Ketonové varování: ano | Ketonové varování: ano | Ketonové varování: ano
| Datový přenos: USB | Datový prenos: USB | Datový prenos: USB
| Rozsah paměti: min. 400 výsledků | Rozsah pameti: min. 400 výsledku | Rozsah pameti: min. 400 výsledku
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
8 | T-3810 | inhalační přístroj, přenosný | 2
| Kompresorový inhalátor | Kompresorový inhalátor | Kompresorový inhalátor
| Velikost aerosolu: < 5 μm = 80 % | Velikost aerosolu: < 5 μm = 80 % | Velikost aerosolu: < 5 μm = 80 %
| Pracovní tlak: min. 0 ÷ 100 kPa | Pracovní tlak: min. 0 ÷ 100 kPa | Pracovní tlak: min. 0 ÷ 100 kPa
| Průtok vzduchu: cca 15 l/min | Prutok vzduchu: cca 15 l/min | Prutok vzduchu: cca 15 l/min
| Nebulizační rychlost: cca 0,60 ml/min | Nebulizacní rychlost: cca 0,60 ml/min | Nebulizacní rychlost: cca 0,60 ml/min
| Nosní aplikátor | Nosní aplikátor | Nosní aplikátor
| Náústek | Náústek | Náústek
| Propojovací hadička | Propojovací hadicka | Propojovací hadicka
| Maska pro dospělé | Maska pro dospelé | Maska pro dospelé
| Maska pro děti | Maska pro deti | Maska pro deti
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
9 | T-6230 | podložka pro přesun pacienta, rolovací | 5
| Podložka slouží pro přesun pacienta v rovině (z lůžka na lůžko) s minimální námahou pro obsluhující personál. | Podložka slouží pro přesun pacienta v rovině (z lůžka na lůžko) s minimální námahou pro obsluhující personál. | Podložka slouží pro přesun pacienta v rovině (z lůžka na lůžko) s minimální námahou pro obsluhující personál.
| Rozměry min. 160 x 50 x 2 cm | Rozměry min. 160 x 50 x 2 cm | Rozměry min. 160 x 50 x 2 cm