## Technická specifikace
Příloha č. 2: Technické parametry
Jde o základní vyšetřovací metodu, využívá se k diagnostice a léčebným výkonům v průduškách (v průduškovém kmeni). S její pomocí zprůchodňujeme průduškový strom, odstraňujeme aspirace a cizí tělesa, diagnostikujeme záněty průdušek a plic a to i odsáváním hlenu a laváží, diagnostikujeme nádory včetně jejich biopsií, řešíme hemoptýzy včetně stavění krvácení a aplikujeme léky. Metoda zkracuje dobu na umělé plicní ventilaci a snižuje spotřebu antibiotik.
| Popis | Požadovaný parametr | Hodnota parametru účastníka (odkaz na číslo stránky v produktovém listu/technické specifikaci apod.)
Fibrobronchoskop |  | 1 ks
Technické parametry (požadavky) | zevní průměr distálního konce 5,1 mm | ano
| zevní průměr tubusu 5,2 mm | ano
| pracovní délka min. 600 mm | ano
| pracovní kanál - vnitřní průměr min. 2,5 mm | ano
| min. ohyb 160° nahoru, 130° dolů | ano
| hloubka pole min 3 - 50 mm | ano
| zorné pole min. 90° | ano
| minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm | ano
| k dodávce je požadována zkoušečka těsnosti | ano
Příslušenství | světeklný zdroj s dobíjecími bateriemi (baretiový zdroj světla) | ano
Kompatibilita | kompatibilita s dezinfektorem endoskopů Wassenburg WD4200 | ano
| kompatibilita se sušící skříní Wassenburg DRY320 | ano
Servis | po dobu záruky zdarma | ano
| uvést délku záruky | min. 24 měsíců
| uvést kontakt na autorizovaný servis, který bude provádět záruční (resp. pozáruční) servis dodaného zařízení | ano
| uvést dobu zahájení servisního úkonu od obdržení objednávky a dobu odstranění závady bez použití náhradních dílů | max. do 48h/72h v pracovní/mimo pracovní dny
| uvést dobu pro odstranění vady od nahlášení (objednávky) při použití náhradních dílů | max. 5 dní
| garance servisu po skončení záruční doby | min. 10 let
Součástí dodávky v ceně | doprava a instalace na příslušné klinické pracoviště
intalace a uvedení do provozu
Instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (§61 – platí pro AIZP, ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce, musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy
Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.
Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).
V …………………………dne ……………..
________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka