## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Přístroj pro mimotělní oběh (ECMO) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | ECMO | přístroj pro mimotělní oběh (ECMO) | 1
| přístroj musí být certifikován pro transport inter-a intra – nemocniční (sanitní vůz, letadlo, vrtulník) | Jednorázový set tvořený lehkým, přenosným odstředivým čerpadlem a plynovým výměníkem s difúzní membránou integrované do jednoho celku, integrovaný snímač pro měření níže uvedených parametrů, heparinový coating systému spojovacích hadic, ohřívací jednotka, směšovač plynů | Jednorázový set tvořený lehkým, přenosným odstředivým čerpadlem a plynovým výměníkem s difúzní membránou integrované do jednoho celku, integrovaný snímač pro měření níže uvedených parametrů, heparinový coating systému spojovacích hadic, ohřívací jednotka, směšovač plynů
| Malé, lehké a přenosné odstředivé čerpadlo. | Použití dvou typů jednorázových setů pro krátkodobou a dlouhodobou oběhovou podporu | Použití dvou typů jednorázových setů pro krátkodobou a dlouhodobou oběhovou podporu
| Jednoduché ovládání | Kompaktní konzola s dotykovým displejem s automatickým zámkem možnosti zobrazení, regulace průtoku otočným knoflíkem | Kompaktní konzola s dotykovým displejem s automatickým zámkem možnosti zobrazení, regulace průtoku otočným knoflíkem
| Dotykový displej s automatickým zámkem druhu zobrazení | Parametry měřené a zobrazené přístrojem: | Parametry měřené a zobrazené přístrojem:
| Otočný knoflík pro regulaci průtoku | Senzor měření: | Senzor měření:
| Zobrazení parametrů (viz technické údaje níže) | Tlaku | Tlaku
| Senzor měření: | Teploty | Teploty
| tlaku | Hladiny, průtoku, bublin | Hladiny, průtoku, bublin
| teploty | Monitoring žilní krve bez nutnosti kalibrace: | Monitoring žilní krve bez nutnosti kalibrace:
| hladiny, průtoku, bublin | Žilní sycení kyslíkem | Žilní sycení kyslíkem
| Monitoring žilní krve bez nutnosti kalibrace: | Hemoglobin | Hemoglobin
| žilní sycení kyslíkem | Hematokrit | Hematokrit
| hemoglobin | Žilní teplota | Žilní teplota
| hematocrit | Alarmy na tyto funkce: | Alarmy na tyto funkce:
| žilní teplota | monitorování průtoku ( LPM, RPM) | monitorování průtoku ( LPM, RPM)
| Vysoká bezpečnost intervenčního systému a alarmů. | aktivace nulového průtoku – prevence zpětného průtoku | aktivace nulového průtoku – prevence zpětného průtoku
| Integrovaný akumulátor, záloha min.80min | monitorování tlaku – měření žilního, arteriálního a delta tlaku – změny pro včasnou výměnu oxygenátoru v případě potřeby | monitorování tlaku – měření žilního, arteriálního a delta tlaku – změny pro včasnou výměnu oxygenátoru v případě potřeby
| Numerický a LED ukazatel rychlosti RPM. | monitorování bublin | monitorování bublin
| Nouzová ruční klika (manuální ruční klika s magnetickou spojkou a LED ukazatel rychlosti) | monitorování hladiny | monitorování hladiny
| Datové komunikační porty (USB, Ethernet) | monitorování teploty venozní a arteriální | monitorování teploty venozní a arteriální
| Bezpečnostní prvky (alarm, vibrační podložka) | Numerický a LED ukazatel rychlosti RPM | Numerický a LED ukazatel rychlosti RPM
| Nahrávání dat offline | Nouzová ruční klika (manuální ruční klika s magnetickou spojkou a LED ukazatel rychlosti) | Nouzová ruční klika (manuální ruční klika s magnetickou spojkou a LED ukazatel rychlosti)
| Možnost venozního bubble sensoru | Datové komunikační porty (USB, Ethernet) | Datové komunikační porty (USB, Ethernet)
| Prevence backflow | Bezpečnostní prvky ( alarm, vibrační podložka) | Bezpečnostní prvky ( alarm, vibrační podložka)
| Přístroj bude dodán s 1ks setu pro okamžité použití | Integrovaný akumulátor back-up min. 90min | Integrovaný akumulátor back-up min. 90min
| Příslušenství | Příslušenství | Příslušenství
| Přístrojový vozík pro umístění přístroje a veškerého příslušenství | Přístrojový vozík pro umístění přístroje a veškerého příslušenství | Přístrojový vozík pro umístění přístroje a veškerého příslušenství
| Držák na tlakovou lahev na kyslík | Držák na tlakovou lahev na kyslík | Držák na tlakovou lahev na kyslík