| KRYCÍ LIST NABÍDKY – příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek č. 301/2021 |
| --- |
| Název zakázky: | Rekonstrukce učebny elektrotechnických měření č.401 |
| Veřejná zakázka malého rozsahu. Tato veřejná zakázka se neřídí zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název zadavatele | Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace |
| Sídlo zadavatele: | Hostovského 910, 549 31, Hronov |
| IČ: | 06668356 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Ing. Josef Matyáš, ředitel školy |
| Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |
| Název/ obchodní firma uchazeče: |  |
| Sídlo uchazeče: |  |
| IČ uchazeče: |  |
| DIČ uchazeče: |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) |  |
| Kontaktní osoba za uchazeče, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): |  |

| Předmět nabídky | množství | Záruka v měsících | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorní stůl pro silnoproudá měření | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Laboratorní stůl pro slaboproudá měření | 6 ks |  |  |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Datum |  |  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče |  |  |

Cena bude vyčíslena za kompletně vybavený laboratorní stůl včetně dopravy, montáže a dalších nákladů spojených s kompletní dodávkou-

Požadovaná specifikace – laboratorní stoly uč. 401

Laboratorní stůl pro silnoproudá měření – 2 ks

- Laboratorní stůl s pracovní deskou o rozměrech 2000x800x25 mm vyrobenou z materiálu, který má zvýšenou odolnost proti otěru a opálení. Součástí laboratorního stolu bude přístrojová nástavba, která je umístěna nad pracovní deskou ve výšce minimálně 450 mm nad deskou stolu, do které budou integrovány elektrotechnické moduly (viz specifikace níže). Celková výška stolu včetně nástavby nesmí přesáhnout 1700 mm.

Elektrotechnické moduly musí být konstrukčně (mechanicky i elektricky) řešeny tak, aby se daly jednoduše integrovat do přístrojových nástaveb stolů. Přední panel přístroje řešit jako jednolitou součást předního panelu přístrojové nástavby.

Moduly napájecích zdrojů, autotransformátorů a oddělovacích transformátorů musí být již svou konstrukcí vyvinuty a určeny pro umístění do přístrojové nástavby (nebude se jednat pouze o neodborně upravené komerční prodávané stolní přístroje). Hlavním důvodem tohoto požadavku je vyloučení případných problémů s chlazením jednotlivých přístrojů uvnitř přístrojové nástavby a zajištění bezproblémového záručního, a především pozáručního servisu.
Laboratorní stůl včetně jeho příslušenství musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 (bude doloženo prohlášením o shodě).

- Modul centrálního 3f vypínače osazený 3f proudovým chráničem (Ir = 30 mA) a 3f jističem B – 16 A. Na modulu bude umístěno tlačítko TOTAL STOP s hřibovým tlačítkem pro centrální vypnutí napájení ostatních modulů.

- Moduly 1f zásuvek osazené jednofázovými zásuvkami v celkovém počtu min. 4ks na jeden pracovní stůl včetně indikace napěťového stavu.

- Modul 3f zásuvky osazené 3f zásuvkou 3x400V AC / 16 A (5 kolíků) včetně indikace napěťového stavu a možnosti vypnutí a zapnutí místním spínačem.

- Modul 3f terminálu osazený bezpečnostními svorkami (zdířkami) průměr 4 mm s vyvedeným 3f napětím 3x400V AC / 10 A. Svorky musí být označeny obvyklou barvou (černá, modrá, žluto-zelená). Indikace napěťového stavu pro každou fázi. Možnost vypnutí a zapnutí místním spínačem.

- Modul oddělovacího bezpečnostního transformátoru 230 V / 230 V osazený 1f zásuvkou s možností místního vypnutí a zapnutí pomocí spínače. Výstupní proud min. 3 A.

- Modul 3f autotransformátoru s možností plynulého nastavení výstupního napětí v rozsahu 5 – 230 V AC a proudovým zatížením min. 2 A. Proud a napětí ve všech fázích budou indikovat panelová měřidla (ručková, nebo digitální). Výstupní napětí bude přístupné na bezpečnostních svorkách (zdířkách) průměr 4 mm označených obvyklou barvou a bude možné jej bezpečně vypnout pomocí místního spínače. Napěťový stav každé fáze bude navíc indikováno pomocí kontrolky.

- Modul 1f autotransformátoru s možností plynulého nastavení výstupního napětí v rozsahu 5 – 230 V, proudovým zatížením min. 2 A a možností přepínání AC/DC. Proud a napětí budou indikovat panelová měřidla (ručková, nebo digitální). Výstupní napětí bude přístupné na bezpečnostních svorkách (zdířkách) průměr 4 mm označených obvyklou barvou a bude možné jej bezpečně vypnout pomocí místního spínače. Napěťový stav bude navíc indikován pomocí kontrolky.

- Modul stabilizovaného dvoukanálového napájecího zdroje s jedním kanálem s nastavitelným výstupním napětím 0 – 30V a proudem 0 – 4A a jedním kanálem s pevným napětím 5V / 3A. Zvlnění výstupního napětí max. 2 mV. Zdroj musí mít integrovanou proudovou ochranu proti přetížení a zkratu na výstupních svorkách.

- Modul 3f napájecího zdroje 3x24V/10A s oddělovacím bezpečnostním transformátorem a jištěním pomocí 3f jističe 3B – 10 A. Napětí bude vyvedeno na bezpečnostní svorky (zdířky) průměr 4 mm. Napěťový stav každé fáze bude indikován pomocí kontrolek.

- Měřicí šňůry zakončené banánky délka 0,9 – 1,1 m s průměrem 4 mm a možností vícenásobného propojení. Bezpečnostní provedení bránící náhodnému dotyku živé části. Napětí 230 V AC / 120 V DC. Proudové zatížení 10 A. Modrá – 5ks, červená – 5ks, černá – 5ks.

- Měřicí šňůry zakončené banánky délka 0,4 - 0,6 m s průměrem 4 mm a možností vícenásobného propojení. Bezpečnostní provedení bránící náhodnému dotyku živé části. Napětí 230 V AC / 120 V DC. Proudové zatížení 10 A. Modrá – 5ks, červená – 5ks, černá – 5ks.

Laboratorní stůl pro slaboproudá měření – 6 ks

- Laboratorní stůl s pracovní deskou o rozměrech 2000x800x25 mm vyrobenou z materiálu, který má zvýšenou odolnost proti otěru a opálení. Součástí laboratorního stolu bude přístrojová nástavba, která je umístěna nad pracovní deskou ve výšce minimálně 450 mm nad deskou stolu, do které budou integrovány elektrotechnické moduly (viz specifikace níže). Celková výška stolu včetně nástavby nesmí přesáhnout 1700 mm.

Elektrotechnické moduly musí být konstrukčně (mechanicky i elektricky) řešeny tak, aby se daly jednoduše integrovat do přístrojových nástaveb stolů. Přední panel přístroje řešit jako jednolitou součást předního panelu přístrojové nástavby.

Moduly napájecích zdrojů, autotransformátorů a oddělovacích transformátorů musí být již svou konstrukcí vyvinuty a určeny pro umístění do přístrojové nástavby (nebude se jednat pouze o neodborně upravené komerční prodávané stolní přístroje). Hlavním důvodem tohoto požadavku je vyloučení případných problémů s chlazením jednotlivých přístrojů uvnitř přístrojové nástavby a zajištění bezproblémového záručního, a především pozáručního servisu.
Laboratorní stůl včetně jeho příslušenství musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 (bude doloženo prohlášením o shodě).

- Modul centrálního 1f vypínače osazený proudovým chráničem (Ir = 30 mA) a jističem B – 16 A. Na modulu bude umístěno tlačítko TOTAL STOP s hřibovým tlačítkem pro centrální vypnutí napájení ostatních modulů.

- Moduly 1f zásuvek osazené jednofázovými zásuvkami v celkovém počtu min. 4ks na jeden pracovní stůl včetně indikace napěťového stavu.

- Modul propojovacích svorek osazený bezpečnostními svorkami prům. 4 mm pro napětí DC120V/AC230V s proudovým zatížením min. 10 A. Na panelu bude umístěno celkem 30 svorek, které budou propojeny vždy po pěti svorkách a barevně odlišeny (černá, modrá, červená, …).

- Modul stabilizovaného střídavého napájecího zdroje s nastavitelným výstupním napětím v rozsahu 0 – 250V AC s proudem 2A. Výstupní napětí musí být možné nastavit s krokem minimálně 1V. Průběh výstupního napětí musí být sinusový s kmitočtem 50Hz.

- Modul stabilizovaného tříkanálového napájecího zdroje s nezávislými dvěma kanály s nastavitelným výstupním napětím 0 – 30V a proudem 0 – 4A a jedním kanálem s pevným napětím 5V / 3A. Zvlnění výstupního napětí max. 10mV. Zdroj musí mít integrovanou proudovou ochranu proti přetížení a zkratu na výstupních svorkách.

- Modul stabilizovaného zdroje 2x15V DC pro napájení NF zařízení s operačními zesilovači. Proudové zatížení zdroje min. 1 A. Zvlnění výstupního napětí max. 10mV.

- Modul čítače a generátoru funkcí pro NF měření. Generátor musí umožnit generování signálu sinusového, obdélníkového a trojúhelníkového (pilového) průběhu v rozsahu 1Hz – 10MHz (plynule nastavitelné). Výstupní napětí musí být možné plynule nastavit v rozsahu od 1 mV do 10V (50). Generátor musí umožnit změnu Offsetu výstupního napětí. Čítač musí umožňovat měření kmitočtu generátoru i možnost měření externího signálu připojeného na vstup s celkovým minimálním rozsahem 10 Hz – 1,5 GHz. Měřený kmitočet bude přehledně zobrazován na displeji.

- Modul dvoukanálového digitálního osciloskopu pro měření a zobrazování průběhů napětí do max. napětí 300 Vpp. Šířka pásma min. 100 MHz, vzorkovací kmitočet min. 500 MS/s. Zobrazení průběhů na barevném TFT displeji o velikosti cca 8“. Součástí osciloskopu budou dvě měřicí sondy 1:1 / 10:1. Osciloskop musí umožnit zobrazení v režimu YT (režim s časovou základnou) a režimu XY, dále měření parametrů signálu (napětí, kmitočet, periodu) v automatickém režimu i v režimu za pomocí kurzorů. Naměřené hodnoty musí být možno uložit na USB flash disk, nebo do počítače PC.

- Modul mikropáječky s regulací teploty hrotu 100 – 450 °C a výkonem min. 35W. Nastavenou a okamžitou teplotu hrotu páječky bude možné zobrazit na displeji. Rukojeť s pájecím hrotem musí být možné jednoduše odpojit od modulu. Součástí mikropáječky bude také stojánek s houbičkou.

- Měřicí šňůry zakončené banánky délka 0,9 – 1,1 m s průměrem 4 mm a možností vícenásobného propojení. Bezpečnostní provedení bránící náhodnému dotyku živé části. Napětí 230 V AC / 120 V DC. Proudové zatížení 10 A. Modrá – 5ks, červená – 5ks, černá – 5ks.

- Měřicí šňůry zakončené banánky délka 0,4 - 0,6 m s průměrem 4 mm a možností vícenásobného propojení. Bezpečnostní provedení bránící náhodnému dotyku živé části. Napětí 230 V AC / 120 V DC. Proudové zatížení 10 A. Modrá – 5ks, červená – 5ks, černá – 5ks.