## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Laparoskopické sestavy (gynekologické a chirurgické) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0844 | vysokoprůtokový insuflátor s odsáváním kouře | 1
Vysokoprůtokový insuflátor
Integrovaný filtr pro odsávání kouře 0.01µ ULPA Filtr
Pro nízkotlakovou laparoskopii pro stabilní peritoneum
Médium CO2
Trojlumenový hadicový set
Bezmembránový systém
Speciální access port pro insuflaci
Ovládání pomocí dotykového displeje
Zajišťující stabilní peritoneum
Aktivní odsávání kouře
Min. 3 pracovní režimy - trojlumený, dvojlumený a jednolumený set
Trojlumený režim pro 1. odsávání kouře a filtraci, 2. insuflaci a měření tlaku v reálném čase, 3. vytvoření tzv. nízkotlaké bariéry
Zobrazení informací min. o průtoku v dutině břišní, tlaku v dutině břišní, hladině CO2
Speciální bezventilové trokary pro vysokoprůtokovou insuflaci
Spotř. materiál pro 10 výkonů součástí dodávky
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0848 | laparoskopická věž pro 4K a Full HD rozlišení včetně pokročilé bipolární koagulace pro gynekologii | 1
Kompletní laparoskopická sestava pracující se zobrazením v rozlišení 4K UHD, která současně využívá technologií úzkopásmového zobrazení pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta.
4K UHD hlavní monitor 1 ks
Úhlopříčka min. 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 18 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Jas min. 650 nits
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
Hliníkové krytí s odolností min. IP65
Podpora PIP a PBP
Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
MDE certifikace a DIN6868-157
Kamerová jednotka 1 ks
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 2160p60
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky na USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p nebo pomocí externího zařízení (součástí dodávky)
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 Mb/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji)
a. Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy a to min. 1 program pro vyrovnání přeexponovaných a podexponovaných míst v obraze, min. 2 programy pro úpravu kontrastu a min. 3 módy pro úpravu barevného spektra a kontrastu pro zvýraznění tkáňových struktur (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji).
b. Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji).
c. Aktivace pomocí jednoho stisku tlačítka na kamerové hlavě (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji).
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy)
Video výstupy ve 4K a Full HD musí být kompatibilní s videomanagementem operačních sálů tj. ve 4K musí být vedeny přímo z kamerové jednotky pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x 3G-SDI, ve Full HD pomocí HDMI, SDI nebo DVI kabelu.
Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky
Uložení min. 20 uživatelských nastavení
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
Universální platforma umožňující připojení min. 4K, Full HD, PDD a ICG kamerové hlavy bez nutnosti dalších HW modulů a SW rozšíření, alternativně dodání separátních modulů/jednotek
Fluorescenční módy min. pro PDD a ICG alternativně dodání separátní kamerové jednotky
Po celou dobu výkonu zobrazení aktuálních hodnot insuflace a světelného zdroje na všech připojených monitorech alternativně zobrazení na přídavném monitoru připevněném na vozíku s možností změny nastavených parametrů.
UHD kamerová hlava 1 ks
UHD CMOS kamerová hlava
Nativní rozlišení čipu min. 2160p60 px, sub-sampling min. 4:2:0
Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí
Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm s možností optického parafokálního ZOOM nebo automatické ostření pomocí jednoho tlačítka pomocí laserového měření vzdálenosti
Objektiv pro optiky > 5 mm s nativním zobrazením full screen laparoskopického obrazu
Podpora úzkopásmového zobrazení
Autoklávovatelná do 134 °C
Zdroj světla 1 ks (jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky)
LED technologie se svítivostí adekvátní ke 300 W xenonové výbojce
Životnost lampy min. 10 000 hod
Karusel pro světlovodné kabely výrobců min. Wolf, Storz, Olympus, ACMI nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí datového kabelu
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu, ochrana pomocí optického senzoru nebo jiného mechanismu, který není na mechanickém principu a tudíž nehrozí jeho zaseknutí
Plynulá regulace intenzity světla
Hlučnost přístroje max. 25 dB
Optiky 4 ks
Autoklávovatelné do 134 °C
2x UHD 4k optika o průměru 10 mm, úhel pohledu 0°, 300 mm, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření)
Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku
4x světlovodný kabel, průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný do 134 °C
Insuflátor 1 ks
Hadice pro připojení na centrální rozvod
Insuflační médium CO2
Rychlost plnění min. 45 l/min
Neonatální mód
HighFlow mód
Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nezávislé na elektrochirurgické jednotce, zadavatel alternativně připouští desuflační režim, který je integritní součástí insuflátoru.
Filtrace kouře přes HEPA filtr integrovaný do originálních hadicových setů
Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta , případně pomocí externího zařízení (součástí dodávky)
Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci a insuflaci s předehřevem plynu pro min. 100 resterilizací, bez omezení počtu resterilizací pomocí čipu či jiné technologie
Ovládání pomocí dotykového displeje nebo omyvatelných tlačítek
Propojení s kamerovou jednotkou pomocí datového kabelu, zobrazení hodnot o insuflaci na všech monitorech (alternativně zobrazení na externím monitoru s možností změny hodnot z tohoto monitoru)
Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná bez omezení resterilizačních cyklů 2 ks, hadice pro odsávání kouře 50 ks
Multioborová pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii a urologii-gynekologii 1 ks
Universální pumpa pro laparoskopii a hysteroskopii a uro-gynekologii v jednom zařízení, případně dodání jako separátní jednotky
Nominální tok:
a. Hysteroskopie a urologie 500 ml/min.
b. Laparoskopie 0,1 – 1,8 ml
Nastavení tlaků:
a. Hysteroskopie min. 15 – 150 mmHg
b. Urologie min. 15 – 85 mmHg
c. Laparoskopie min. 300 mmHg
Odsávání pomocí vakua min. 2 l/min.
Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou
Pro urologii přednastavené módy pro cystoskopii, PNCL a mini PNCL
Propojení s kamerovou jednotkou a zobrazení aktuálních hodnot na monitoru pro kontrolu spotřeby roztoku, případně dodání váhového systému
Součástí dodávky bude:
a. Láhev pro odsávací pumpu
b. Hadice k filtru 10 ks
c. 10 sady resterilizovatelných hadic s RFID ochranou
d. Oplachový nástroj – nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).
Odsávací pumpa 1 ks
Odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 20 l/min
Podtlak min 90 kPa
Plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru
Součástí 1 ks odpadní láhve o objemu min 2 I
Resterilizovatelné příslušenství
Elektrokoagulační přístroj 1 ks
požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz
řízený výkonným multiprocesorem s měřením min. 4000 cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru
Min. 2 universální porty s automatickou identifikací monopolárního a bipolárního nástroje
Možnost připojení min. 3 bipolárních nástrojů současně
Možnost připojení min. 4 monopolárních nástrojů současně
Možnost připojení min. 2 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm současně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem včetně nastavitelného zpoždění aktivace
Ovládací a informační barevný dotykový displej o úhlopříčce min. 8,4"
Podpora bipolární resekce v NaCL
Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s
Modulem pro argon-plasma koagulaci
Modulem pro disekci pomocí vodního paprsku nebo disekci pomocí synergie bipolární a UZ energie
Modulem pro odsávání kouře s datovým propojením
Programové vybavení jednotky
Generátor musí být plnohodnotně ovladatelný sterilně z operačního pole a pomocí pedálu kdy musí umožňovat min. změnu nástroje, změnu režimu (koagulace, řez, spray atd.) a změnu efektu pro daný nástroj
Výběr podle jednotlivých operací s přednastavenými nástroji, efekty ad. parametry
Integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS a přenos nastavení, případně přenos dat pomocí USB
Bezpečností parametry
softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout
dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství
1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody s ekvipotencionální ochranou = vodivá plocha elektrody obíhající obě plochy NE, propojené s generátorem, pro vyrovnání potenciálu na těchto plochách, bez propojení s elektrochirurgickou jednotkou. NE s integrovaným přívodním kabelem
2 ks kabelu k NE
1 ks Resterilozovatelný bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm s technologií Vessel Sealing (certifikace FDA nebo CE) kompatibilní s dodanou koagulací
1 ks Resterilizovatelný 3-dílný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, případně dodání 10 ks nástrojů využívající pokročilou bipolární a UZ energii.
Děložní manipulátor pro hysterektomii 2 ks
Vakuová fixace – rovnoměrné sání v oblasti silikonového kloboučku pro optimální fixaci
Podsvícení kónusu pro snadnou identifikaci okrajů
Světlovodný kabel s připojením k manipulátoru, optice a sv. zdroji
10 ks podsvíceného kloboučku s hadicovým setem pro odsávání součástí dodávky
Hysteroskop 1 ks
Kompaktní nerozebíratelná optika pro hysteroskopii, délka cca 350 mm
Vnější průměr max. 3,8 mm, kulatý nebo oválný tvar
Přímý pracovní kanál min. 5 Fr. s kohoutem pro uzavření a těsněním pro nástroj
Součástí dodávky bude chňapáček, nůžky a bioptické kleště 5 Fr.
Světlovodný kabel
Endoskopický vozík
Oddělovací transformátor
Napájení 100-240 V
Min. 2 police, nastavitelné
4 kolečka, min. 2 bržděná
Centrální vypínač
Uzamykatelný šuplík
Polička na klávesnici s tlumeným pojezdem
Držák vaků
Držák kamerové hlavy
Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
Zabudovaný konektor v zadních dveřích/přední části vozíku pro připojení k videomanagementu (HDMI 2.0/4x SDI)
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-0851 | laparoskopická věž 4K včetně pokročilé bipolární koagulace a kamerové jednotky pro ICG | 1
Kompletní laparoskopická sestava pracující se zobrazením v rozlišení 4K UHD, která současně využívá technologií úzkopásmového zobrazení pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta.
4K UHD hlavní monitor 1 ks
Úhlopříčka min. 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 18 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Jas min. 650 nits
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
Hliníkové krytí s odolností min. IP65
Podpora PIP a PBP
Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
MDE certifikace a DIN6868-157
Kamerová jednotka 1 ks
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 2160p60
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky na USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p nebo pomocí externího zařízení (součástí dodávky)
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 Mb/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji)
a. Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy a to min. 1 program pro vyrovnání přeexponovaných a podexponovaných míst v obraze, min. 2 programy pro úpravu kontrastu a min. 3 módy pro úpravu barevného spektra a kontrastu pro zvýraznění tkáňových struktur (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji).
b. Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji).
c. Aktivace pomocí jednoho stisku tlačítka na kamerové hlavě (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji).
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy)
Video výstupy ve 4K a Full HD musí být kompatibilní s videomanagementem operačních sálů tj. ve 4K musí být vedeny přímo z kamerové jednotky pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x 3G-SDI, ve Full HD pomocí HDMI, SDI nebo DVI kabelu.
Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky
Uložení min. 20 uživatelských nastavení
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
Universální platforma umožňující připojení min. 4K, Full HD, PDD a ICG kamerové hlavy bez nutnosti dalších HW modulů a SW rozšíření, alternativně dodání separátních modulů/jednotek
Fluorescenční módy min. pro PDD a ICG alternativně dodání separátní kamerové jednotky
Po celou dobu výkonu zobrazení aktuálních hodnot insuflace a světelného zdroje na všech připojených monitorech alternativně zobrazení na přídavném monitoru připevněném na vozíku s možností změny nastavených parametrů.
ICG kamerová hlava 1 ks
CMOS kamerová hlava s výstupním rozlišením min. 2160p60, zadavatel připouští také řešení pomocí interpolace v monitoru
Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí
Podpora ICG fluorescence formou overaly tzn. překrytí skutečného barevného obrazu NIR spektrem v nereálných barvách
Zobrazení různé intenzity signálu pomocí odlišné intenzity overlay zobrazení
Podpora úzkopásmového zobrazení
Autoklávovatelná do min. 134°C
ICG zdroj světla 1 ks (případně jako kombinace dvou přístrojů)
LED technologie se svítivostí adekvátní ke 300 W xenonové výbojce (LED technologie pro VIS a NIR spektrum)
Životnost lampy min. 10 000 hod
Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu, ochrana pomocí optického senzoru nebo jiného mechanismu, který není na mechanickém principu a tudíž nehrozí jeho zaseknutí
Plynulá regulace intenzity světla
Zpuštění ICG z kamerové hlavy a pomocí pedálu
Optiky pro 4K ICG zobrazení 3 ks
Autoklávovatelné do 134 °C
3x UHD 4k optika o průměru 10 mm dedikovaná pro ICG zobrazení, úhel pohledu 30°, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření)
Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku
3x světlovodný kabel dedikovaný pro ICG zobrazení, průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný
Insuflátor 1 ks
Hadice pro připojení na centrální rozvod
Insuflační médium CO2
Rychlost plnění min. 45 l/min
Neonatální mód
HighFlow mód
Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nezávislé na elektrochirurgické jednotce, zadavatel alternativně připouští desuflační režim, který je integritní součástí insuflátoru.
Filtrace kouře přes HEPA filtr integrovaný do originálních hadicových setů
Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta , případně pomocí externího zařízení (součástí dodávky)
Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci a insuflaci s předehřevem plynu pro min. 100 resterilizací, bez omezení počtu resterilizací pomocí čipu či jiné technologie
Ovládání pomocí dotykového displeje nebo omyvatelných tlačítek
Propojení s kamerovou jednotkou pomocí datového kabelu, zobrazení hodnot o insuflaci na všech monitorech (alternativně zobrazení na externím monitoru s možností změny hodnot z tohoto monitoru)
Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná bez omezení resterilizačních cyklů 2 ks, hadice pro odsávání kouře 50 ks
Kombinovaná oplachová pumpa s odsáváním 1 ks
Sání/oplach min. 2 l/min
Maximální oplachovací tlak min. 400 mm Hg (+/- 50 mm Hg)
Minimální vakuum - 60 kPa
Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou
Součástí dodávky bude:
Láhev pro odsávací pumpu
Hadice k filtru 10 ks
2 ks resterilizovatelných hadic s RFID ochranou
Oplachový nástroj – nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).
Elektrokoagulační přístroj 1 ks
požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz
řízený výkonným multiprocesorem s měřením min. 4000 cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru
Min. 2 universální porty s automatickou identifikací monopolárního a bipolárního nástroje
Možnost připojení min. 3 bipolárních nástrojů současně
Možnost připojení min. 4 monopolárních nástrojů současně
Možnost připojení min. 2 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm současně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem včetně nastavitelného zpoždění aktivace
Ovládací a informační barevný dotykový displej o úhlopříčce min. 8,4"
Podpora bipolární resekce v NaCL
Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s
Modulem pro argon-plasma koagulaci
Modulem pro disekci pomocí vodního paprsku nebo disekci pomocí synergie bipolární a UZ energie
Modulem pro odsávání kouře s datovým propojením
Programové vybavení jednotky
Generátor musí být plnohodnotně ovladatelný sterilně z operačního pole a pomocí pedálu kdy musí umožňovat min. změnu nástroje, změnu režimu (koagulace, řez, spray atd.) a změnu efektu pro daný nástroj
Výběr podle jednotlivých operací s přednastavenými nástroji, efekty ad. parametry
Integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS a přenos nastavení, případně přenos dat pomocí USB
Bezpečností parametry
softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout
dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství
1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody s ekvipotencionální ochranou = vodivá plocha elektrody obíhající obě plochy NE, propojené s generátorem, pro vyrovnání potenciálu na těchto plochách, bez propojení s elektrochirurgickou jednotkou. NE s integrovaným přívodním kabelem
2 ks kabelu k NE
1 ks Resterilozovatelný bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm s technologií Vessel Sealing (certifikace FDA nebo CE) kompatibilní s dodanou koagulací
1 ks Resterilizovatelný 3-dílný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, případně dodání 10 ks nástrojů využívající pokročilou bipolární a UZ energii.
Endoskopický vozík
Oddělovací transformátor
Napájení 100-240 V
Min. 4 police, nastavitelné
4 kolečka, min. 2 bržděná
Centrální vypínač
Šuplík na klávesnici
Držák kamerové hlavy
Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení k videomanagamentu
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-0852 | kolposkop s konvertgentní optickou dráhou | 4
Stereoskopické zobrazení – binokulární okulár
Konvergentní optická dráha
Plynule regulovatelný světelný LED zdroj studeného světla se světelným výkonem min. 52 000 Lux.
Osvětlení bez děliče světelných paprsků
Binokulár s konvergentními paprsky, přesným a jemným zaostřováním pomocí dvou otočných držáků ve vodorovném i svislém směru
3 krokové zvětšení 7,5x, 15x, 30x s automatickým nastavením světla pomocí válcového měniče zvětšení nebo plynulý ZOOM bez kroků
Pracovní vzdálenost cca 30 cm
V jednom okuláru měřící kroužek pro určení velikosti léze
Možnost nastavení obou okulárů v rozmezí min. +7 až -7 dioptrií
Volný pohyb v horizontální rovině s rádiusem až 120cm
Otočné rameno kolposkopu
Napájecí zdroj integrovaný do ramene
Lehká manipulace v horizontálním a vertikálním směru
Maximální příkon přístroje do 10 W
Integrovaná videokamera HD :
min. rozlišení 1,2 Mpixel
CCD snímací senzor
USB 2.0 interface pro připojení k PC nebo HDMI
nožní spínač
Otočné rameno s vyvážením
Integrovaný napájecí zdroj do ramene
Komfortní manipulace s vyváženým systémem v horizontálním a vertikálním směru.
Dosah ramene až 120cm.
Stojan s pěti kolečky se závažím, 2 kolečka s brzdou
Držák na PC s dosahem min. 255 mm
Software
Nahrávání jednotlivých snímků nebo celého video
Live náhled
Možnost zpuštění nahrávání pomocí pedálu a přes rozhraní programu
Možnost přidávání komentářů ke konkrétním vyšetřením
Textový modul podle IFCPC
Možnost dokumentace pomocí grafických markerů
Vkládání informací o pacientovy
Export záznamu včetně pacientských dat
Možnost přímého tisku
Strukturovaný záznam v databázi
Uživatelem definované vyhledávání textu
Automatické zálohování databáze
Součástí dodávky musí být moduly:
DICOM push interface – možnost odesílání snímků do PACS v DICOm formátu
Modul pro stažení worklistu přes DICOM
All in one PC
Medicínský atest DIN EN 60601-1:2013, DIN EN 60601-1-2:2013
Splňující 2006/95/EC, 93/42/EEC
Kovové tělo
Skleněný dotykový panel s podsvícenými tlačítky
Min. i5 procesor, 6 gen
Min. 4 Gb Ram
4x USB 3.0, HDMI, DP
Úhlopříčka 21,5“
Výměnný SSD Tray pro snadnou zálohu dat a výměnu disku
Min. 120 Gb SSD disk
Wifi modul
Medicínský atest
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | T-1207 | elektrokoagulace - bipolární vč. příslušenství | 4
požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz
řízený výkonným multiprocesorem s měřením min. 4000 cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru
Min. 2 universální porty s automatickou identifikací monopolárního a bipolárního nástroje
Možnost připojení min. 3 bipolárních nástrojů současně
Možnost připojení min. 4 monopolárních nástrojů současně
Možnost připojení min. 2 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm současně
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem včetně nastavitelného zpoždění aktivace
Ovládací a informační barevný dotykový displej o úhlopříčce min. 8,4"
Podpora bipolární resekce v NaCL
Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s
Modulem pro argon-plasma koagulaci
Modulem pro disekci pomocí vodního paprsku nebo disekci pomocí synergie bipolární a UZ energie
Modulem pro odsávání kouře s datovým propojením
Programové vybavení jednotky
Generátor musí být plnohodnotně ovladatelný sterilně z operačního pole a pomocí pedálu kdy musí umožňovat min. změnu nástroje, změnu režimu (koagulace, řez, spray atd.) a změnu efektu pro daný nástroj
Výběr podle jednotlivých operací s přednastavenými nástroji, efekty ad. parametry
Integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS a přenos nastavení, případně přenos dat pomocí USB
Bezpečností parametry
softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout
dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
Požadované základní příslušenství
1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody s ekvipotencionální ochranou = vodivá plocha elektrody obíhající obě plochy NE, propojené s generátorem, pro vyrovnání potenciálu na těchto plochách, bez propojení s elektrochirurgickou jednotkou. NE s integrovaným přívodním kabelem
2 ks kabelu k NE
1 ks Resterilozovatelný bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm s technologií Vessel Sealing (certifikace FDA nebo CE) kompatibilní s dodanou koagulací
1 ks Resterilizovatelný 3-dílný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, případně dodání 10 ks nástrojů využívající pokročilou bipolární a UZ energii.
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
6 | T-08R1 | video-rektoskop | 1
Rektoskop
Speciální výstup pro kameru a sv. kabel
Přímý pracovní kanál pro nástroje 5 mm
Rovnoměrný rozptyl světla díky integrovanému světelnému vodiči
Ergonomická rukojeť
Vše autoklávovatelné do 134°C
Kamerová jednotka
Kompaktní kamerová jednotka
Processing HD signálu z CMOS čipu
Rozlišení min. 1920 x 1080
Možnost montáže za monitor na VESA 100 x 100
Výstup min. HDMI
Výstup USB 3.0 pro archivaci
Podpora HD flexibilních endoskopů s čipem na distálním konci
Možnost rozšíření o SW pro nahrávání a pořizování fotografií
Součástí dodávky je VESA mount pro kamerovou jednotku na zadní stranu monitoru
Medicínský atest
Kamerová hlava
1 čipová hlava s Full HD výstupem
Výměnné objektivy
ZOOM objektiv s parafokálním ZOOM s ohniskovou vzdáleností 13 – 29 mm
Přívodní kabel min. 2,5 m
Medicínský atest
Světelný zdroj
LED technologie světelného zdroje
Plynulá regulace intenzity na předním panelu
Možnost montáže za monitor společně s kamerovou jednotkou na VESA 100 x 100
Teplota chromatičnosti min. 6500 K
Garantovaná životnost zdroje výrobcem min. 30 000 hod
Intenzita odpovídající 150 W xenon
Medicínský atest
Monitor
Úhlopříčka min. 22“
Rozlišení min. 1080p
Skleněná obrazovka odolná proti dezinfekčním prostředkům
Kovová konstrukce
Vstup pro kamerovou jednotku
Záznam videosignálů z různých zdrojů
Záznam ve Full HD kvalitě 1080p
Záznam videa a obrázků
Ukládán dat na interní úložiště, externí úložiště a síťové úložiště
Možnost pro PACS s DICOM formátem s funkcí push
Možnost připojení zařízení kompatibilní s video výstupy DVI, SD/HD-SDI, VGA, komposit a komponent
Záznam videa ve formátu MPEG 4 (kódování H264)
Záznam obrázků ve formátu min. JPG, BMP, DICOM
Možnost ovládání jednotky bezdrátově dotykovým displejem
Možnost zadání parametrů ID pacienta, příjmení, jméno
Interní disk o kapacitě min. 1 TB
Vozík
Vozík pro monitor
Min. 1 police
4 kolečka min. 2 bržděná
Držák na kamerovou hlavu
VESA držák pro kamerovou jednotku světelný zdroj
Lak odolný dezinfekci
Zásuvky pro připojení výše uvedených přístrojů
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
7 | T-08R2 | nefroskop | 1
Operační nefroskop (lomená optika s přímým pracovním kanálem)
Úhel pohledu cca 12°
Vnější průměr max. 24,3 Fr.
Instrumentační kanál min. 4 mm
Světlovodný kabel 3,5 mm
Sterilizační koš