{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Min.tech.podmínky","Materiály pro verifikaci ONN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Min.tech.podmínky","index":0,"n_rows":178,"n_cols":10,"rows_kept":178,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[157,1,158,1],[159,1,160,1],[161,1,162,1],[175,5,175,6],[135,1,137,1],[138,1,139,1],[140,1,141,1],[142,1,143,1],[144,1,145,1],[163,1,164,1],[165,1,167,1],[146,1,148,1],[149,1,151,1],[152,1,154,1],[155,1,156,1],[146,0,148,0],[149,0,151,0],[152,0,154,0],[155,0,156,0],[157,0,158,0],[135,0,137,0],[138,0,139,0],[140,0,141,0],[142,0,143,0],[144,0,145,0],[1,0,1,5],[0,0,0,1],[134,0,134,1],[2,1,2,3],[119,0,119,1],[125,0,125,1],[4,0,4,5],[133,0,133,9],[135,9,137,9],[138,9,139,9],[140,9,141,9],[142,9,143,9],[144,9,145,9],[146,9,148,9],[149,9,151,9],[152,9,154,9],[155,9,156,9],[157,9,158,9],[159,9,160,9],[161,9,162,9],[163,9,164,9],[165,9,167,9],[159,0,160,0],[161,0,162,0],[163,0,164,0],[165,0,167,0],[170,9,171,9],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[168,9,169,9]]}
[]
["VZ s názvem \" Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s.“"]
[]
[]
["Technická specifikace biochemických a imunochemických analytických systémů včetně bezplatné výpůjčky systémů\n(dále jen „analyzátory“)"]
[null,"Uchazeč musí splňovat požadavky na všech lokalitách (Náchd, Rychnov, Broumov, Jaroměř a Opočno, pokud není níže uvedeno jinak)"]
["Pořadí","Technické parametry, funkce (obecně):","Hodnota požadavku (počet bodů)","Plnění požadavku (ANO/NE)","Způsob prokázání požadavku (dokument a číslo stránky)"]
[1,"Umístění nových analyzátorů do stávajících prostor laboratoří. Součástí dodávky bude záložní zdroj (UPS) s kapacitou dostačující pro chod systému při výpadku elektrické energie na dobu min. 20 minut, klimatizace, úpravna vody, instalace potřebných přívodů vody, elektrické energie a odpadů. (Dodavatel přesně vyspecifikuje požadavky na nosnost podlahy pro jednotlivá zařízení)  ","absolutní","(uvedení nabízených systémů v souladu s požadavky níže uvedenými)","plnění je prokázáno doložením kompletního praktického návrhu řešení realizace dodávky ZP ve stávajících prostorových podmínkách laboratoří, včetně způsobu dodávky deionizované vody,řešení přístupu nezbytných zdrojů energií a odpadů, zároveň též návrh řešení původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytickcýh systémů, kompletní zaškolení obsluhy"]
[2,"Pro všechna vyšetření dodavatel zajistí na vlastní náklady úkony spojené se zavedením nového analytického systému v laboratoři dle aktuálního doporučení ČSKB ČLS JEP. Předpokládané množství reagencií pro zavedení nového analytického systému je 40 testů pro porovnání mezi analyzátory + 80 testů na vstupní verifikaci metody pro každý analyzátor a metodu. ","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[3,"Dodavatel dodá pro vstupní verifikaci metod certifikovaný referenční materiál společnosti SEKK s.r.o. ","absolutní",null,"účastník dodá dle požadavků zadavatele v této příloze list s názvem \"Materiály pro verifikaci ONN\""]
[4,"Dodavatel bezplatně dopraví předmět výpůjčky na místo plnění, zajistí řádnou instalaci vypůjčeného analytického systému v souladu s doporučením výrobce.","absolutní",null,"účastník doplní řádně vyplněnými listy této přílohy podepsanou smlouvu a výpůjčce"]
[5,"Analýza po pacientech  (random access).","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[6,"Reagenční soupravy se shodnou chemií a případně rozdílnou velikostí balení. Tyto musí splňovat podmínku, že jimi stanovené výsledky budou na všech pracovištích shodné. Toto bude ověřeno paraletním testováním na náklady vypůjčitele. Jestliže tato podmínka nedude dodržena, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.","absolutní",null,"účastník uvede možné velikosti reagencií u jednotlivých metod"]
[7,"Možnost co nejširšího použití různých velikostí primárních zkumavek (průměr 13-16 mm - vnější rozměr x výška 75-100 mm bez uzávěru), se separačním gelem i bez gelu.","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce) + specifikace doporučených druhů mikrozkumavek"]
[8,"Systém pracující s primárními i sekundárními vzorky (včetně adaptérů na mikrokepy).","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[9,"Identifikace primárních zkumavek pomocí čarového kódu.","absolutní",null,"účastník doplní řádně vyplněnými listy této přílohy podepsanou smlouvu a výpůjčce"]
[10,"Možnost současného zpracování vzorků séra, plazmy, moče, mozkomíšního moku, punktátu, případně jiných biologických materiálů, kontrolních a kalibračních materiálů, vodných roztoků.","absolutní",null,"odkaz na popis činnosti alan.systémů, vyobrazení vzhledu dodávaných reagencií (konkrétní stránka v dokumentaci výrobce)"]
[11,"Kontinuální vkládání vzorků za provozu.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[12,"Všechny zapůjčené přístroje a zařízení mají za plného provozu maximální hlučnost 70 dB. Pokud bude tato překročena dodavatel na vlastní náklady provede stavební úpravy, které hlučnost sníží.","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[13,"Zapůjčené systémy budou mít v plném provozu takovou průchodnost, aby byl dodržen TAT u statimových vzorků do 1 hodiny (vzorek je zpracován a jeho výsledek vydán do 60 minut od přijetí laboratoře. Do tohoto času je započítáno 10 minut centrifugace) U vzorků z vitální indikace je požadovaný čas do 45 minut a u rutinních vzorků do 3 hodin.","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[14,"Zpracování pediatrických vzorků – mrtvý objem vzorku u biochemických metod maximálně 50 ul v sekundární zkumavce pro pediatrické vzorky (Náchod, Rychnov, Broumov).","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[15,"Zpracování vzorků – mrtvý objem vzorku u imunochemických metod maximálně 50 μl pro pracoviště Náchod, Rychnov, Broumov.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[16,"Stanovení replikátů z jedné zkumavky (verifikace, opakovatelnost)","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[17,"Kontrola integrity vzorku - detekce sraženiny, hladiny, malého objemu, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[18,"Detekce hladiny, bublin, správného objemu pipetované reagencie. ","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[19,"Schopnost automatického hodnocení vzhledu sér (hemolýza, iktericita, chylozita) pro všechny metody, a to i v případě samostatného požadavku na imunochemické vyšetření.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[20,"Automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem. ","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[21,"Automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby exspirace na palubě, platnosti kalibrací.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[22,"U integrovaných systémů možnost přímého vkládání vzorků na palubu biochemických a imunochemických analyzátorů.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[23,"Automaticky nastavitelné předředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy s ředěním nebo „koncentrováním“ vzorku a reflexní testování.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[24,"Kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení. ","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[25,"Minimalizace přenosu (carry over, kontaminace následného vzorku vzorkovou jehlou) – požadován přesný popis způsobu minimalizace.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[26,"Volitelná frekvence kalibrací, možnost ready to used kalibrátorů. ","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[27,"Dodávané kontrolní materiály musí mít shodnou matrici jako vyšetřované biologické vzorky (sérum, plazma, moč, CSF), interní kontrola kvality bude prováděna i pro vyšetření analyzovaná ve vzorcích moče a likvoru.","absolutní",null,"odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)"]
[28,"Nezávislé kontrolní materiály 3. strany dle doporučení ČSKB umožňující zapojení do programu mezilaboratorního porovnání.","absolutní",null,"odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)"]
[29,"Import definic kontrolních vzorků 3. strany.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[30,"Možnost definování průměrného počtu provedených testů jednotlivých metod na každý den a automatické upozornění na doplnění diagnostik.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[31,"Integrovaný SW systém kontroly kvality včetně hodnocení QC – SD, CV, Levey-Jennings grafy, Westgardova pravidla, sledování QC v reálném čase, možnost vyřazení extrémních/odlehlých hodnot, možnost přenosu výsledků kontrol do LIS nebo jiného statistického programu.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[32,"Archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[33,"Týdenní, měsíční nebo roční údržba na jednotlivých modulech probíhající bez nutnosti odstavení celého zařízení pro pracoviště Náchod, Rychnov, Broumov.","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[34,"Uzavřený systém pro biochemické metody (minimálně 10 otevřených kanálů pro uživatelem definované aplikace na jeden analyzátor pro lokality Náchod, Rychnov a Broumov).","absolutní",null,"účastník uvede počet volných reagenčních pozic pro vyšetření metod nad rámec povinných reportovaných testů, tj. nepovinných reportovaných testů do listu část 2. v příloze č. 2 této ZD"]
[35,"Reagencie připravené k použití (ready to use reagencie) v minimálním objemu 95% z celkového počtu požadovaných.","absolutní",null,"výčet metod, které je nutné před použitím manuálně připravovat, příprava analyzátorem je akceptovatelná - k vyplnění je možné využít přílohu č. 2 ZD"]
[36,"Návaznost všech nabízených metod na certifikovaný referenční materiál, pokud tento existuje.","absolutní",null,"odkaz na průkaz plnění (uvedení konkrétní dokumentace výrobce)"]
[37,"Široké měřící rozsahy bez ředění.","absolutní",null,"účastník doplní přílohu č. 2 Cenová nabídka_podklady pro hodnocení, část 1. a část 2. "]
[38,"Systémy musí být nové, nepoužité, rok výroby 2020 a novější.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní sml"]
[39,"Systém i diagnostika musí mít označení CE IVD.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce"]
[40,"Součástí dodávky bude napojení na Laboratorní informační systém, obousměrná komunikace v reálném čase.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce"]
[41,"Napojení do LIS - způsob připojení biochemické a imunochemické jednotky (každá část samostatně/ dohromady). ","absolutní",null,"účastník uvede způsob napojení"]
[42,"Požadavek na počet metod na palubě (počet reagenčních pozic pro dvoureagenční metody) – daný počtem prováděných vyšetření navýšený o volné pozice pro možnou kontinuální obměnu reagencií (1/4 prováděných vyšetření).","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[43,"Kontinuální přidávání vzorků a přístup ke zpracovávaným vzorkům za plného chodu přístroje (bez nutnosti vyčkání na dokončení všech analýz).  ","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[44,"Přímá analýza biochemických a imunochemických parametrů z jednoho vzorku z primární zkumavky bez nutnosti alikvotace.","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[45,"Manuálního zadávání vzorků bez čarového kódu (např. při výpadku LIS).","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[46,"Automatické opakované testování (rerun), ředění, reflexní testování s možností uživatelského přizpůsobení.","absolutní",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[47,"Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků, průběh jejich spotřeby (doba na palubě, množství zbývajících testů, odhad času do jejich výměny), expirace.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[48,"Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log).","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[49,"Chlazený prostor pro reagencie.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[50,"Načtení nové šarže reagencie, její vložení a kalibrace během provozu, bez nutnosti úplného zastavení systému.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[51,"Vkládání většího množství reagencií jedné metody (stejné i různé šarže).","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[52,"Současné provádění více kalibrací z multikalibrátoru z jedné pozice.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[53,"Upozornění na potřebu kalibrace.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[54,"Na vyžádání automatická kalibrace fotometrických metod a její spuštěn po vložení příslušného kalibrátoru.","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[55,"Součástí nabídky je veškerý spotřební materiál potřebný k provádění předepsané preventivní údržby uživatelem (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle potřeby – s očekávaným intervalem kratším než 1 rok), tedy např. lampa, reakční kyvety, pipetovací jehly, pokud je jejich garantovaná životnost kratší než 1 rok.","absolutní",null,"přehled a specifikace předepsané preventivní údržby (odkaz na konkrétní stánky v dokumentaci výrobce)"]
[56,"Výrobci nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) jsou pro všechny metody požadovaného spektra standartně hodnoceni v rámci EHK – minimálně 5 hodnocených uživatelů pro každou metodu.","absolutní",null,"popis příslušného SW vybavení,které je předmětem nabídky"]
[57,"Analyzátory umožňují „vzdálenou správu“ – servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele (kontinuální vzdálená správa analytického systému s proaktivním monitoringem abnormálního chování systému a s možností přístupu servisního technika do konfigurace ovládacího SW systému na dálku přes vzdálenou plochu umožňující rovněž online analýzu dat i logů pro identifikaci závady systému a nahrávání nových metod na dálku).","absolutní",null,"specifikace nezbytných opatření ze strany zadavatele pro naplnění uvedeného požadavku"]
[58,"Zadavatel si vyhrazuje právo na obnovu analyzátorů shodných technických parametrů v průběhu plnění z důvodu centralizace laboratoří pro pracoviště Náchod. Toto právo, jež si zadavatel vyhradil, může a nebo nemusí využít. ","absolutní",null,"účastník doplní řádně vyplněnými listy této přílohy podepsanou smlouvu a výpůjčce a RKS"]
[59,"Možnost bezplatné kompletní výměny analyzátorů jedenkrát  za dobu plnění smlouvy,nejdříve však po 4 letech od uzavření smlouvy, v případě, že na trh ČR bude uveden inovovaný model příslušného ZP a příslušná laboratoř/zadavatel o něj požádá Zadavatel může využít tuto možnost pro laboratoře Náchod pouze v případě, že nevyužije svého práva dle předchozího odstavce.","absolutní",null,"účastník doplní řádně vyplněnými listy této přílohy podepsanou smlouvu a výpůjčce a RKS"]
["Typ laboratoře/analyzátorů:","Požadavky na analyzýtory, systémy  ","Hodnota požadavku (počet bodů)","Plnění požadavku (ANO/NE) ","Způsob prokázání požadavku (dokument a číslo stránky)"]
["1.","Nemocnice Náchod"]
[60,"Modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém jako hlavní","absolutní",null,"účastník uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené systémy"]
[61,"Modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém jako záložní","absolutní",null,"účastník uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené systémy"]
[null,"Biochemická část celkem (tj. součet výkonů hlavního a záložního systému):","X"]
[62,"minimálně 2000 fotometrických testů testů/hod","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[63,"minimálně 900 testů ISE (testem se rozumí Na, K, Cl)","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[64,"min. počet dvoureagenčních metod na palubě 80","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[65,"min. počet metod na palubě 120","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null,"Imunochemická část celkem (tj. součet výkonů hlavního a záložního systému):","X"]
[66,"minimálně 600 testů/hod. ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[67,"min. počet metod na palubě 80","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null," Dodávka zařízení pro:","X"]
[68,"min. 300 pozic pro vzorky v každém systému ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[69,"odzátkování (kapacita min. 300 za hodinu)","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[70,"třídění pro další cíle","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[71,"třídění do archivačních stojánků","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
["2.","Nemocnice Rychnov nad Kněžnou"]
[72,"Modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém jako hlavní","absolutní",null,"účastník uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené systémy"]
[73,"Biochemický a imunochemický analytický systém jako záložní","absolutní",null,"účastník uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené systémy"]
[null,"Biochemická část celkem:","x"]
[74,"Min. 600 fotometrických testů testů/hod non-stop, ve špičkách 1200 (pro hlavní systém)","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[75,"Min. 200 fotometrických testů testů/hod non-stop, ve špičkách 400 (pro záložní systém)","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[76,"min. počet metod na palubě 55 biochemických + 3 ISE + 1kvalita vzorku","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null,"Imunochemická část celkem: ","x"]
[77,"Minimálně 300 testů/hod.","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[78,"min. počet metod na palubě 68","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[79," Min. 300 pozic pro vzorky v každém systému ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[80,"Zpracování minimálně 150 vzorků za hodinu ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null," Dodávka zařízení pro:","x"]
[81,"odzátkování (kapacita min. 150 za hodinu)","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
["3.","Nemocnice Broumov"]
[82,"Modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém jako hlavní","absolutní",null,"účastník uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené systémy"]
[null,"Biochemická část celkem:","x"]
[83,"minimálně 1000 testů/hod (fotometrické + ISE + sérové indexy)  ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[84,"min. počet metod na palubě 60  ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null,"Imunochemická část celkem: ","x"]
[85,"minimálně 200 testů/hod.","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[86,"min. počet metod na palubě 25 ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[87,"Min. 300 pozic pro vzorky ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null," Dodávka zařízení pro:","x"]
[88,"odzátkování (kapacita min. 300 za hodinu)","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[89,"třídění pro další cíle","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[90,"třídění do archivačních stojánků","absolutní",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
["4. ","Nemocnice Opočno a Jaroměř"]
[91,"Biochemický a imunochemický analytický systém","absolutní",null,"účastník uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené systémy"]
[null,"Biochemická část celkem:","x"]
[92,"minimálně 750 testů/hod (fotometrické + ISE + sérové indexy)  ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[93,"min. počet metod na palubě 40","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null,"Imunochemická část celkem: ","x"]
[94,"minimálně 80 testů/hod.  ","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[95,"min. počet metod na palubě 18","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[96,"Min. 50 pozic pro vzorky","minimálně",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
["Další požadavky na diagnostiku",null,"Hodnota požadavku (počet bodů)","Plnění požadavku (ANO/NE)","Způsob prokázání požadavku (dokument a číslo stránky)"]
[97,"Požadovaná lhůta dodávání diagnostik činí max. 7 dní od doručení písemné objednávky zadavatele.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[98,"Exspirace dodávaných diagnostik minimálně 3 měsíce v den dodání na pracoviště, u kalibrátorů a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců. Možnost deponování většího množství kontrolního a kalibračního materiálu na dobu minimálně 1 roku o shodné jedné sarži. ","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce"]
[99,"Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (Zákon č. 268/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou.","absolutní",null,"účastník doloží doklady, že jím nabízená diagnostika tento požadavek splňuje"]
[100,"Všechna nabízená diagnostika jsou validována pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelná v klinické praxi.  Dodavatel poskytne a bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik, v souladu s požadavky normy ISO 15189.","absolutní",null,"účastník doloží doklady, že jím nabízená diagnostika tento požadavek splňuje"]
[101,"Součástí dodávky bude software, umožňující zapojení nezávislých kontrolních materiálů do programu mezilaboratorního porovnání. Software bude umožňovat: automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS a jejich mezilaboratorního porovnání v reálném čase v rámci peer skupin, automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS do programu umožňující zpracování individuálního plánu VKK na základě výkonnosti analytických metod a jejich analytických cílů, automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS do programu umožňující zpracování analýzy rizik z hlediska řízení kvality, automatický přenos dat kontroly kvality z analyzátoru či LIS do programu umožňující snadnou implementaci Westgardových pravidel dle vypočtené sigma metriky.","absolutní",null,"specifikace doporučeného způsobu připojení analytických systému do LIS"]
["Další požadavky na servis",null,"Hodnota požadavku (počet bodů)","Plnění požadavku (ANO/NE)","Způsob prokázání požadavku (dokument a číslo stránky)"]
[102,"Servis 24/7 - 365 dní v roce zdarma po dobu výpůjčky, včetně náhradních dílů a spotřebního materiálu pro chod analyzátorů (lampy, kyvety, jehly, elektrody apod.), validací, modifikací dle pokynů výrobce v souladu se zákonem č.268/2014 Sb. v platném znění a případné modernizace.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[103,"Vzdálená správa analytického systému servisním střediskem s preventivní diagnostikou.","absolutní",null,"specifikace nezbytných opatření ze strany zadavatele pro naplnění uvedeného požadavku"]
[104,"Nástup servisního technika do 12 hodin od nahlášení poruchy vč. víkendů a státem uznaných svátků v případě poruchy. Nástupem se rozumí osobní přítomnost technicka u porouchaného analyzátoru (platí pro pracoviště Náchod, Rychnov, Broumov).","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[105,"Zdarma aplikační podpora, zaškolení personálu.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[106,"Servisní bezplatná telefonní linka (hot-line) dostupná 24/7  - 365 dní v roce v českém jazyce.","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[107,"Součástí dodávky bude systém umožňující vzdálenou správu servisním technikem on-line .","absolutní",null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[108,"Provádění servisu osobami oprávněnými výrobcem, předložení ověřených kopií certifikátu o zaškolení osob provádějících servis.","absolutní",null,"účastník doloží oprávnění techniků dle požadavků čl. 8.3. Výzvy a ZD"]
["Plnění technických podmínek, funkčních vlastností, servisní a aplikační podpoda "]
["Kritérium č. 3 - hodnotitelné parametry plnění technických podmínke, funkčních vlastností, servisní a aplikační podbora - váha kritéria 25 %",null,"Maximální počet bodů                     ( pro každou jednu lokalitu a daný parametr)","Hodnota požadavku (počet bodů)","Na                                                                                      (účastník doplní do příslušného pole body dle parametru, které splňuje)","Br                                                                                      (účastník doplní do příslušného pole body dle parametru, které splňuje)","Op                                                                                       (účastník doplní do příslušného pole body dle parametru které splňuje)","Ja                                                                                       (účastník doplní do příslušného pole body dle parametru, které splňuje)","Rk                                                                                       (účastník doplní do příslušného pole body dle parametru, které splňuje)","Způsob prokázání požadavku (dokument a číslo stránky)"]
[109,"Denní údržba na jednotlivých modulech probíhající automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.",10,"Automaticky - bez zásahu obsluhy",null,null,null,null,null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,5,"do 5 minut a méně"]
[null,null,1,"více než 5 minut"]
[110,"Vyloučení záměny pracovních roztoků",5,"ANO",null,null,null,null,null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,1,"NE"]
[111,"IL-6 pro diagnostiku novorozenecké sepse",5,"ANO",null,"X","X","X",null,"odkaz na popis činností analytických systémů, náhled na SW (uvedení konkrétní strány v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,1,"NE",null,"X","X","X"]
[112,"Programování času automatického provedení kontroly kvality",5,"ANO",null,null,null,null,null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,1,"NE"]
[113,"Kontroly na palubě v chlazeném prostoru (monitorovaná teplota 4 - 8 °C) kontrol po dobu minimálně 48 hodin (s ohledem na obvyklou frekvenci použití). ",10,"ANO",null,null,"X","X",null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,1,"NE",null,null,"X","X"]
[114,"Doba přechodu ze standby modu do zahájení analýzy vloženého vzorku. Probrobněji viz příloha č. 2 Cenová nabídka_poklady pro hodnocení, sloupec \"Metody statim\".",10,"do 4 minut",null,null,"X","X",null,"účastník doplní dobu přechodu ze standby modu do zahájení analýzy vloženého vzorku pro jednotlivé reportované testy v příloze č. 2"]
[null,null,5,"4 - 8 minut",null,null,"X","X"]
[null,null,1,"více než 8 ",null,null,"X","X"]
[115,"Přednostní zpracování urgentních vzorků (statim a z vitální indikace), doba odezvy od vložení vzorku do analyzátoru do vydání výsledku u všech statimových metod (12–15 minut). ",10,"do 12 minut",null,null,"X","X",null,"účastník doplní časy odezvy  do sloupce\"délka trvání vyšetření Statim\" v příloze č. 2 Cenová nabídka_podklady pro hodnocení"]
[null,null,5,"12 - 15  minut",null,null,"X","X"]
[null,null,1,"více než 15 minut",null,null,"X","X"]
[116,"Způsob dopravy vzorků analytickým systémem (jednotlivé zkumavky, univerzální racky nebo racky s přesně definovanou fcí apo.)",10,"jednotlivé zkumavky",null,null,null,null,null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,5,"univerzální racky"]
[null,null,1,"Racky s přesně definovanou funkcí "]
[117,"Způsob dopravy vzorků pro dodatečná vyšetření - opakovaná vyšetření, ředění (manuální vstup nebo automaticky)",5,"automaticky",null,null,null,null,null,"odkaz na technické specifikace, popis analytických systémů (uvedení konkrétní stránky v dokumentaci výrobce)"]
[null,null,1,"manuálně"]
[118,"Elektronické skladové hospodářství (Náchod, Opočno, Broumov a Jaroměř) Rychnov nepožaduje skladové hospodářství. Skladové hospodářství musí být aplikovatelné na veškerý SZM materiál užívaný v laboratořích zadavatele (vyjma Rychnova), nikoliv pouze na diagnostiku a spotřební materiál, který je předmětem této veřejné zakázky",10,"ANO",null,null,null,null,"X","popis příslušného SW vybavení, které je předmětem nabídky"]
[null,null,0,"NE",null,null,null,null,"X"]
[119,"Online elektronického objednávání reagencií",20,"ANO",null,null,null,null,null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[null,null,0,"NE"]
[120,"Nemocnice provozuje své informační systémy v doménovém prostředí Microsoft Widows, z důvodu kompatibility s tímto stávajícím prostředím je nutné, aby operční systémy PC byly aktuální verze MS Windows Professional a SW Asset management společnosti ALVAO, a to z dvodu zajištění kompatibility se stávajícím systémeme řízení kybernetické bezpečnosti v nemocnici.) ",5,"ANO",null,null,null,null,null,"závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[null,null,0,"NE"]
[121,"SW skladového hospodářství využívá technologii RFID, případně obdobnou technologii, která nevyžaduje příjem, výdej zboží(dle balení, dle jednotlivých reagenčních nádob apod.) a fyzickou inventuru položek manuálním načítáním jednotlivých položek zboží, dočasná blokace výdeje položek ze skladu, modul skladového hospodářství dostupný zadavateli v rámci laboratorního informačního systéu OpenLIMS je uživatelsky velmi náročný  a pro potřebné účely nedostatečný. Součástí musí být licence pro SW skladového hospodářství pro laboratoře Náchod, Jaroměř, Opočno a Broumov. Součástí nabídky je nezbytné HW vybavení nutné k provozu SW pro skladové hospodářství na obou pracovištích a jeho podrobná specifikace; preferováno je využití stávajících PC v laboratoři - předpokládá se jedno příjmové místo v každé z laboratoří, v případě výhradního použití čteček RFID alespoň 1 ks záložní čtečky pro případ poruchy",25,"ANO",null,null,null,null,"X","závazek k plnění požadavku doloží účastník podepsanou smlouvou o výpůjčce a rámcovou kupní smlouvou"]
[null,null,0,"NE",null,null,null,null,"X"]
[122,"Stáří technického řešení analytické části menší než 5 let, ne starší než 2015","15","biochemický a imunochemický modul ",null,null,null,null,null,"účastník uvede rok výroby nabízených analytických systémů s označením roku a měsíce výroby"]
[null,null,"10","alespoň jeden z modulů"]
[null,null,"0","žádný z modulů"]
[123,"Detekce nárazu u reagenčních pipetovacích jehel.",1,"ANO",null,null,null,null,null,"popis příslušného SW vybavení, které je předmětem nabídky"]
[null,null,0,"NE"]
[124,"Automatické ředění kalibrační řady analyzátorem ",5,"ANO",null,null,null,null,null,"popis příslušného SW vybavení, které je předmětem nabídky"]
[null,null,1,"NE"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"…....................................................."]
[null,null,null,null,null,"Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka"]
["V…...................dne…............"]

{"sheet":"Materiály pro verifikaci ONN","index":1,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5],[2,1,2,3],[4,0,4,7],[47,0,48,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[39,0,40,0],[41,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,46,0],[23,0,24,0],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0]]}
["Příloha č. 1 zadávací dokumentace"]
["VZ s názvem \" Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s.“"]
[]
[]
["MATERIÁLY PRO VERIFIKACI ONN"]
[null,"Vzorek","Objem","Náchod","Rychnov","Broumov","Jaroměř","Opočno"]
[null,null,null,"Počet","Počet","Počet","Počet","Počet"]
["AKS - Analyty krevního séra ","vzorek A",5,3,2,1,1,1]
[null,"vzorek B",5,3,2,1,1,1]
["ALB - Albumin v moči","vzorek A",5,1,1,1,0,1]
[null,"vzorek B",5,1,1,1,0,1]
["AM - Analyty moče ","vzorek A",5,1,1,1,1,1]
[null,"vzorek B",5,1,1,1,1,1]
["BIL - Bilirubin novorozenecký ","vzorek A",2,1,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",2,1,1,0,0,0]
["BM - Kostní markery","vzorek A",1,3,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",1,3,1,0,0,0]
["CC - Cystatin C","vzorek A",1,0,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",1,0,1,0,0,0]
["CRP - Stanovení CRP","vzorek A",1,1,1,1,1,1]
[null,"vzorek B",1,1,1,1,1,1]
["CSFK - Klinická analýza likvoru ","vzorek A",1,2,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",1,2,1,0,0,0]
["E1 - Endokrinologie 1","vzorek A",3,3,2,1,1,1]
[null,"vzorek B",3,3,2,1,1,1]
["E2 - Endokrinologie 2","vzorek A",3,4,2,1,0,0]
[null,"vzorek B",3,4,2,1,0,0]
["FOB - Okultní krvácení","vzorek A",1,0,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",1,0,1,0,0,0]
["KM - Kardiální markery ","vzorek A",1,2,1,1,1,1]
[null,"vzorek B",1,2,1,1,1,1]
["RFA - Rizikové faktory aterosklerózy","vzorek A",1,2,1,1,1,1]
[null,"vzorek B",1,2,1,1,1,1]
["TDM - Léky","vzorek A1",3,1,1,1,0,0]
[null,"vzorek B1",3,1,1,1,0,0]
["TM - Tumorové markery","vzorek A",2.5,2,2,1,1,1]
[null,"vzorek B",2.5,2,2,1,1,1]
["ET - Etanol","vzorek A",2,1,1,1,0,0]
[null,"vzorek B",2,1,1,1,0,0]
["AT - Autoprotilátky u tyreopatií","vzorek A",0.3,2,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",0.3,2,1,0,0,0]
["PRO - Proteiny v krevním séru","vzorek A",1,2,2,1,1,1]
[null,"vzorek B",1,2,2,1,1,1]
["RF - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO","vzorek A",0.3,2,1,1,1,1]
[null,"vzorek B",0.3,2,1,1,1,1]
["TIE - Stanovení celkového IgE","vzorek A",0.5,2,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",0.5,2,1,0,0,0]
["ZY - Cytokiny","vzorek A",2,1,1,0,0,0]
[null,"vzorek B",2,1,1,0,0,0]