# Název veřejné zakázky:

# Diagnostická stanice pro RDG oddělení pro NRK

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

| specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| RTG popisovací diagnostická stanice – 1 ks |
| HW stanice s dostatečným výkonem |
| procesor o výkonu min. 17000 bodů dle Passmark-CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) ke dni 10.12.2021 (např. Intel Core i7-10700F) s chlazením pro nepřetržitý provoz | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| min. 16 GB RAM DDR4 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1x SSD 240 GB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| DVD±RW mechanika | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| USB klávesnice podsvícená (pro lepší viditelnost v tmavé místnosti), laserová myš vč. podložky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| odhlučněná skříň se zdrojem min. 400W s certifikací 80 PLUS | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| záložní zdroj napájení min. 900VA, min. 4x výstup zálohovaný baterií, 4x přepěťová ochrana | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| speciální medicínská grafická karta pro připojení diagnostického monitoru, 2x výstup min. 10bit, min. 4GB RAM, konektory DisplayPort nebo DVI DualLink (preference typu doporučeného výrobcem diagnostického monitoru) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Náhledový monitor pro NIS (1 ks) |
| LCD monitor min. 24“ (zadavatel akceptuje i rozměr 23,8“) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| rozlišení (š x v) min.1920x1080 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| matný displej, LED podsvícení, technologie IPS | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Flicker reduction, Blue light reduction/filter | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| reproduktory min. 2x2W, konektor HDMI |  |  |
| možnost montáže na zeď VESA 100x100, pivot |  |  |
| napájení 240 V 50/60 Hz, napájecí kabel a kabel pro připojení k PC součástí dodávky |  |  |
| Diagnostický monitor (1 ks) |
| certifikovaný jako zdravotnický prostředek | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| monitor určený výrobcem pro diagnostiku v radiologii | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| úhlopříčka min. 30“, rozlišení min. 6MPx | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| kalibrovaná svítivost bílé barvy min. 400cd/m2 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| kontrast min. 1400:1 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| maximální pozorovací úhel v horizontálním i vertikálním směru min. 170 stupňů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| bitová hloubka pro odstíny šedi min. 10bit | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| monitory kalibrovány podle DICOM GSDF | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| konektory DisplayPort, DVI DualLink, USB |  |  |
| podsvícení LED |  |  |
| stabilizace podsvitu obrazovky |  |  |
| senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení |  |  |
| nástroje pro kontrolu a kalibraci poklesu a stálosti jasu |  |  |
| kabel pro připojení k PC součástí dodávky |  |  |
| Software pro každou diagnostickou stanici |
| nejnovější verze Windows Professional | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| kompatibilita dodané stanice se stávajícím prohlížečem PACS zadavatele (OR-CZ s.r.o.) – SW prohlížeče a jeho instalaci zajistí zadavatel | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| diagnostická stanice je odemčená pro instalaci dalšího software používaného zadavatelem, např. NIS/RIS apod. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| přístupová licence MS Device CAL 2019 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |
| V rámci dodávky bude: - doprava, instalace OS, kalibrace monitorů, zaškolení - zapojení všech prvků do LAN a instalaci potřebných SW a HW do infrastruktury zadavatele provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání). | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |

Vyplněná příloha č. 7 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.