Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK část B - transportní ventilátory |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |

| Transportní ventilátor pro vozidla rychlé zdravotnické pomoci (Typ A) |
| --- |
| Výrobce | [doplní dodavatel] |
| Typ | [doplní dodavatel] |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |
| Záruka za jakost (min. 24 měsíců) | [doplní dodavatel] |

- Transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro plně řízenou a asistovanou ventilaci

- Hmotnost přístroje do 6 kg včetně nosného systému, baterie a tašky

- Nastavitelné ventilační režimy: minimálně VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP, VC-SIMV

- Možnost neinvazivní ventilace přes masku v režimu CPAP s tlakovou podporou

- Možnost jednoduchého nastavení režimu pro kardiopulmonální resuscitaci

- Možnost plynulého nastavení dechového objemu od hodnoty 100 ml (pro děti)

- Možnost nastavení inspirační frakce kyslíku minimálně na dvou úrovních odpovídajících přibližně 40% kyslíku a 100% kyslíku

- Integrovaný PEEP s možností plynulého nastavení od 0 do 20 cm H2O

- Možnost nastavení tlakové podpory (PS) od 0 do 35 cm H2O vůči PEEP

- Nastavitelný poměr inspiria a expriria (I:E) od 1:4 po 4:1

- Kompletní příslušenství nutné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití, tlakové hadice pro připojení ke zdroji O2 apod.

- Příslušenství pro neinvazivní ventilaci s každým dodaným přístrojem: 2 ks maska ClassicStar velikosti L a 2 ks maska ClassicStar velikosti M

- Vysoká spolehlivost přístroje a odolnost vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, provozní teploty v rozmezí od -20 do +50 stupňů Celsia apod.)

- Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky pro snadnou údržbu a čištění přístroje

- Barevná obrazovka s velikostí minimálně 10 cm pro zobrazení ventilačních parametrů s přepínáním orientace obrazovky o 180 stupňů podle polohy přístroje

- Zvukový a optický alarm signalizující minimálně nízký tlak přívodu kyslíku, nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách, rozpojení okruhu ventilátoru

- Integrovaný nosný systém pro tlakovou nádobu s kyslíkem o objemu 2 l s možností zavěšení na lůžko pacienta

- Dva vstupy pro připojení zdroje O2 s funkcí automatického bypassu tlakové nádoby po připojení ventilátoru na centrální rozvod O2 v sanitním vozidle

- Integrované madlo na těle přístroje pro snadné přenášení přístroje s možností zavěšení ventilátoru na lůžko nebo transportní nosítka během transportu

- Brašna nebo taška na nezbytné příslušenství používané k provozu přístroje

- Držák přístroje (1 kus pro každý dodaný přístroj) pro instalaci do vozidla zdravotnické záchranné služby s platnou certifikací nebo homologací pro daný účel použití a s dobíjecím systémem pro nabíjení baterií 12-28 V

- Nabíječka vyměnitelných a dobíjecích baterií

- Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A1:2010 + A2 2014 pro přístroje používané v provozu zdravotnické záchranné služby

- Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

- Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

| Transportní ventilátor pro mezinemocniční transporty (Typ B) |
| --- |
| Výrobce | [doplní dodavatel] |
| Typ | [doplní dodavatel] |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |
| Záruka za jakost (min. 24 měsíců) | [doplní dodavatel] |

- Transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro plně řízenou a asistovanou ventilaci u dospělých a dětských pacientů

- Hmotnost přístroje do 6 kg včetně baterie

- Nastavitelné ventilační režimy, minimálně odpovídající režimům VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP a PC-BIPAP u zavedených typů přístrojů ve vybavení ZZS KHK

- Možnost neinvazivní ventilace přes masku v režimu CPAP s tlakovou podporou a kompenzací úniku plynů

- Možnost jednoduchého nastavení pro kardiopulmonální resuscitaci

- Možnost plynulého nastavení dechového objemu od hodnoty 50 ml (pro děti)

- Možnost nastavení dechové frekvence do 60 dechů za minutu (pro děti)

- Automatická kompenzace nadmořské výšky pro použití přístroje v podmínkách letecké záchranné služby

- Možnost plynulého nastavení inspirační frakce kyslíku v rozsahu minimálně 40 až 100 % (nastavování inspirační frakce kyslíku po 10 a více % nebude akceptováno jako plynulé)

- Integrovaný PEEP s možností plynulého nastavení od 0 do 20 cm H2O

- Možnost nastavení tlakové podpory (PS) od 0 do 35 cm H2O vůči PEEP

- Nastavitelný poměr inspiria a expiria (I:E) od 1:100 po 50:1

- Kompletní příslušenství nutné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití pro dospělé, speciální ventilační okruh pro děti s malým mrtvým prostorem, tlakové hadice pro připojení ke zdroji O2 apod.

- Příslušenství pro neinvazivní ventilaci s každým dodaným přístrojem: 2 ks maska ClassicStar velikosti L a 2 ks maska ClassicStar velikosti M

- Vysoká spolehlivost přístroje a odolnost vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, provozní teploty v rozmezí od -20 do +50 stupňů Celsia apod.)

- Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání

- Možnost rychlého nastavení základních ventilačních parametrů (minimálně dechový objem, dechová frekvence, Pmax a FiO2) ve ztížených provozních podmínkách pomocí samostatných otočných ovladačů bez nutnosti potvrzování volby nastavení dalšími potvrzovacími tlačítky

- Možnost snadné údržby a čištění přístroje

- Kontrastní obrazovka široká minimálně 10 cm pro zobrazení ventilačních parametrů

- Zvukový a optický alarm signalizující minimálně nízký tlak přívodu kyslíku, nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách, rozpojení okruhu ventilátoru a vysokou dechovou frekvenci při spontánní ventilaci pacienta

- Integrovaný kovový nosný systém pro tlakovou nádobu s kyslíkem o objemu 2 l s uzavíratelnou brašnou na příslušenství potřebného k provozu přístroje (např. ventilační okruh) s možností zavěšení na lůžko pacienta

- Integrované madlo na těle přístroje pro snadné přenášení přístroje s možností zavěšení ventilátoru na lůžko nebo transportní nosítka během transportu

- Externí zdroj pro nabíjení baterií přístroje ze sítě 230 V

- Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A1:2010 + A2 2014 pro přístroje používané v provozu zdravotnické záchranné služby

- Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

- Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce