## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Technické požadavky na software pro řízení operačních sálů a centrální sterilizace:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | SOI_SW | Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace | 1
Otevřený modulární systém
Multilicence všech modulů (bez limitu uživatelských stanic a uživatelů)
Webová aplikace všech modulů z důvodu dostupnosti počítačů v rámci nemocnice
Data přístupná online
Grafické prostředí Microsoft Windows
Mobilní aplikace umožňující spuštění na tabletu s OS Android nebo iOS
Tvorba interních tiskových formulářů
Management nástrojů a kontejnerů
Implementace číselníků a školení uživatelů
Interface na stávající NIS a logistiku (MTZ, lékárny, sklady)
Manažerské statistiky
Čtení nástrojů a kontejnerů označených pomocí QR kódů
Možnost rozšíření SW o čtení nástrojů označených RFID čipy v rámci nabídkové ceny po dobu záruky a servisní smlouvy
Součástí systému pro sledování instrumentária bude propojení vzájemné komunikace dodaného systému pro sledování instrumentária a nemocničního informačního systému (NIS) - NIS AMIS*HD od firmy ICZ a.s. Jedná se o dva na sobě nezávislé (autonomní) systémy, které spolu budou po propojení komunikovat a vyměňovat si data. Vzájemná komunikace systému pro sledování instrumentária a systému NIS musí být obousměrná, v online režimu a přenášená data musí umožnit naplnění požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, zejména pak ustanovení týkající se dohledatelnosti zdravotnických prostředků a jejich evidence. Dodavatel předloží seznam položek, které systém umožňuje sdílet (příloha č. 9 zadávacích podmínek). Plnění dle tohoto bodu bude zahájeno na základě samostatné písemné výzvy kupujícího, která bude učiněna nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Propojení vzájemné komunikace systémů bude dokončeno nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy kupujícího prodávajícímu.
Minimální požadovaný rozsah integrace:
Informace přenášené z NIS do IS:
a) Jméno, příjmení, číslo pojištěnce (r. č.), datum narození,
b) Zdravotnické informace (diagnóza,...)
Informace přenášené z IS do NIS:
a) Informace o použitých instrumentáriích do operačního protokolu
b) Informace, jejichž uchovávání je vyžadováno platnou legislativou
Součástí dodávky musí veškerý SW pro spuštění systému, vč. SQL licence pokud je k provozu systému potřebná
Operační sály
| komplexní řešení plánování | Komplexní řešení plánování | Komplexní řešení plánování
| tvorba požadavku na operaci do plánovacího diáře | o tvorba požadavku na operaci do plánovacího diáře | o tvorba požadavku na operaci do plánovacího diáře
| automatizovaná blokace času operačního sálu dle zvolené operace | o automatizovaná blokace času operačního sálu dle zvolené operace | o automatizovaná blokace času operačního sálu dle zvolené operace
| metodický systém tvorby operačního programu: | o metodický systém tvorby operačního programu | o metodický systém tvorby operačního programu
| • požadavek lékaře na operaci | ü požadavek lékaře na operaci | ü požadavek lékaře na operaci
| • odsouhlasení a sestavení návrhu operačního programu vedoucím lékařem | ü odsouhlasení a sestavení návrhu operačního programu vedoucím lékařem | ü odsouhlasení a sestavení návrhu operačního programu vedoucím lékařem
| • tisk operačního programu | ü tisk operačního programu | ü tisk operačního programu
| sestavení operačního týmu | o sestavení operačního týmu | o sestavení operačního týmu
| automatizovaná distribuce operačního programu | o automatizovaná distribuce operačního programu | o automatizovaná distribuce operačního programu
| historie operačních programů | o historie operačních programů | o historie operačních programů
| datové přenosy do NIS nemocnice | o datové přenosy do NIS nemocnice | o datové přenosy do NIS nemocnice
| kompletní řešení všech procesů řízení na operačních sálech prostřednictvím mobilních technologií | Kompletní řešení všech procesů řízení na operačních sálech prostřednictvím mobilních technologií | Kompletní řešení všech procesů řízení na operačních sálech prostřednictvím mobilních technologií
| příjem sterilního materiálu z centrální sterilizace na sklad operačních sálů pomocí 1D a 2D čárového kódu mobilním zařízením | o příjem sterilního materiálu z centrální sterilizace na sklad operačních sálů pomocí 1D a 2D čárového kódu mobilním zařízením | o příjem sterilního materiálu z centrální sterilizace na sklad operačních sálů pomocí 1D a 2D čárového kódu mobilním zařízením
| příjem materiálu z nemocničních skladů nemocnice na sklad operačních sálů pomocí čárového kódu 1D a 2D mobilním zařízením | o příjem materiálu z nemocničních skladů nemocnice na sklad operačních sálů pomocí čárového kódu 1D a 2D mobilním zařízením | o příjem materiálu z nemocničních skladů nemocnice na sklad operačních sálů pomocí čárového kódu 1D a 2D mobilním zařízením
| evidence přístrojů použitých při operaci na pacienta pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením | o evidence přístrojů použitých při operaci na pacienta pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením | o evidence přístrojů použitých při operaci na pacienta pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením
| evidence servisních prohlídek přístrojů (BTK) na operačních sálech | o evidence servisních prohlídek přístrojů (BTK) na operačních sálech | o evidence servisních prohlídek přístrojů (BTK) na operačních sálech
| evidence materiálů použitých na pacienta při operaci pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením | o evidence materiálů použitých na pacienta při operaci pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením | o evidence materiálů použitých na pacienta při operaci pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením
| sestavení a kontrola operačních týmů | o sestavení a kontrola operačních týmů | o sestavení a kontrola operačních týmů
| evidence časů operace (možnosti nasazení): | o evidence časů operace (možnosti nasazení) | o evidence časů operace (možnosti nasazení)
| • přijetí pacienta na operační trakt | ü přijetí pacienta na operační trakt | ü přijetí pacienta na operační trakt
| • vjezd pacienta na sál | ü vjezd pacienta na sál | ü vjezd pacienta na sál
| • začátek anestezie | ü začátek anestezie | ü začátek anestezie
| • ukončení přípravy anestezie a aktivita operačního týmu | ü ukončení přípravy anestezie a aktivita operačního týmu | ü ukončení přípravy anestezie a aktivita operačního týmu
| • začátek operace – první řez | ü začátek operace – první řez | ü začátek operace – první řez
| • ukončení operace | ü ukončení operace | ü ukončení operace
| • výjezd pacienta z operačního sálu | ü výjezd pacienta z operačního sálu | ü výjezd pacienta z operačního sálu
| • ukončení anestezie | ü ukončení anestezie | ü ukončení anestezie
| • výjezd pacienta z operačního traktu | ü výjezd pacienta z operačního traktu | ü výjezd pacienta z operačního traktu
| automatizované zpracování perioperačního protokolu sestry | o automatizované zpracování perioperačního protokolu sestry | o automatizované zpracování perioperačního protokolu sestry
| tvorba žádanky na sterilizaci | o tvorba žádanky na sterilizaci | o tvorba žádanky na sterilizaci
| rozúčtování nákladů operace na jednotlivá nákladová střediska | o rozúčtování nákladů operace na jednotlivá nákladová střediska | o rozúčtování nákladů operace na jednotlivá nákladová střediska
| manažerské statistiky pro řízení operačních sálů: | o manažerské statistiky pro řízení operačních sálů: | o manažerské statistiky pro řízení operačních sálů:
| • vytíženost operačních sálů – příprava, čistý čas operace, výjezd, technický čas | ü vytíženost operačních sálů – příprava, čistý čas operace, výjezd, technický čas | ü vytíženost operačních sálů – příprava, čistý čas operace, výjezd, technický čas
| • vytíženost členů operačních týmů | ü vytíženost členů operačních týmů | ü vytíženost členů operačních týmů
| • spotřeba materiálu na pacienta | ü spotřeba materiálu na pacienta | ü spotřeba materiálu na pacienta
| • spotřeba materiálu na operaci | ü spotřeba materiálu na operaci | ü spotřeba materiálu na operaci
| • spotřeba materiálu na nákladové středisko | ü spotřeba materiálu na nákladové středisko | ü spotřeba materiálu na nákladové středisko
| datové přenosy do NIS nemocnice | o datové přenosy do NIS nemocnice | o datové přenosy do NIS nemocnice
| historie operačních plánů a operačních zákroků | o historie operačních plánů a operačních zákroků | o historie operačních plánů a operačních zákroků
| možnost zaznamenávat události všech procesů na operačních sálech i bez připojení na server (mobilní zařízení musí fungovat i při výpadku spojení se serverem) | o Možnost zaznamenávat události všech procesů na operačních sálech i bez připojení na server (mobilní zařízení musí fungovat i při výpadku spojení se serverem) | o Možnost zaznamenávat události všech procesů na operačních sálech i bez připojení na server (mobilní zařízení musí fungovat i při výpadku spojení se serverem)
| možnost zaznamenávat události operace na mobilním zařízení (PDA) i na PC | o Možnost zaznamenávat události operace na mobilním zařízení (PDA) i na PC | o Možnost zaznamenávat události operace na mobilním zařízení (PDA) i na PC
| při záznamu událostí automatické provádění kontrol (exspirace a další kontroly) | o Při záznamu událostí automatické provádění kontrol (exspirace a další kontroly) | o Při záznamu událostí automatické provádění kontrol (exspirace a další kontroly)
| přihlášení uživatelů RFID identifikaci nebo pomocí čárových kódů | o Přihlášení uživatelů RFID identifikaci nebo pomocí čárových kódů | o Přihlášení uživatelů RFID identifikaci nebo pomocí čárových kódů
Centrální sterilizace
| Komplexní řešení procesů centrální sterilizace | Komplexní řešení procesů centrální sterilizace | Komplexní řešení procesů centrální sterilizace
| Podpora základních procesů: | o Podpora základních procesů: | o Podpora základních procesů:
| • objednání sterilizace | ü objednání sterilizace | ü objednání sterilizace
| • dekontaminace - přísálová, dekontaminace na centrální sterilizaci | ü dekontaminace - přísálová, dekontaminace na centrální sterilizaci | ü dekontaminace - přísálová, dekontaminace na centrální sterilizaci
| • příjem materiálu na centrální sterilizaci | ü příjem materiálu na centrální sterilizaci | ü příjem materiálu na centrální sterilizaci
| • mytí materiálu – ruční, strojní | ü mytí materiálu – ruční, strojní | ü mytí materiálu – ruční, strojní
| • setování, balení a značení materiálů před sterilizací | ü setování, balení a značení materiálů před sterilizací | ü setování, balení a značení materiálů před sterilizací
| • sterilizace | ü sterilizace | ü sterilizace
| • kontrola po sterilizaci | ü kontrola po sterilizaci | ü kontrola po sterilizaci
| • výdej materiálu | ü výdej materiálu | ü výdej materiálu
| • rozvoz materiálu | ü rozvoz materiálu | ü rozvoz materiálu
| Naplnění zákonných požadavků kladených na provoz sterilizace a přísálové sterilizace | o Naplnění zákonných požadavků kladených na provoz sterilizace a přísálové sterilizace | o Naplnění zákonných požadavků kladených na provoz sterilizace a přísálové sterilizace
| Příprava budoucích náplní myček (košů) a sterilizátorů (zavážecí zařízení) | o Příprava budoucích náplní myček (košů) a sterilizátorů (zavážecí zařízení) | o Příprava budoucích náplní myček (košů) a sterilizátorů (zavážecí zařízení)
| Přísálová sterilizace | o Přísálová sterilizace | o Přísálová sterilizace
| Management nástrojů a kontejnerů: | o Management nástrojů a kontejnerů | o Management nástrojů a kontejnerů
| • příjem nového nástroje na centrální sklad nemocnice pomocí 2D čárového kódu | ü příjem nového nástroje na centrální sklad nemocnice pomocí 2D čárového kódu | ü příjem nového nástroje na centrální sklad nemocnice pomocí 2D čárového kódu
| • přesun nástroje v rámci nákladových středisek pomocí 2D čárového kódu | ü přesun nástroje v rámci nákladových středisek pomocí 2D čárového kódu | ü přesun nástroje v rámci nákladových středisek pomocí 2D čárového kódu
| • inventarizaci nástrojů na daném středisku a daném skladu pomocí 2D čárového kódu | ü inventarizaci nástrojů na daném středisku a daném skladu pomocí 2D čárového kódu | ü inventarizaci nástrojů na daném středisku a daném skladu pomocí 2D čárového kódu
| • dohledání nástroje pomocí 2D čárového kódu v celé nemocnici | ü dohledání nástroje pomocí 2D čárového kódu v celé nemocnici | ü dohledání nástroje pomocí 2D čárového kódu v celé nemocnici
| • nástrojové sestavení kontejneru | ü nástrojové sestavení kontejneru | ü nástrojové sestavení kontejneru
| • obrazová dokumentace nástroje a sestavení kontejneru | ü obrazová dokumentace nástroje a sestavení kontejneru | ü obrazová dokumentace nástroje a sestavení kontejneru
| • stacionární čtecí zařízení 2D čárových kódů, bez nutnosti ručního držení zařízení | ü stacionární čtecí zařízení 2D čárových kódů, bez nutnosti ručního držení zařízení | ü stacionární čtecí zařízení 2D čárových kódů, bez nutnosti ručního držení zařízení
| Tisk štítku s čárovým kódem obsahující všechny informace, dle platné legislativy: | o Tisk štítku s čárovým kódem obsahující všechny informace, dle platné legislativy | o Tisk štítku s čárovým kódem obsahující všechny informace, dle platné legislativy
| • název položky | ü název položky | ü název položky
| • jméno obsluhy | ü jméno obsluhy | ü jméno obsluhy
| • datum exspirace | ü datum exspirace | ü datum exspirace
| • kontrola sterilizace | ü kontrola sterilizace | ü kontrola sterilizace
| Přístrojová evidence procesů centrální sterilizace - napojení na přístrojovou techniku přístroje těchto značek - BMT, MIELE, J&J). | o Přístrojová evidence procesů centrální sterilizace - napojení na přístrojovou techniku přístroje těchto značek - BMT, MIELE, J&J). | o Přístrojová evidence procesů centrální sterilizace - napojení na přístrojovou techniku přístroje těchto značek - BMT, MIELE, J&J).
| Kalkulace nákladů na výrobu každé sterilizovatelné položky | o Kalkulace nákladů na výrobu každé sterilizovatelné položky | o Kalkulace nákladů na výrobu každé sterilizovatelné položky
| Rozúčtování sterilizovatelných položek na nákladová střediska | o Rozúčtování sterilizovatelných položek na nákladová střediska | o Rozúčtování sterilizovatelných položek na nákladová střediska
| Deník neshod | o Deník neshod | o Deník neshod
| Kontrola exspirace | o Kontrola exspirace | o Kontrola exspirace
| Elektronická mycí a sterilizační kniha | o Elektronická mycí a sterilizační kniha | o Elektronická mycí a sterilizační kniha
| Ceníky pro externí zákazníky, fakturace externím zákazníkům sterilizace | o Ceníky pro externí zákazníky, fakturace externím zákazníkům sterilizace | o Ceníky pro externí zákazníky, fakturace externím zákazníkům sterilizace
| Elektronické žádanky na sterilizaci v rámci celé nemocnice včetně externích zákazníků | o Elektronické žádanky na sterilizaci v rámci celé nemocnice včetně externích zákazníků | o Elektronické žádanky na sterilizaci v rámci celé nemocnice včetně externích zákazníků
| Ředírna roztoků | o Ředírna roztoků | o Ředírna roztoků
Technické požadavky na hardware pro řízení operačních sálů a centrální sterilizace:
Typ, počty kusů a umístění zařízení musí odpovídat dodavatelem navržené logistice funkčního provozu ve specifikaci popsané v technických požadavcích na hardware a technických požadavcích na software pro řízení operačních sálů a centrální sterilizace. Dodavatelem navržená logistika musí být aplikovatelná na stavební dispozici nových operačních sálů uživatele.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | SOI_HW2 | Dotykový All In One | 2
| Dotykový display min. 23“ (optimálně IPS) | · Dotykový display min. 23“ (optimálně IPS) | · Dotykový display min. 23“ (optimálně IPS)
| Rozlišení min. 1920 x 1080 (FullHD) | · Rozlišení min. 1920 x 1080 (FullHD) | · Rozlišení min. 1920 x 1080 (FullHD)
| Procesor – Passmark dle www.cpubenchmark.net min 13500 bodů | · Procesor – min. Intel Core i7 8700 (6C/12T 3.2/4.6 GHz) 6 jader | · Procesor – min. Intel Core i7 8700 (6C/12T 3.2/4.6 GHz) 6 jader
| Grafická karta – integrovaná s RAM, 350 MHz, DDR4 | · Grafická karta – integrovaná sdílená s RAM, 350 MHz, DDR4 | · Grafická karta – integrovaná sdílená s RAM, 350 MHz, DDR4
| Operační paměť min. 8GB | · Operační paměť min. 8GB | · Operační paměť min. 8GB
| SSD min. 250 GB | · SSD min. 256 GB | · SSD min. 256 GB
| Síťová připojení: Bluetooth, LAN, WLAN (Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac), | · Síťová připojení: Bluetooth, LAN, WLAN (Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac), | · Síťová připojení: Bluetooth, LAN, WLAN (Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac),
| Grafický výstup HDMI | · Grafický výstup HDMI | · Grafický výstup HDMI
| Počet USB: 6 | · Počet USB: 6 | · Počet USB: 6
| Periférie - čtečka paměťových karet (min. mikroSD), DVD optická mechanika, klávesnice a myš(omyvatelná, dezinfikovatelná), webkamera | · Periférie - čtečka paměťových karet, DVD optická mechanika, klávesnice, myš, webkamera | · Periférie - čtečka paměťových karet, DVD optická mechanika, klávesnice, myš, webkamera
| Možnost připojení VESA držáku | · Možnost připojení VESA držáku | · Možnost připojení VESA držáku
| Operační systém - Windows 10 Professional CZ 64 bit. Nemocnice provozuje své informační systémy (např. klinický a laboratorní, ekonomický, personální informační systém apod.) v doménovém prostředí Microsoft Windows. Z důvodu kompatibility s tímto stávajícím prostředím je třeba, aby operační systémy dodávaných PC byly verze MS Windows Professional. (Zadavatel akceptuje i OS Windows 11 Professional downgradovaný na Windows 10 Professional). | · Operační systém - Windows 10 Professional CZ | · Operační systém - Windows 10 Professional CZ
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | SOI_HW3 | Držák na zeď pro All in One Multitouch | 1
| VESA 75×75 a 100×100 | · VESA 75×75 a 100×100 | · VESA 75×75 a 100×100
| nosnost min. 15 kg | · nosnost min. 15 kg | · nosnost min. 15 kg
| náklon +/- 15° | · náklon +/- 15° | · náklon +/- 15°
| natočení 30° | · natočení 30° | · natočení 30°
| rotace 180° | · rotace 180° | · rotace 180°
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | SOI_HW4 | Držák na stůl pro All in One Multitouch | 4
| Uchycení na hraně stolu pro monitor | · Uchycení na hraně stolu pro monitor | · Uchycení na hraně stolu pro monitor
| 3 - ramenný | · 3 - ramenný | · 3 - ramenný
| VESA 75×75 a 100×100 | · VESA 75×75 a 100×100 | · VESA 75×75 a 100×100
| nosnost min. 15 kg | · nosnost min. 15 kg | · nosnost min. 15 kg
| náklon +/- 75° | · náklon +/- 75° | · náklon +/- 75°
| rotace 360° | · rotace 360° | · rotace 360°
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | SOI_HW5 | Mobilní terminál s příslušenstvím | 9
| OS Android 7.1 (Nougat) nebo vyšší | · OS Android 7.1 (Nougat) nebo vyšší | · OS Android 7.1 (Nougat) nebo vyšší
| Dotykový bez klávesnice | · Dotykový bez klávesnice | · Dotykový bez klávesnice
| Display: min. 4.3'' barevný WVGA (800 x 480); Tvrzené ochrané sklo | · Display: min. 4.3'' barevný WVGA (800 x 480); Corning Gorilla Glass | · Display: min. 4.3'' barevný WVGA (800 x 480); Corning Gorilla Glass
| Paměť: min. 2 GB RAM/16 GB Flash | · Paměť: min. 2 GB RAM/16 GB Flash | · Paměť: min. 2 GB RAM/16 GB Flash
| Rozšiřující slot: 1 microSD/SDHC, min. podporovaná kapacita paměťové karty 128 GB | · Rozšiřující slot: 1 microSD/SDHC, min. podporovaná kapacita paměťové karty 128 GB | · Rozšiřující slot: 1 microSD/SDHC, min. podporovaná kapacita paměťové karty 128 GB
| Rozhraní: (mikro, mini) USB/USB-C konektor – typ host/klient | · Rozhraní: (mikro, mini) USB/USB-C konektor – typ host/klient | · Rozhraní: (mikro, mini) USB/USB-C konektor – typ host/klient
| Krytí: IP54 | · Krytí: IP54 | · Krytí: IP54
| WLAN: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz) IPv4, IPv6 | · WLAN: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz) IPv4, IPv6 | · WLAN: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz) IPv4, IPv6
| Podpora bezpečnostního standardu ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci. | · WLAN: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz) IPv4, IPv6 | · WLAN: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz a 5 GHz) IPv4, IPv6
| WPAN: Bluetooth min. 4.2 BLE | · WPAN: Bluetooth min. 4.2 BLE | · WPAN: Bluetooth min. 4.2 BLE
| Odolný: pád z 1,2 metru na dlažbu | · Odolný: pád z 1,2 metru na dlažbu | · Odolný: pád z 1,2 metru na dlažbu
| Akumulátor min. 3000mAh; nabití max. do 4 hodin | · Akumulátor min. 3000mAh; nabití max. do 4 hodin | · Akumulátor min. 3000mAh; nabití max. do 4 hodin
| Scaner bez zadní kamery 1D/2D – rozlišení min. 640 x 480 pixelů | · Scaner bez zadní kamery SE2100 1D/2D – rozlišení min. 640 x 480 pixelů | · Scaner bez zadní kamery SE2100 1D/2D – rozlišení min. 640 x 480 pixelů
| Kamera zadní, fotoaparát min. 8 MP | · Kamera zadní, fotoaparát min. 8MP | · Kamera zadní, fotoaparát min. 8MP
| Včetně instalace potřebného SW | · Včetně instalace potřebného SW | · Včetně instalace potřebného SW
| Příslušenství: adaptér pro nabíjení | · Příslušenství: adaptér pro nabíjení | · Příslušenství: adaptér pro nabíjení
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
6 | SOI_HW6 | Bezdrátová čtečka čárových kódů 1D a 2D | 8
| ruční bezdrátová čtečka 1D a 2D kódů | · ruční bezdrátová čtečka 1D a 2D kódů | · ruční bezdrátová čtečka 1D a 2D kódů
| Rozhraní: USB | · Rozhraní : USB | · Rozhraní : USB
| Rozlišení senzoru: min. 1280 x 960 pixels | · Rozlišení senzoru: min. 1 280 x 960 pixels | · Rozlišení senzoru: min. 1 280 x 960 pixels
| Zorné pole senzoru: 48° H, 37° V | · Zorné pole senzoru: 48° H, 37° V | · Zorné pole senzoru: 48° H, 37° V
| Grafický formát fotek: JPEG,TIFF, Bitmap | · Grafický formát fotek: JPEG,TIFF, Bitmap | · Grafický formát fotek: JPEG,TIFF, Bitmap
| Typy kódů 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Code 11, UPC/EAN, GS1 | · Typy kódů 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Code 11, UPC/EAN, GS1 | · Typy kódů 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Code 11, UPC/EAN, GS1
| Typy kódů 2D: PDF 417, TLC-39, Aztec, Data Matrix, Maxi Code, QR Code, Mikro QR | · Typy kódů 2D: PDF 417, TLC-39, Aztec, Data Matrix, Maxi Code, QR Code, Mikro QR | · Typy kódů 2D: PDF 417, TLC-39, Aztec, Data Matrix, Maxi Code, QR Code, Mikro QR
| Akumulátor: min. 2500 mAh | · Akumulátor: min. 2500 mAh | · Akumulátor: min. 2500 mAh
| Odolnost: opakovaný pád z výšky 1,8 m na beton, | · Odolnost: opakovaný pád z výšky 1,8 m na beton, | · Odolnost: opakovaný pád z výšky 1,8 m na beton,
| Operační teplota: 0 °C až 50 °C | · Operační teplota: 0 °C až 50 °C | · Operační teplota: 0 °C až 50 °C
| Krytí: IP42 | · Krytí: IP42 | · Krytí: IP42
| Příslušenství: standardní základna s USB kabelem | · Příslušenství: standardní základna s USB kabelem | · Příslušenství: standardní základna s USB kabelem
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
7 | SOI_HW7 | Stacionární 2D DPM drátová čtečka čárových kódů – pro čtení 2D čárových kódů umístěných na chirurgických nástrojích | 5
| Stolní drátový 2D snímač čárových kódů | · Stolní drátový 2D snímač čárových kódů | · Stolní drátový 2D snímač čárových kódů
| Rozhraní: USB 2.0 a vyšší | · Rozhraní : USB 2.0 a vyšší | · Rozhraní : USB 2.0 a vyšší
| Typ snímaného kódu: 2D Data Matrix ECC 200 | · Typ snímaného kódu: 2D Data Matrix ECC 200 | · Typ snímaného kódu: 2D Data Matrix ECC 200
| Nasvícení: LED difusní světlo | · Nasvícení: LED difusní světlo | · Nasvícení: LED difusní světlo
| Krytí: IP65 | · Krytí: IP65 | · Krytí: IP65
| Dezinfikovatelné pro sterilní prostředí | · Dezinfikovatelné pro sterilní prostředí | · Dezinfikovatelné pro sterilní prostředí
| Připojení k PC | ü 3,5 GHz 64 bit procesor | ü 3,5 GHz 64 bit procesor
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
8 | SOI_HW8 | Tiskárna čárových kódů pro termotransférový tisk (odolný pro sterilizaci) | 4
| Síťová tiskárna čárových kódů | · Síťová tiskárna čárových kódů | · Síťová tiskárna čárových kódů
| Typ tisku: termotransfétový (štítky odolné sterilizaci) | · Typ tisku : termotransfétový (štítky odolné sterilizaci) | · Typ tisku : termotransfétový (štítky odolné sterilizaci)
| Připojení: USB, RJ-45. Zadavatel akceptuje rozhraní RJ-45, jako přídavný modul k tiskárně (karta). | · Připojení : USB | · Připojení : USB
| Min. rozlišení: 203 dpi (8 bodů/mm) | · Min. rozlišení: 203 dpi (8 bodů/mm) | · Min. rozlišení: 203 dpi (8 bodů/mm)
| Optimální rychlost tisku: 127 mm/sec. | · Optimální rychlost tisku: 127 mm/sec. | · Optimální rychlost tisku: 127 mm/sec.
| Šířka tisku: optimálně do 104 mm | · Šířka tisku: optimálně do 104 mm | · Šířka tisku: optimálně do 104 mm
| Optimální šířka pásky: 109 mm | · Optimální šířka pásky: 109 mm | · Optimální šířka pásky: 109 mm
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
9 | SOI_HW9 | Laserová tiskárna pro tisk protokolů | 2
| Síťová stolní tiskárna | · Síťová stolní tiskárna | · Síťová stolní tiskárna
| Rozhraní: USB, LAN | · Rozhraní: USB, LAN | · Rozhraní: USB, LAN
| Formát: A4 | · Formát: A4 | · Formát: A4
| Automatický oboustranný tisk | · Oboustranný tisk | · Oboustranný tisk
| Min. rozlišení: 600 DPI | · Min. rozlišení: 1200 DPI | · Min. rozlišení: 1200 DPI
| Podporovaná gramáž papíru: 60-120 g/m2 | · Podporovaná gramáž papíru : 60 - 120 g/m2 | · Podporovaná gramáž papíru : 60 - 120 g/m2
| Rychlost tisku: minimálně 30 str. A4/min. | · Rychlost tisku: minimálně 20 str. A4/min. | · Rychlost tisku: minimálně 20 str. A4/min.
| Čas první stránky: max po 7 sec. | · Čas první stránky: do 10 sec. | · Čas první stránky: do 10 sec.
Vstupní zásobník papíru na 350 listů
Prioritní vstupní zásobník papíru na 100 listů pro ruční vkládání papíru
Možnost tisku formátu A5 na šířku. Standardní vstupní zásobník papíru umožňuje zajištění vložených papírů A5 na šířku proti posunu
Tiskárna neprovádí kontrolu formátu papíru vloženého v zásobnících
Podpora Windows 10
Optický válec integrovaný v tonerové kazetě
Pracovní využití stran za měsíc: 4000
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
10 | SOI_HW1 | Webová kamera pro tvorbu a archivaci dokumentace | 2
| Rozlišení min. 1920×1080 px (Full HD) | · Rozlišení min. 1920×1080 px (Full HD) | · Rozlišení min. 1920×1080 px (Full HD)
| Autofokus | · Autofokus. | · Autofokus.
| Min. 30 snímků /sec | · Min. 30 snímků /sec | · Min. 30 snímků /sec
| USB 2.0 a vyšší | · USB 2.0 a vyšší | · USB 2.0 a vyšší
| podpora OS Windows 10 a vyšší | · podpora OS Windows 7 a vyšší | · podpora OS Windows 7 a vyšší