## List1
Příloha č. 2d) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroje intenzivní péče o novorozence
Část 4: Resuscitátor novorozenecký
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 83
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Kompaktní novorozenecký resuscitátor s integrovaným kyslíkovým směšovačem, T-kusem a odsávací jednotkou v přenosném provedení pro zajištění kontinuální neinvazivní dechové podpory.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Resucitátor
Počet kusů: 1ks (jeden), Porodnice
Použití na porodních sálech i novorozeneckém oddělení - snadná přenositelnost resuscitační jednotky v rámci nemocnice, integrované sklápěcí madlo
Provedení pro manuální resuscitaci pomocí pacientského okruhu s T-kusem
Plná integrace potřebných funkcí v rámci jednoho přístroje (2x průtokoměr plynů vzduch/kyslík, směšovač plynů, odsávací jednotka) pro snadnou mobilitu
Stejné ovládání všech otočných regulačních prvků (zvyšování FiO2, průtoku plynů, PIP a intenzity odsávání) po směru hodinových ručiček pro minimalizaci rizika chybovosti obslužného personálu (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Připojení vzduch/kyslík z centrálního rozvodu medicinálních plynů prostřednictvím hadicového systému a rychlospojek
Sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou regulací průtoku pro možnost resuscitace dvojčat
Přednastavení parametrů průtoku, PIP, PEEP ještě před resuscitací novorozence, aktivace stiskem jednoho tlačítka
Resuscitátor musí umožnit plynulé nastavení FiO2 v rozsahu min. 21 - 100%, nastavení průtoku v rozsahu min. 0 - 15 l/min plynule, nastavení PIP do min. 45cm H2O s bezpečnostní pojistkou na 30cm H20
Integrovaný odsávací systém s možností plynulé regulace podtlaku v rozsahu min. 0 - 150 mmHg, s univerzálním konektrorem (hadičníkem) pro připojení odsávacího setu a zobrazením intenzity podtlaku na integrovaném manometru
Vzestupná číselná řada měřených hodnot po směru hodinových ručiček u všech manometrů pro minimalizaci rizika chybovosti obslužného personálu (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Pohon přístroje pneumatický z centrálního rozvodu medicinálních plynů
Výrobcem garantovaná životnost přístroje musí být min. 7 let. Pokud výrobce v návodu k použití nespecifikuje životnost přístroje, musí účastník získat písemné vyjádření výrobce o garantované životnosti přístroje a předložit jej ve své nabídce.
Příslušenství
Přívodní tlakové hadice pro vzduch a kyslík - délka min. 3 m, včetně připojovacích konektorů a koncovek do stávajících rychlospojek rozvodů medicinálních plynů, jejichž dodavatelem je MZ Liberec
Kompletní jednorázový spotřební materiál pro resuscitaci min. 10 novorozenců vč. jednorázových odsávacích okruhů; velikost masky: 1
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení porodnice.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ….........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení