Vyplněná příloha č. 2_2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Křeslo pro mobilizaci pacientů

# Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| 1 ks multifunkčního zařízení pro polohování a mobilizaci pacientů. Zařízení je určeno pro usnadnění brzké mobilizace, rehabilitace a péče o pacienty ležící na jednotce intenzivní péče, v zařízení poskytující dlouhodobou akutní péči a rehabilitačním oddělení |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Elektricky výškově nastavitelné zařízení s funkcí sklopného stolu, lehátka a židle | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | Baterie o napětí 24 V a kapacitě min. 2,5 Ah. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Bezpečné pracovní zatížení / hmotnost pacienta min. 200 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Hmotnost zařízení max. 120 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Šířka zařízení max. 750 mm a délka max. 2100 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Úhel náklonu vertikalizace min. 75° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Laterární náklony min. 20° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Trendelenburg s možností nastavení od 0° do -25° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Ukazatel úhlu naklonění | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Nejnižší pozice ložné plochy min. 600 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.11 | Bezpečnostní pásy hlavy, ramen, trupu, boků a kolen pro prevenci pádu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.12 | Matrace měkká, dezinfikovatelná | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.13 | Odolné potahy na všechny části matrace zařízení, dezinfikovatelné a pratelné na min. 70° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.14 | Hlavový polštář | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.15 | Područky odnímatelné, nastavitelné | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.16 | Sklopná podpěra nohou s možností nastavení délky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.17 | Odnímatelné a nastavitelné opěrky ramen | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.18 | Zvukový signál nízkého nabití baterie | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.19 | Funkce nouzového spuštění v případě poruchy | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.20 | Funkce rychlého uvedení zařízení do vodorovné polohy | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| 1.21 | Tlačítko nouzového zastavení 2x | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.22 | Kolečka s nízkým třením, samostatně brzděné, čistitelné | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.23 | Ovládací panel umístěný přímo na zařízení | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.24 | Ruční dálkové ovládání (stupeň ochrany min. IPX6) s kabelem pro ovládání z jakékoliv pozice okolo zařízení, délka kabelu min. 150 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.25 | Hlučnost max. 50 dB. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.26 | Zajištění ochrany proti skřípnutí | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství |
| 1.27 | 2 ks akumulátorů pro zajištění nepřetržitého provozu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.28 | Externí nabíječka baterií | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)		…………… (doplní dodavatel)

- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba	…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)