## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Operační a vyšetřovací stoly
Část 2: Stůl zákrokový
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 40
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Univerzální zákrokový stůl, vhodný pro menší zákroky v oborech chirurgie a gynekologie.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Stůl zákrokový
Počet kusů: 1 (jeden, Centrální operační sály / Zákrokový sál č. 1)
Mobilní provedení se čtyřmi bržděnými kolečky o průměru min. 75 mm
Pracovní plocha rozdělena na sedák s gynekologickým výřezem, opěradlo a hlavový segment
Šířka pracovní plochy min. 540 mm
Čalounění pracovní plochy beze švů, možnost výběru barevného provedení z nabídky výrobce, příp. standardizované barevné provedení (pokud výrobce nenabízí výběr ze vzorníku barev, zadavatel akceptuje dostupnou standardizovanou variantu barevného provedení)
Zvedací mechanismus i základna stolu kryty omyvatelnými plastovými nebo nerezovými kryty
Ovládání všech elektropohonů ručním ovladačem
Možnost uložení min. tří libovolných paměťových pozic, ovládání ručním ovladačem (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Sedák a opěradlo s EUROlištami pro upevnění příslušenství
Nerezová miska
Nástupní schůdek s protiskluzovou úpravou, může být i externí
Nosnost min. 150 kg
Výška nastavitelná elektropohonem, rozsah pohybu min. 200 mm
Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až +20°
Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° až +75°
Nastavení sklonu hlavového segmentu minimálně manuální v rozsahu min. ± 30°
Goepel podpěry nohou pacientky, umožňující předsazení podpěr před sedák, čalouněné, jednoduše snímatelné, upevněné na EUROlištu
Přídavný odnímatelný nožní segment, polohování není požadováno
Držák ruky pro infuzi
Držák infuze (infuzní stojan), upevnitelný na EUROlištu
Upínací popruh
Podpěra pro zákroky na ruce s opěrnou nohou
Příslušenství
Základní sada spotřebního materiálu, nutná pro zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech zákrokového sálu č. 1, místnost č. CH.P.43.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení