## List1
Příloha č. 2c) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Operační a vyšetřovací stoly
Část 3: Stůl vyšetřovací gynekologický s kolposkopem
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 69, 71
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Gynekologický zákrokový stůl, vhodný do ambulance nebo na zákrokový sálek k drobným výkonům, vč. integrovaného kolposkopu.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Gynekologický vyšetřovací stůl
Počet kusů: 1 (jeden, Gynekologická ambulance)
Pracovní plocha rozdělena minimálně na sedák s výřezem a opěradlo
Pracovní plocha obsahuje samostatný hlavový segment, nastavitelný plynovou pružinou (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Šířka pracovní plochy min. 560 mm
Čalounění pracovní plochy beze švů, možnost výběru barevného provedení z nabídky výrobce
Zvedací mechanismus i základna stolu kryty omyvatelnými kryty
Ovládání všech elektropohonů nožními spínači
Možnost uložení min. tří libovolných paměťových pozic, ovládání nožními spínači
Sedák a opěradlo s EUROlištami pro upevnění příslušenství
Nerezová miska
Madla pro pacientku, jednoduše snímatelná, upevněná na EUROlištu
Zásuvný nerezový tác na nástroje
Držák papírové role s možností použití papíru buď pouze na sedák, nebo na celou pracovní plochu
Posuvný nástupní schůdek
Nosnost min. 150 kg
Výška nastavitelná elektropohonem, rozsah pohybu min. 200 mm
Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. +5° až +50°
Dosažitelný sklon opěradla min. +80° (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až +19°
Spodní rám se čtyřmi výškově nastavitelnými nožičkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy
Goepel podpěry nohou pacientky, umožňující předsazení podpěr před sedák, čalouněné, jednoduše snímatelné, upevněné na EUROlištu
LED lampička na ohebném krku
Integrovaný držák kolposkopu, umístěný po pravé ruce z pohledu vyšetřujícícho lékaře
2. Kolposkop
Počet kusů: 1 (jeden, Gynekologická ambulance)
Ohnisková vzdálenost v rozsahu min. 250 - 300 mm
Stereoskopická optická binokulární hlava s dioptrickou korekcí obou očí
Velké zorné pole, možnost jemné fokusace
Upevnění hlavy na dvou ramenech, umožňujících pohodlné nastavení vyšetřovací polohy, aretace kloubů
Nastavení výšky jednou rukou, vyvážené rameno
Integrovaný LED zdroj osvětlení, nastavení intenzity osvětlení, zelený filtr
Zvětšení min. 10x, nastavitelné v min. třech krocích
Upevnění ke gynekologickému vyšetřovacímu stolu
Možnost doplnění o optický dělič s digitálním fotoaparátem s rozlišením min. 10 Mpix, možnost používání okulárů současně s fotoaparátem
3. Příslušenství
Základní sada spotřebního materiálu, nutná pro zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech gynekologické ambulance, místnost č. H.1.43.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení